Zakup będzie realizowany  dla jednej  części w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS): Akronim SIRIMA – Zarządzanie ryzykiem zapadliskowym w obszarach pogórniczych (Grant Agreement nr 101157400)

Nr sprawy: FZ/6034-1/AR/24/BH				                                 Katowice, dn. 2.10.2024.

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty wstępnej na usługę w postaci dostawy telemetrycznych systemów monitorowania wód podziemnych wraz z wykonaniem piezometrów.

- Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.

2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.

3. W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa telemetrycznych systemów monitorowania poziomu wód podziemnych w piezometrach oraz wykonanie odwiertów (piezometrów) do głębokości 20m.*)

Realizacja obejmuje następujące zakresy:

Część I

- Dostawa 5 zestawów systemu pomiarowego do automatycznego monitorowania poziomu zwierciadła wody, temperatury i konduktywności w piezometrach wraz z montażem systemu telemetrycznego w piezometrach.

-  P-1 – głębokość 82 m,

-  P-3 – głębokość 103 m,

-  P-6 – głębokość 102 m,

-  P-9 – głębokość 90 m,

Rejon  byłej kopalnia „Orzeł Biały” – Bytom, Piekary Śląskie.

- P-Wojkowice 1/2004 głębokość 223 m – Wojkowice.

Część II*)

- Dostawa 1 zestawu systemu pomiarowego do automatycznego monitorowania poziomu zwierciadła wody, temperatury i konduktywności w piezometrze głębokim (300 m) wraz z montażem w wykonanym wcześniej piezometrze P-Jan Kanty w miejscowości Jaworzno (woj. Śląskie),

- Dostawa 3 zestawów do monitorowania położenia zwierciadła wody, temperatury i konduktywności w piezometrach płytkich do 20 m wraz z montażem w wykonanych przez składającego ofertę piezometrach w miejscowości Trzebinia (woj. małopolskie),

- Odwiercenie 3 otworów wiertniczych o głębokości do 20 m w rejonie dzielnicy Siersza należącej do miasta Trzebinia (woj. małopolskie) do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych (głowica piezometru – rury zabezpieczające ~12” do głębokości około 1,5 m ppt, zacementowane w strefie głębokości 0,2—1,5 m ppt), dalsze wiercenie pod rury 6”; zapuszczenie do otworu kolumny filtrowej i przekształcenie ich w piezometry do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych. Wykonanie obudowy i głowic otworów obserwacyjnych z pokrywą kanalizacyjną i zabezpieczeniem specjalnym kluczem do kół samochodowych oraz wykonanie prac porządkowych i rekultywacyjnych po przeprowadzonych robotach wiertniczych.

Wymagania techniczne:

Każdy zestaw powinien zawierać czujnik poziomu wody oraz rejestrator danych, umieszczony w szczelnej i zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich obudowie. Zestaw rejestrujący powinien być zasilany panelem słonecznym a w razie awarii lub niedostatecznego nasłonecznienia podtrzymywany akumulatorem zapewniającym pracę urządzenia przez okres 7 dni.

W piezometrach powyżej 20 m głębokości, przewód od sondy do rejestratora powinien być umieszczony na dodatkowym bębnie umożliwiającym zmianę głębokości położenia sondy.  W piezometrze głębokim P-Jan Kanty w zakresie 0 – 300 m,  dla P-Wojkowice 1/2004 – 0-225 m, P-1 Bytom – 0 – 85m, P-3 Bytom – 0-105 m, P-6 Bytom – 0-105m,  P-9 Piekary śląskie – 0 – 90 m. Na przewodach wymagane jest oznaczenie głębokości położenia sondy co 5 m. Bęben z przewodem powinien być umieszczony w jednym, szczelnym pojemniku wraz z rejestratorem.

Czujnik poziomu wody w piezometrach:

- Czujnik mierzący ciśnienie hydrostatyczne słupa wody, temperaturę oraz konduktywność (przewodność) wody we wszystkich 9 sondach,

- Zakres pomiarowy od 0 do 300 m poniżej powierzchni terenu, zależny od głębokości piezometru do zabudowy,

- Częstotliwość pomiaru w piezometrach: programowana – od 1 sekundy,

- Specjalny kabel z wbudowaną kapilarą do kompensacji ciśnienia atmosferycznego, o długości odpowiadającej głębokości piezometru,

- Średnica zewnętrzna sondy nie większa niż 25 mm,

- Czujnik ciśnienia ceramiczny lub krzemowy, obudowa sondy ze stali nierdzewnej,

- Dokładność (całkowite pole błędu) pomiaru nie większa niż 0,1%.

- Rozdzielczość nie mniejsza niż  10 mm,

- Sygnał wyjściowy cyfrowy,

- Możliwość pracy w temperaturach  od -10o do +60oC.

Rejestrator danych:

- Co najmniej dwa kanały do rejestracji impulsów, w tym jeden kanał pozwalający rejestrować impulsy z dużą częstotliwością (co najmniej 30 Hz),

- Wbudowana pamięć pozwalająca zapisać co najmniej 500 000 zmierzonych wartości,

- Możliwość zasilania czujników napięciem wewnętrznym rejestratora oraz co najmniej jeden kanał umożliwiający zasilanie precyzyjnym napięciem referencyjnym 5V lub 12V,

- Klasa szczelności obudowy: nie gorsza niż IP67,

- Praca w zakresie temperatur nie mniej niż od –20oC do +60oC,

- Synchronizacja czasu przez sieć GSM oraz moduł RTC zapewniający informację o dacie i godzinie również podczas przerw w dostawie energii,

- Obudowa zabezpieczająca przed dostępem osób trzecich,

- Rejestrator z portem USB (co najmniej 2.0) do transmisji danych lub z interfejsem bezprzewodowym umożliwiającym komunikację z urządzeniem zewnętrznym.

Transmisja i przetwarzanie danych:

- Rejestrator powinien być wyposażony w moduł GSM/GPRS umożliwiający transmisję danych w postaci plików CSV z rejestratora bezpośrednio na serwer Zamawiającego co najmniej raz na dobę przy interwałach pomiarowych rejestratora co 1 sekundę. Zamówienie obejmuje koszt trzyletniej transmisji danych (od daty uruchomienia systemu) na serwer Zamawiającego.

- Do systemów dostarczone zostanie oprogramowanie do obsługi stanowisk pomiarowych. Oprogramowanie powinno mieć możliwość prezentacji danych w formie graficznej i ich eksportowania do pliku ASCII oraz CSV z możliwością uśredniania poszczególnych danych pomiarowych do wartości godzinowych oraz dobowych. Program powinien umożliwiać konfigurowanie pracy urządzenia (wersja off-line), sprawdzenie stanu baterii, stanu zapełnienia pamięci oraz podgląd bieżących wartości pomiarowych (wersja on-line). W oprogramowaniu powinna istnieć możliwość przygotowania i zapisu lub eksportu danych w formacie umożliwiającym prezentację wyników na stronie www Zamawiającego.

Wymagania dodatkowe:

- Rejestrator z modułem GPRS oraz regulatorem napięcia z panelu PV umieszczony w szczelnej, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich obudowie,

- Panel PV o mocy zapewniającej działanie rejestratora i transmisję danych oraz ładowanie akumulatora, pozwalającego na podtrzymywanie pracy urządzenia przez okres 7 dni.

- Montaż systemów telemetrycznych we wskazanych lokalizacjach.

- Dostawca stacji udzieli pisemnej, minimum 3-letniej gwarancji na działanie zainstalowanej aparatury oraz wsparcie techniczne i informatyczne przez okres jej trwania.

- Do stacji dołączona będzie instrukcja obsługi oraz przeprowadzone zostanie szkolenie dla pracowników Zamawiającego.

- Termin wykonania zamówienia

Dla części I:  do 16.12.2024

Dla części II: do 31.03.2025r.

- Wymagania dotyczące wykonawcy i oferty:

1. 	Wykonawca musi:

- dysponować co najmniej 1 osobą z uprawnieniami geologicznymi umożliwiającymi dozór nad pracami związanymi z wykonaniem piezometrów oraz sporządzeniem raportu z ich wykonania.

- posiadać doświadczenie - zrealizowanie podobnych prac mających na celu automatyczny monitoring wód podziemnych w piezometrach – minimum 2 zlecenia .

Zamawiający dopuszcza możliwość składania wstępnych ofert na całość zapytania lub poszczególne części

Ofertę wstępną  należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

- stawkę i wartość podatku VAT,

- pełną nazwę przedmiotu zamówienia- wskazać część,  na która jest składana oferta oraz wymienić elementy składowe w załączonej tabeli

- termin realizacji

-warunki i okres gwarancji

- Warunki płatności

Wynagrodzenie będzie płatne na postawie rachunku lub faktury wystawionej po odbiorze prac potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczony od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT.

- Miejsce i termin składania ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 8.10.2024r. do godz. 12.00 na adres e-mail: kbula@gig.eu

Osoby do kontaktu:

mgr Karol Kura                                - tel. (032) 259 23 03, e-mail: kkura@gig.eu

mgr Krystyna Bula		- tel. (032) 259 25 11,  e-mail:  kbula@gig.eu

mgr Monika Wallenburg		- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Zakup będzie realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS): Akronim SIRIMA – Zarządzanie ryzykiem zapadliskowym w obszarach pogórniczych (Grant Agreement nr 101157400)

Nr sprawy: FZ/6034-1/AR/24/BH						 Załącznik nr 1do wstępnego

zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………

Regon: ………………………………………

Nr tel.:	………………………………………

Adres e-mail:	…………………………….

Osoba do kontaktu: ………………………..

Główny Instytut Górnictwa

Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ

Część: …………

I. W odpowiedzi na wstępne zapytanie ofertowe z dnia 2.10.2024 na dostawę telemetrycznych systemów monitorowania poziomu wód podziemnych w piezometrach oraz wykonanie odwiertów (piezometrów) do głębokości 20m  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  dla części nr………………………zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… /PLN, słownie ……………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%**): ……………… /PLN/,

**należy podać prawidłową stawkę VAT

brutto: ………………………… /PLN/ słownie ………………………………………..

termin realizacji……………………………………………..

warunki gwarancji………………………………………….

Z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia ### ( należy podać nazwę zestawu / usługę wiercenia- jeśli dotyczy) | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

II. Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte we wstępnym zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności opisane we wstępnym zapytanie ofertowym

- Oświadczam, że spełniam wymagania dotyczące wykonawcy.

III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia pod nazwą;

dostawa telemetrycznych systemów monitorowania wód podziemnych w piezometrach oraz wykonanie odwiertów (piezometrów) do głębokości 20m

oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................				............................................................

(miejscowość, data)				                     (podpis osoby uprawnionej)

1Art. 7 ust.1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania w związku z jawnością postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.