Nr sprawy: FZ/6043/SK/24/SCR					                      Katowice, dn. 03.10.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę mineralizatora mikrofalowego

W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego, Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia

Należy podać:

- cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego).Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

-  nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny/parametry zaoferowanego urządzenia,

-  termin i warunki wykonania zamówienia,

-  okres gwarancji i rękojmi,

-  warunki wsparcia przy uruchomieniu i z zakresu obsługi urządzenia.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego (w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup urządzenia podyktowany jest koniecznością oznaczania nuklidów promieniotwórczych w stałych próbkach środowiskowych (gleba, osady, próbki biologiczne), gdzie nuklidy występują zazwyczaj w bardzo niskich stężeniach. Mineralizacja wspomagana jest techniką mikrofalową oraz ultradźwiękową,  co znacznie skraca czas prowadzonego procesu roztwarzania oraz w dużym stopniu redukuje ilość kwasów mineralnych niezbędnych do roztworzenia próbki. Proces mineralizacji prowadzony jest w kontrolowanej temperaturze co jest szczególnie ważne w przypadku pomiaru naturalnych nuklidów promieniotwórczych uwalnianych do środowiska wskutek działalności górniczej, charakteryzujących się niską temperaturą wrzenia. Skrócenie czasu oraz prowadzenie procesu mineralizacji w kontrolowanych warunkach (odpowiednia, temperatura, ciśnienie) pozwala na ograniczenie strat analitu, jednocześnie zmniejsza ilość zanieczyszczeń gazowych emitowanych do środowiska w porównaniu do klasycznej mineralizacji na mokro prowadzonej w otwartych naczyniach pod ciśnieniem atmosferycznym.

Mineralizator mikrofalowy musi:

- posiadać  co najmniej dwa wbudowane magnetrony o łącznej mocy niemniejszej niż 1800W;

- posiadać niepulsacyjny sposób dostarczania energii mikrofalowej w całym zakresie pracy poprzez zastosowanie profilowanych falowodów;

- posiadać czujnik podczernieni zapewniający odczyt temperatury od spodu naczyń do mineralizacji;

- posiadać system kontroli temperatury w każdym naczyniu za pomocą czujnika podczerwieni;

- posiadać przeszklone drzwi, umożliwiające podgląd wnętrza komory w której prowadzona jest mineralizacja;

- posiadać system zabezpieczeń wyłączający mineralizację w nagłym przypadku m.in.: otwarcie drzwi komory, zbyt gwałtownie przebiegająca reakcja, awarie po stronie mineralizatora itp.;

- posiadać wbudowany system wyciągowy, odporny na korozję, umożliwiający szybkie schłodzenie naczyń po skończonej mineralizacji;

- posiadać komorę wewnętrzną do mineralizacji wykonaną ze stali kwasoodpornej gatunku  316, pokrytej kilkoma warstwami teflonu;

- musi posiadać komorę do mineralizacji o objętości nie większej niż 56 dm3, co ma zapewnić dużą gęstość promieniowania mikrofalowego;

- posiadać wbudowany dotykowy panel kontrolny (np. LCD) o przekątnej co najmniej 7”, umożliwiający podgląd parametrów procesu mineralizacji;

- posiadać wbudowany moduł sterujący, umożliwiający programowanie i kontrolowanie (np. w postaci wykresów) parametrów takich jak: temperatura, czas, moc w trakcie mineralizacji, predefiniowanie 
i archiwizację protokołów dobieranych indywidualnie przez użytkownika,  wgraną bibliotekę gotowych protokołów mineralizacji, dostosowaną do różnego typu próbek, automatyczny dobór mocy dostarczanych mikrofal w celu osiągnięcia zadanej krzywej dla temperatury, moc dostarczanych mikrofal powinna dostosowywać się do ilości oraz typu naczyń używanych w procesie mineralizacji;

- posiadać system wizualnego informowania o statusie urządzenia (np. różne kolory podświetlenia komory mineralizacji, informujące o danym trybie pracy);

- posiadać wbudowany system umożliwiający automatyczne rozpoznawanie typu używanych naczyń, ich liczby by na tej podstawie dobrać optymalne parametry do procesu mineralizacji;

- wbudowany system dźwiękowy sygnalizujący koniec procesu mineralizacji;

- być zasilany z sieci 230V, 50Hz

Wraz z mineralizatorem musizostać dostarczony:

- rotor co najmniej 40 - pozycyjny na teflonowe naczynia ciśnieniowe o pojemności ok. 55 ml;

- zestaw co najmniej 40 teflonowych naczyń ciśnieniowych do mineralizacji o poj. ok. 55 ml, samowentylujących się (ma to umożliwiać uwalnianie nadciśnienia bez konieczności przerywania mineralizacji), z automatyczną kontrolą ciśnienia maksymalnego oraz maksymalną temperaturą mineralizacji w naczyniach wynoszącą nie mniej niż 270oC.

Gwarancja na urządzenie  powinna obejmować minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Dodatkowo okresowy serwis i przegląd urządzenia powinien być świadczony przez autoryzowany podmiot w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 08/10/2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/6043/SK/24/SCR				                                                          Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę mineralizatora mikrofalowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w ……* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w…..* | Wartość ogółem brutto w ……* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy podać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji i rękojmi:  …………………………………………….……

-  Warunki wsparcia przy uruchomieniu i z zakresu obsługi urządzenia: ……………………….

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis