ZAPYTANIE PO ZMIANIE Z DNIA 14.10.2024R. – ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: FZ/6043/SK/24/SCR					                      Katowice, dn. 14.10.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę mineralizatora mikrofalowego

W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego, Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia

Należy podać:

- cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego, koszty instalacji 
i szkolenia). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

-  nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny/parametry zaoferowanego urządzenia lub karta katalogowa zaoferowanego produktu,

-  termin i warunki wykonania zamówienia,

-  okres gwarancji i rękojmi,

-  warunki instalacji i szkolenia z obsługi urządzenia.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego (w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup urządzenia podyktowany jest koniecznością oznaczania nuklidów promieniotwórczych w certyfikowanych materiałach odniesienia oraz w stałych próbkach środowiskowych o trudnych matrycach (gleba, osady, próbki biologiczne), w których nuklidy występują zazwyczaj w bardzo niskich stężeniach. Mineralizacja odbywa się w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych i wspomagana jest techniką mikrofalową, co znacznie skraca czas oraz zwiększa efektywność prowadzonego procesu roztwarzania. Dodatkowo w dużym stopniu redukuje ilość kwasów mineralnych niezbędnych do roztworzenia próbki. Proces mineralizacji prowadzony jest w kontrolowanej temperaturze, co jest szczególnie ważne w przypadku pomiaru naturalnych nuklidów promieniotwórczych uwalnianych do środowiska wskutek działalności górniczej. Skrócenie czasu oraz prowadzenie procesu mineralizacji w kontrolowanych warunkach (temperatura, ciśnienie) pozwala na ograniczenie strat analitu, jednocześnie zmniejsza ilość zanieczyszczeń gazowych emitowanych do środowiska w   porównaniu do klasycznej mineralizacji na mokro, prowadzonej w otwartych naczyniach pod ciśnieniem atmosferycznym.

Mineralizator mikrofalowy musi spełniać następujące parametry:

- posiadać  co najmniej dwa wbudowane magnetrony o łącznej mocy nie mniejszej niż 1800W;

- posiadać niepulsacyjny sposób dostarczania energii mikrofalowej w całym zakresie pracy;

- umożliwiać sterowanie za pomocą zewnętrznego (podłączonego do mineralizatora kablem) lub wbudowanego dedykowanego sterownika z kolorowym ekranem dotykowym;

- posiadać wgraną bibliotekę gotowych protokołów mineralizacji, dostosowaną do różnego typu próbek  oraz posiadać możliwość edytowania i własnego programowania parametrów procesu;

- umożliwiać kontrolowanie i śledzenie aktualnych parametrów przebiegu procesu mineralizacji, typu temperatura, ciśnienie, czas  w sposób graficzny np.  wykres;

- posiadać system kontroli i pomiaru temperatury w każdym naczyniu od spodu za pomocą bezkontaktowego czujnika podczerwieni do temperatury co najmniej 270°C;

- posiadać system zabezpieczeń, zapobiegających emisji mikrofal w przypadku otwarcia drzwi lub 
w nagłym wypadku, wyłączający proces mineralizacji;

- posiadać wbudowany system wyciągowy, odporny na działanie kwasów, umożliwiający schłodzenie naczyń po skończonej mineralizacji;

- posiadać komorę wewnętrzną do mineralizacji wykonaną ze stali kwasoodpornej, która będzie zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami kilkoma warstwami teflonu;

- posiadać komorę do mineralizacji o objętości co najmniej 55 dm3, co ma zapewnić odpowiednią gęstość promieniowania mikrofalowego;

- umożliwiać podgląd wnętrza komory, w której prowadzona jest mineralizacja (szklane drzwi lub wbudowana kamera);

- być zasilany z sieci 230V, 50Hz.

Wraz z mineralizatorem musi zostać dostarczony:

- wysokociśnieniowy co najmniej  12 - pozycyjny rotor do mineralizacji próbek, posiadający numerację naczyń, w celu identyfikacji mineralizowanych próbek;

- zestaw co najmniej 12 wysokociśnieniowych naczyń wykonanych z teflonu TFM, o pojemności nie mniejszej niż 100 ml, gwarantujących prace z wszystkimi rodzajami kwasów w tym HF (ciśnienie robocze co najmniej 100 barów, temperatura co najmniej 300°C), naczynia muszą być wkładane 
i wyjmowane z komory mineralizacji pojedynczo, bez konieczności wyciągania całego rotora;

- dedykowany klucz do otwierania i zamykania naczyń oraz dodatkowy statyw na naczynia, gwarantujący bezpieczny montaż i demontaż naczyń;

- dodatkowy kompletny zestaw co najmniej 12 wysokociśnieniowych naczyń do mineralizacji wykonanych z teflonu TFM  wraz z pokrywkami, o pojemności nie mniejszej niż 100 ml.

Gwarancja na urządzenie  powinna obejmować minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego. Dodatkowo okresowy serwis i przegląd urządzenia powinien być świadczony przez autoryzowany podmiot w siedzibie Zamawiającego. Montaż i uruchomienie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu w zakresie obsługi urządzenia.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 16/10/2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/6043/SK/24/SCR				                                                          Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę mineralizatora mikrofalowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model, opis techniczny/parametry lub karta katalogowa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w ……* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w…..* | Wartość ogółem brutto w ……* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy podać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji i rękojmi:  …………………………………………….……

- Warunki instalacji i szkolenia z obsługi urządzenia: ……………………….

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis