WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE PO ZMIANIE OPZ Z DNIA 07.03.2025R.

Nr sprawy: FZ.26.15.2025.SYKO					                              Katowice, dn. 05.03.2025r.

FZ/6124/SK/25/SCR

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę spektrometru promieniowania gamma

Należy podać:

- cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego, koszty instalacji i szkolenia). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

- nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny/parametry zaoferowanego urządzenia lub karta katalogowa zaoferowanego urządzenia,

-  termin i warunki wykonania zamówienia,

-  okres gwarancji i rękojmi,

-  warunki instalacji i szkolenia z obsługi urządzenia.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Spektrometr promieniowania gamma wyposażony w detektor germanowy o wydajności względnej 
co najmniej 50% i analizator widma z zasilaczem HV

Główne parametry techniczne:

1) Spektrometr musi być wyposażony w detektor germanowy:

  - o wydajności względnej (NaI) co najmniej 50%  48%,

  - umożliwiający rejestrację widma w zakresie energii od 30 keV do 3 MeV,

  - o rozdzielczości nie gorszej niż 2 keV dla piku 1332 keV,

  - o powierzchni aktywnej co najmniej 5000 mm2,

  - z rozseparowanym przedwzmacniaczem i endcupem na odległość 6 cali (ok. 15 cm), celem umieszczenia detektora w posiadanym przez Zamawiającego domku osłonnym ołowianym o grubości ścian 15 cm (Canberra typ 777).

2) Dostarczony detektor musi posiadać:

- dewar o pojemności co najmniej 30 L na LN2,

- komplet przewodów umożliwiających podłączenie do analizatora i zasilacza HV,

- kriostat

3) Dostarczony analizator wielokanałowy (MCA):

- musi posiadać wbudowany zasilacz HV,

- co najmniej 16 000 kanałów,

- Stabilizację cyfrową,

- Możliwość wspierania zmieniarki próbek,

- Komunikacja USB,

- Tryby pracy PHA oraz MCS,

- Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem GENIE 2K

Zamawiający wymaga przeprowadzenia instalacji, uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania przedmiotu zamówienia oraz poinstruowania pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w miejscu 
i terminie uzgodnionym przez Strony po zawarciu umowy

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 11.03.2025r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Piotr Hachuła

Nr sprawy: FZ.26.15.2025.SYKO				                                                                   Załącznik nr 1

FZ/6124/SK/25/SCR

Wstępna wycena na dostawę spektrometru promieniowania gamma

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model, opis techniczny/parametry lub karta katalogowa urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w ……* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w…..* | Wartość ogółem brutto w ……* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Producent: …………………….. Typ / model: …………………… Opis techniczny / parametry (lub karta katalogowa urządzenia) : …………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy podać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji i rękojmi:  …………………………………………….……

- Warunki instalacji i szkolenia z obsługi urządzenia: ……………………….

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                     Podpis