ZAPYTANIE PO ZMIANIE Z DNIA 21/08/2025 R. (zmianie ulega termin składania wstępnych ofert)

Nr sprawy: FZ.26.33.2025.SYKO					                              Katowice, dn. 20.08.2025r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę powierzchniowej sieci ciągłych obserwacji deformacji terenu techniką GNSS – permanentne stacje referencyjne GNSS (3 x zestaw)

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie n/w koszty związane z realizacją zamówienia);

b) nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny/parametry zaoferowanego sprzętu lub dołączyć kartę katalogową zaoferowanego sprzętu;

c) termin i warunki wykonania zamówienia;

d) okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż wymagany przez Zamawiającego).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagany zakres dostawy:

- 3 x odbiorniki GNSS

- 3 x anteny GNSS

- 3 x zestawy montażowo – instalacyjne wraz z routerami obsługującymi transmisję danych do GIG-PIB przez okres min. 5 lat

- Montaż 3 zestawów stacji GNSS

- Instruktaż i wsparcie techniczne obsługi serwisowej i aktualizacji oprogramowania

- Dostęp do sieci stacji referencyjnych dla 3 urządzeń

- Parametry techniczne odbiorników GNSS

| Śledzone sygnały: | GPS: L1 C/A, L2C, L5, L2 P(Y) – z możliwością matematycznego dekodowania kodu precyzyjnego P w przypadku włączenia systemu zakłóceń aktywnych AS GLONASS: L1, L2C lub L2C/A, L2P, L3 GALILEO: E1 lub L1 CBOC, E5a, E5b, E5ab, E6 Beidou: B1, B2, B3, B1C, B2A, B2B Dodatkowo: Możliwość równoczesnego śledzenia sygnałów na trzech częstotliwościach z satelitów GPS Co najmniej 550 kanałów do śledzenia sygnałów GNSS |
| --- | --- |
| Dokładność wyznaczenia pozycji z pomiarów RTK z pojedynczej stacji (wektor <30km) | Hz: ± 8 mm + 1 ppm V: ± 15 mm + 1 ppm |
| Interfejs | 2 porty komunikacyjne szeregowe (gniazdo lub wtyk DB9) o komunikacji dwukierunkowej wbudowany w obudowę odbiornika Port Ethernet 1 gniazdo RJ45 realizujące interfejs Ethernet + Power over Ethernet 1 port USB Wyjście PPS Gniazdo antenowe TNC |
| Pamięć wewnętrzna odbiornika | Pamięć odbiornika realizowana jako pamięć wewnętrzna lub wymienna karta pamięci (SDHC). Pamięć nie może być realizowana jako pamięć zewnętrzna (dysk zewnętrzny, pendrive, itp.) podpięta do portu USB odbiornika Automatyczne nadpisywanie danych obserwacyjnych w przypadku zapełnienia pamięci |
| Rejestracja danych obserwacyjnych | Możliwość rejestracji obserwacji w interwałach 1, 5, 30 i 60 sekund Zapis w formacie binarnym producenta Możliwość ustawienia długości zapisywanych plików co najmniej jako pliki jedno- i 24-godzinne Możliwość zdalnego pobrania plików obserwacyjnych za pomocą łącza Ethernet |
| Zdalne zarządzanie odbiornikiem poprzez przeglądarkę internetową WWW | Dostępność przez darmową przeglądarkę internetową, protokół HTTP lub HTTPS Możliwość ustawienia za pomocą strony www parametrów pracy odbiornika w zakresie: transmisji danych (konfiguracja strumieni obserwacyjnych na odpowiednich portach TCP/IP), rejestracji danych obserwacyjnych w pamięci odbiornika, konfiguracji śledzonych sygnałów i satelitów, restartu odbiornika Możliwość zdalnej instalacji oprogramowania wewnętrznego odbiornika (firmware). Stały, konfigurowalny adres IP odbiornika Wysyłanie powiadomień o wystąpieniu interferencji drogą mailową na zdefiniowany adres e-mail |
| Warunki pracy | W przedziale od -40OC do +60OC Obudowa pyłoszczelna i odporna na działanie wilgoci, minimum IP 67 na podłączonym porcie LAN, zasilania i anteny |
| Zasilanie | Możliwość zasilania odbiornika za pomocą zasilacza sieciowego 230V Automatyczne wznowienie pracy odbiornika przy ponownym przywróceniu zasilania sieciowego, przy zachowaniu ustawień i konfiguracji sprzed wystąpienia awarii zasilania, bez udziału osoby obsługującej stację Zainstalowana wewnętrza odbiornika bateria |
| Bateria wewnętrzna | Wewnętrzny bateria w odbiorniku ładowana automatycznie z samego odbiornika oraz z zewnętrznej ładowarki. Wymiana/montaż baterii realizowana przez użytkownika nie może w żaden sposób wpływać na odporność urządzenia na deszcz, kurz, piasek, wiatr Czas prac w trybie autonomiczny minimum 20 godzin. |
| Akcesoria | Ładowarka sieciowa do ładownia baterii stacji referencyjnej wspólna dla wszystkich odbiorników |
| Autonomiczny moduł detekcji przemieszczeń | Moduł działający wewnątrz odbiornika bez żadnych zewnętrzach strumieni danych Wykrywanie przemieszczeń o prędkości minimum 10 mm/s poziomo |
| Moduł wykrywania zakłóceń | Automatyczne Automatyczne wysyłanie powiadomień o zakłóceniach |
| Klawiatura/ekran | Odbiornik wyposażony w ekran i klawiaturę do ręcznej konfiguracji parametrów pracy odbiornika. |
| Analizator widma | Odbiornik powinien oferować możliwość wizualizacji widma mocy RF we wszystkich pasmach L1, L2, L5 i L band bands. |
| Moduł wykrywania zakłóceń | Odbiornik musi być wyposażony w system detekcja zakłóceń radiowych, który umożliwia filtrowanie sygnałów zakłócających. Techniki łagodzenia powinny być programowalne przez operatora odbiornika. |
|  | Automatyczne wykrywanie zakłóceń i alarmowanie przez interfejs webowy odbiornika oraz e-mailem na zdefiniowany adres e-mail |
| Gwarancja | min. 4 lata |
| Dodatkowe |  |
| Pamięć | Pamięć min. 32 GB |
| Wymienna | Możliwość wymiany pamięci wewnętrznej z poziomu użytkownika w miejscu instalacji. |
| Pobór prądu | Poniżej 3,5 W |

- Parametry techniczne anten GNSS

| Producent | Tego samego producenta co odbiornik |
| --- | --- |
| Śledzone sygnały | Te same co w odbiorniku |
| Centrum fazowe | Dokładność wyznaczenia centrum fazowego nie gorsza niż 2 mm |
| Kalibracja modelu anteny | Antena musi mieć przeprowadzoną absolutną kalibrację centrum fazowego |
| Złącze | TNC |
| Montaż | Na gwincie 5/8 ‘’ |
| Temperatura pracy | -40° C do +80° C |
| Obudowa | Odporność na deszcz, pył: Zgodnie z IP67, zabezpieczenie przed strugami wody i pyłem Odporna na upadek z wysokości 2 m na twarde powierzchnie |

- Parametry techniczne zestawów montażowo instalacyjnych

| Router GSM | Router GSM 2G/3G/4G Prędkość transmisji do 150 Mbit/s DUAL SIM Port RS2325/RS485 Opcja podłączenie anteny GNSS Obsługa funkcji SMS – sterowanie i odczyt parametrów Wejścia i wyjścia cyfrowe Wejście analogowe Zewnętrzne anteny WiFi i GSM Modbus TCP Master i Slave Modbus RTU Modbus Gateway RTU na TCP Funkcje sieciowe VPN WAN Failover Pasywne PoE Temperatur pracy w przedziale min -40°C do 60 °C Pobór prądu max 7W |
| --- | --- |
| Zasilacz buforowy | napięcie wejściowe 88-264VAC, 124-370VDC napięcie wyjściowe 12 V zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora możliwość regulacji napięcia wyjściowego zakresie +/-10% chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza zgodność z normami i certyfikatami możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek) |
| Akumulator żelowy | Bezobsługowy napięcie 12V technologia AGM technologia VRLA min 20 Ah |
| Skrzynia na osprzęt | wykonana z metalu lub ABS wymiary min30x40x50 klasa odporności min IP 65 zamykanie na klucz musi zawierać płytę montażową |
| Maszt antenowy | wykonany z aluminium zakończony gwintem 5/8 ‘’ uchwyty montażowe dostosowane do sposobu montażu wysokość zapewniająca prawidłowe działanie anteny |
| Przekaźnik zdalnego sterowania GSM | sterowanie po stronie użytkowników (funkcja wdzwaniania CLIP) minimum dwa równoległe wyjścia przekaźnikowe możliwość nastawy różnych czasów aktywacji wyjścia dla każdego wyjścia z osobna dwa wejścia impulsowe pozwalające na ręczną aktywację wyjść za pomocą podłączonych zewnętrznych przycisków funkcja automatycznego zamykania po określonym czasie program konfiguracyjny na PC autoryzacja min. 10 numerów użytkowników zdalne dodawanie i usuwanie numerów za pomocą komend SMS sterowanie z telefony GSM |

- Wymagania dotyczące usługi montażu

| Personel | Doświadczenie i niezbędna wiedza przy montażu tożsamych instalacji (wymagane przynajmniej 2 referencje na dostawę stacji referencyjnych/monitorujących GNSS w ciągu ostatnich 3 lat) uprawnienia elektryczne D+E do 1kW uprawienia do pracy na wysokościach certyfikat instalatora sprzętu potwierdzony przez producenta |
| --- | --- |

- Wymagania dotycz instruktażu i wsparcia technicznego, serwisu

| Zakres instruktażu | Obsługa sprzętu po montażu Obsługa oprogramowania wraz z instalacją |
| --- | --- |
| Wsparcie techniczne – na okres min. 4 lat | Infolinia centralna dostępna w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku Dostęp do portalu z personalizowanym dostępem, umożliwiającego pobranie aktualnego software oraz firmware do oferowanego sprzętu, instrukcji technicznych w języku polskim, z możliwością dokonania zgłoszenia serwisowego i przeglądu pełnej historii serwisowej danego sprzętu, z możliwością odbycia szkolenia online z zakresu zakupionych produktów |
| Serwis | Certyfikowane przez producenta sprzętu centrum serwisowe na terenie Polski z minimum 6 stanowiskami serwisowymi GNSS |
| Aktualizacja oprogramowania | Dla odbiorników – przez okres min. 4 lat |

- Parametry techniczne dostępu do sieci stacji referencyjnych

| Dostęp do danych | Dane w trybie RTK oraz RTN (VRS/i-Max) Obserwacji statycznych w formacie RINEX Obserwacje z systemów satelitarnych GPS NAVSTAR, GLONASS, Galileo, Beidou (w tym B3 w korekcie RTN) Sieć o zasięgu ogólnopolskim, liczebność stacji minimum 100 Serwis liczący dane w trybie postprocessingu (z surowych obserwacji) Dla 3 urządzeń jednocześnie |
| --- | --- |
| Okres dostępu | min. 5 lata |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 02/09/2025r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.33.2025.SYKO					                                             	     Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę powierzchniowej sieci ciągłych obserwacji deformacji terenu techniką GNSS – permanentne stacje referencyjne GNSS (3 x zestaw)

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: ### nazwa producenta, typ/model, opis techniczny/parametry lub karta katalogowa sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji i rękojmi:  …………………………………………….……

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		     Podpis