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Nr sprawy: FZ.26.45.2026.KRBU	

ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia  14.08.2026 r.

na dostawę aparatury do monitoringu  gazów glebowych
[image: ]
	Zakup będzie realizowany w ramach projektu MEMO: „Methane Monitoring of abandoned coal mines”, MEMO, Grant Agreement 101216769 (tytuł PL: Monitorowanie emisji metanu z zamkniętych kopalń węgla kamiennego).

Informacje ogólne
1. Zamawiający:  Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, przenośnego analizatora gazów przeznaczonego do szybkich badań przesiewowych zanieczyszczeń gleby metodą in-situ. Urządzenie musi łączyć w jednej obudowie technologię detekcji fotojonizacyjnej (PID) oraz wielokanałowej spektroskopii w podczerwieni (IR).

2. Wymagania ogólne i funkcjonalne

Mobilność: Urządzenie o zwartej, kompaktowej budowie, przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych przez jedną osobę. Zintegrowany system pomiarowy: Analizator musi umożliwiać jednoczesny pomiar lotnych związków organicznych (LZO), metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2), tlenu (O2) oraz parametrów fizycznych (ciśnienie, temperatura).
Autonomia: Zasilanie bateryjne pozwalające na min. 8 godzin ciągłej pracy w terenie.
Interfejs: Przyjazny dla użytkownika system sterowania oraz wyświetlacz umożliwiający odczyt danych w czasie rzeczywistym.

3. Specyfikacja techniczna detektorów

3.1. Detektor fotojonizacyjny (PID) służący do pomiaru całkowitego poziomu lotnych związków organicznych (LZO) oraz gazów toksycznych (np. węglowodory aromatyczne, ketony, aminy, węglowodory chlorowane).

Parametr	                            Wymaganie techniczne

Lampa jonizacyjna	              Standard 10,6 eV (opcjonalnie wymienna na 9,6 eV lub 11,7 eV)
Tryby pracy	                            Dwa zakresy: Wysokiej czułości (Hi-Sense) oraz Standardowy
Dolna granica detekcji        	Tryb Hi-Sense: od 1 ppb; Tryb Standard: 0,1 ppm




Górna granica zakresu         	Do 4000 ppm
Czas reakcji 	                            Nie gorszy niż 0,1 s
Częstotliwość próbkowania	10 pomiarów na sekundę
Stabilność zera	0,5 ppb (z funkcją automatycznego zerowania)

3.2. Analizator w podczerwieni (IR)
Selektywny system pomiarowy oparty na niezależnych kanałach analitycznych.
· Kanał Metanu: Selektywny pomiar w zakresie 0–500 000 ppm.
· Kanał Węglowodorów Ropopochodnych: Szerokie okno widmowe dla wiązań C-H, umożliwiające detekcję frakcji paliwowych, olejów i rozpuszczalników. Zakres 0–500 000 ppm.
· Kanał Dwutlenku Węgla (CO2): Selektywny pomiar bez interferencji innych gazów. Zakres 0–500 000 ppm (detekcja od 50 ppm).

4. Pomiary parametrów pomocniczych
Urządzenie musi być wyposażone w zintegrowane czujniki do pomiaru:
· Stężenia tlenu (O2): Zakres 0–100%.
· Temperatury gleby: Za pomocą zewnętrznej sondy, 
· Temperatury gazu: Pomiar wewnątrz układu próbkującego, 
· Ciśnienia atmosferycznego,
· Podciśnienia próbkowania: Monitoring parametrów zasysania próbek gazu glebowego.

5. Metodyka i Zastosowanie
Urządzenie musi wspierać następujące procesy badawcze:
Monitoring in-situ: Natychmiastowa analiza bez konieczności pobierania próbek do laboratorium.
Lokalizacja wycieków: Precyzyjne wskazywanie nieszczelności w rurociągach i podziemnych zbiornikach.

6. Wymagane akcesoria i dokumentacja
Zestaw do pobierania prób gazu glebowego (sonda, filtry przeciwpyłowe i hydrofobowe).
Zasilacz/ładowarka sieciowa oraz zintegrowany akumulator.
Oprogramowanie do archiwizacji i analizy danych na komputerze PC.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta lub autoryzowany serwis.

Inne wymagania:

1. termin realizacji zamówienia: Zamawiający podpisze zamówienie / umowę z Wykonawcą. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony do GIG – PIB w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy / podpisania zamówienia, na warunkach CIP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,   Katowice, Pl. Gwarków 1. 
 Wymagana obecność Wykonawcy na miejscu instalacji w celu zapewnienia poprawności montażu, uruchomienia, 
wykonania konfiguracji dostarczonych urządzeń a także uruchomienia transmisji i wykonania integracji danych 
z dostarczonym oprogramowaniem zarządzającym danymi.

2. Wymagany okres gwarancji : 60 miesięcy od wykonania zamówienia. Termin liczony od dnia podpisania przez obie strony protokołu instalacji i uruchomienia. W ramach gwarancji wliczony jest coroczny serwis i kalibracja u producenta 
2. warunki płatności – Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG – PIB prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zrealizowaną dostawę.

W ofercie należy podać:
1. cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego); Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN. Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;
2. warunki oraz okres gwarancji;
3. nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz opis techniczny;
4. upusty, zniżki.



1. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryterium oceny ofert będzie „cena brutto” = 100% 
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
1. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
1. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia / umowy.


IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 24.08.2026 r., do godz. 8:00, na adres e-mail: kbula@gig.eu


Kontakt handlowy:

Kontakt handlowy:	
mgr Monika Wallenburg           	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Krystyna Bula	 	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  kbula@gig.eu 

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
3. W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT



Z poważaniem,



Kierownik Działu Zamówień Publicznych
 i Zakupów

mgr Monika Wallenburg
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