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Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania 
Szanowni Państwo,
Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę  aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji 
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotowy system pomiarowy powinien składać się z wielokanałowego wzmacniacza pomiarowego i tensometrycznego przetwornika siły oraz spełniać następujące wymagania techniczne:
1. Wymagania odnośnie wzmacniacza pomiarowego:
- ilość kanałów pomiarowych: min. 4 do pomiaru siły lub współpracy z przetwornikami potencjometrycznymi oraz min. 4 do pomiaru napięcia/prądu z zakresu: +/-10V DC / +/-20mA;
- kanały do pomiaru siły muszą mieć możliwość obsługi przetworników pół- i pełno mostkowych tensometrycznych oraz indukcyjnych, LVDT i potencjometrycznych oraz zapewniać napięcie wzbudzenia przetworników na poziomie 4.8kHz przy zachowaniu klasy dokładności min.0.05 (lub lepszej) i pasma przenoszenia na poziomie min. 2kHz (-3 dB) przy współpracy z przetwornikami tensometrycznymi;
- kanały do pomiaru napięcia/prądu muszą mieć możliwość obsługi sygnałów napięciowych z zakresu: +/-10V DC i prądowych z zakresu: +/-20mA przy zachowaniu klasy dokładności min.0.1 (lub lepszej) i pasma przenoszenia na poziomie min. 3kHz (-3 dB);
- ustawienia kanałów pomiarowych regulowane dla każdego kanału z osobna umożliwiające obsługę różnych przetworników pomiarowych jednocześnie;
- wyposażony w wewnętrzną pamięć min. 90 zestawów parametrów;
- wyposażony w automatyczne zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe (przy omyłkowym podłączeniu przewodów do niewłaściwych zacisków);
- możliwość montażu dodatkowych kart pomiarowych zwiększających sumaryczną ilość kanałów pomiarowych do min. 16;
- 24 bitowy przetwornik A/C, częstotliwość próbkowania: 19200Hz / kanał;
- identyfikacja czujników z zabudowanym TEDS;
- automatyczna synchronizacja kilku urządzeń;
- wyposażony w min. 32 wewnętrzne kanały kalkulacyjne umożliwiające m.in.: pomiar wartości szczytowych i progowych, pomiar wartości RMS, realizację funkcji matematycznych i logicznych, realizację obliczeń przy pomiarach z rozetą tensometryczną, realizację sterowania PID;
- min. 8 cyfrowych wejść/wyjść, min. 5 wyjść analogowych +/-10VDC;
- parametryzacja i wyświetlenie wartości za pomocą wbudowanego oprogramowania typu web serwer;
- interfejs komunikacyjny Ethernet TCP/IP;
- możliwość montażu dodatkowych kart rozszerzeń umożliwiających komunikację z wykorzystaniem interfejsów ProfiNet lub EtherCAT lub Ethernet/IP;
- montaż na szynie DIN;
- wymiary obudowy nie przekraczające: 220 x 220 x 142 mm;
- gniazdo USB 2.0 Host dla zewnętrznej pamięci danych;
- wbudowane oprogramowanie CODESYS soft PLC(IEC61131) z wizualizacją Web;
- interfejs CAN do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w ten interfejs;
- kompatybilność z oprogramowaniem Catman Easy/AP;
- wyposażony w certyfikat wzorcowania przechowywany w postaci cyfrowej w pamięci urządzenia;
2. Wymagania odnośnie przetwornika siły:
- konstrukcja typu pełen mostek tensometryczny;
- zakres znamionowy: min. ±100kN;
- klasa dokładności min. 0.1 lub lepsza;
- wykonany ze stali nierdzewnej;
- wyposażony w przewód przyłączeniowy 6-żyłowy o dł. min.12m;
- mogący pracować w zakresie temp: ‐30 ... +85°C;
- możliwość bezpiecznego przeciążenia do ±150kN;
- możliwość przeniesienia momentu skręcającego o wartości min. 2.4kNm;
- możliwość przeniesienia siły bocznej o wartości min. 25kN;
- częstotliwość własna na poziomie min. 6kHz;
- ugięcie nominalne nie większe niż: 0.1mm;
- gwinty przyłączeniowe (góra/dół): M39x2;
- klasa szczelności: min. IP67;
Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia), 
b) pełną nazwę zaoferowaych urządzeń  
c) termin i warunki wykonania zamówienia (w tym sposób dostawy). 
d) okres gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).



Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 2.09. 2026 do godziny 10: 00 drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:	
mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Krystyna Bula	 	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  kbula@gig.eu 


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów  


mgr Monika Wallenburg  
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Wstępna wycena na dostawę aparatury  do aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji 
.


*skreślić niepotrzebne 
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I. OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: 
Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, 
Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 
- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- WYKONAWCA posiada:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-     WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia  oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.


.............................................................					.............................................................
                Miejscowość, data 					             		          Podpis                               		
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