Nr sprawy: FZ.26.92.2026.KRBU					                              Katowice, dn. 27.08.2026.

Projekt jest współfinansowany przez: Research Fund for Coal and Steel, w ramach poddziałania Big Tickets for Coal. . Akronim SCoLINE

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę  aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowy system pomiarowy powinien składać się z wielokanałowego wzmacniacza pomiarowego i tensometrycznego przetwornika siły oraz spełniać następujące wymagania techniczne:

1. Wymagania odnośnie wzmacniacza pomiarowego:

- ilość kanałów pomiarowych: min. 4 do pomiaru siły lub współpracy z przetwornikami potencjometrycznymi oraz min. 4 do pomiaru napięcia/prądu z zakresu: +/-10V DC / +/-20mA;

- kanały do pomiaru siły muszą mieć możliwość obsługi przetworników pół- i pełno mostkowych tensometrycznych oraz indukcyjnych, LVDT i potencjometrycznych oraz zapewniać napięcie wzbudzenia przetworników na poziomie 4.8kHz przy zachowaniu klasy dokładności min.0.05 (lub lepszej) i pasma przenoszenia na poziomie min. 2kHz (-3 dB) przy współpracy z przetwornikami tensometrycznymi;

- kanały do pomiaru napięcia/prądu muszą mieć możliwość obsługi sygnałów napięciowych z zakresu: +/-10V DC i prądowych z zakresu: +/-20mA przy zachowaniu klasy dokładności min.0.1 (lub lepszej) i pasma przenoszenia na poziomie min. 3kHz (-3 dB);

- ustawienia kanałów pomiarowych regulowane dla każdego kanału z osobna umożliwiające obsługę różnych przetworników pomiarowych jednocześnie;

- wyposażony w wewnętrzną pamięć min. 90 zestawów parametrów;

- wyposażony w automatyczne zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe (przy omyłkowym podłączeniu przewodów do niewłaściwych zacisków);

- możliwość montażu dodatkowych kart pomiarowych zwiększających sumaryczną ilość kanałów pomiarowych do min. 16;

- 24 bitowy przetwornik A/C, częstotliwość próbkowania: 19200Hz / kanał;

- identyfikacja czujników z zabudowanym TEDS;

- automatyczna synchronizacja kilku urządzeń;

- wyposażony w min. 32 wewnętrzne kanały kalkulacyjne umożliwiające m.in.: pomiar wartości szczytowych i progowych, pomiar wartości RMS, realizację funkcji matematycznych i logicznych, realizację obliczeń przy pomiarach z rozetą tensometryczną, realizację sterowania PID;

- min. 8 cyfrowych wejść/wyjść, min. 5 wyjść analogowych +/-10VDC;

- parametryzacja i wyświetlenie wartości za pomocą wbudowanego oprogramowania typu web serwer;

- interfejs komunikacyjny Ethernet TCP/IP;

- możliwość montażu dodatkowych kart rozszerzeń umożliwiających komunikację z wykorzystaniem interfejsów ProfiNet lub EtherCAT lub Ethernet/IP;

- montaż na szynie DIN;

- wymiary obudowy nie przekraczające: 220 x 220 x 142 mm;

- gniazdo USB 2.0 Host dla zewnętrznej pamięci danych;

- wbudowane oprogramowanie CODESYS soft PLC(IEC61131) z wizualizacją Web;

- interfejs CAN do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w ten interfejs;

- kompatybilność z oprogramowaniem Catman Easy/AP;

- wyposażony w certyfikat wzorcowania przechowywany w postaci cyfrowej w pamięci urządzenia;

2. Wymagania odnośnie przetwornika siły:

- konstrukcja typu pełen mostek tensometryczny;

- zakres znamionowy: min. ±100kN;

- klasa dokładności min. 0.1 lub lepsza;

- wykonany ze stali nierdzewnej;

- wyposażony w przewód przyłączeniowy 6-żyłowy o dł. min.12m;

- mogący pracować w zakresie temp: ‐30 ... +85°C;

- możliwość bezpiecznego przeciążenia do ±150kN;

- możliwość przeniesienia momentu skręcającego o wartości min. 2.4kNm;

- możliwość przeniesienia siły bocznej o wartości min. 25kN;

- częstotliwość własna na poziomie min. 6kHz;

- ugięcie nominalne nie większe niż: 0.1mm;

- gwinty przyłączeniowe (góra/dół): M39x2;

- klasa szczelności: min. IP67;

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

b) pełną nazwę zaoferowaych urządzeń

c) termin i warunki wykonania zamówienia (w tym sposób dostawy).

d) okres gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 2.09. 2026 do godziny 10: 00 drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.92.2026. KRBU				                                             	Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę aparatury  do aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji

.

*skreślić niepotrzebne

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot wstępnego zapytania ofertowego | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wzmacniacz pomiarowy ………………………………. Nazwa, producent Przetwornik siły ………………………………. Nazwa, producent, | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Termin i warunki wykonania zamówienia ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja – okres w miesiącach……………… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia  oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		          Podpis