dotyczy :	Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,
Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na: 
[bookmark: _Hlk198713113]Dostawę w formie leasingu operacyjnego zestawu urządzeń do poboru próbek ze strumienia gazów emisyjnych.

I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy.
2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.
3. W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

II. Opis przedmiotu  zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu urządzeń do poboru próbek ze strumienia gazów emisyjnych (kanał/komin) zarówno w fazie stałej jak i gazowej, w celu oznaczenia:
· [bookmark: bookmark0]stężenia i strumienia masy pyłu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13284-1:2018;
· [bookmark: bookmark1]koncentracji metali ciężkich, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14385:2005;
· [bookmark: bookmark2]koncentracji chlorków gazowych (HCL), zgodnie z normą PN-EN 911:2011;
· [bookmark: bookmark3]koncentracji dioksyn i furanów, zgodnie z normą PN-EN 1948-1:2006.

A	Zespół jednostki sterującej 
	Jednostka sterująca pyłomierza z elementami bezpośrednio związanymi:
-	odcinek pomiarowy ze zwężką tytanową, na zakres (3 do 11) m3/h
-	odcinek pomiarowy ze zwężką tytanową, na zakres (1 do 3,5) m3/h
-	zespół zaworów regulacji izokinetyczności,
-	sonda temperatury (600 °C) L = 1,0 m, z przewodem;
-	moduł higrometru, z przewodem;
-	separator wilgoci 3-komorowy, z przewodem;
-	Świadectwa wzorcowania wszystkich układów pomiarowych.

B	Wyposażenie toru aspiracji do poboru próbek pyłu oraz próbek z fazy lotnej na oznaczanie substancji lotnych
1.	Aspiracyjna sonda prędkościowa typ S, fi 38 mm, dł. 1,5 m, z torem poboru z tytanu, ze stałą głowicą typu S-standard, ogrzewana, z wbudowaną sondą temperatury, jarzmem, transformatorem zasilającym, z regulatorem temperatury, świadectwa wzorcowania
2	Aspiracyjna sonda prędkościowa, fi 38 mm, dł. 1,5 m, z torem poboru z tytanu, z dokręcaną głowicą typu S-odsadzona, ogrzewana, z wbudowaną sondą temperatury, jarzmem, transformatorem zasilającym, z regulatorem temperatury, świadectwa wzorcowania
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3	Separator pyłu, tygielkowy do filtracji zewnątrzkanałowej, ogrzewany, z łukiem, z torem poboru z tytanu, z regulatorem temperatury, z transformatorem zasilającym, na wkłady płaskie Ø 50 mm
4	Separator pyłu na filtry płaskie Ø 50mm, tytanowy, do filtracji wewnętrznej.
5	Separator pyłu na filtry gilzowe Ø 19x90 mm, tytanowy, do filtracji wewnętrznej.
6	Końcówki aspiracyjne, tytanowe, (6 szt. - Ø: 6, 8, 10, 13, 16, 20 mm.)
6a	Końcówki aspiracyjne, tytanowe, krótkie, (6 szt. Ø: 6, 8; 10, 13, 16, 20 mm) 
7	Trójnik rozdziału strugi, tytanowy, ogrzewany, z regulacja temperatury, z regulatorem temperatury, z transformatorem zasilającym.
8	Stelaż z 4 płuczkami bełkotkowymi 250ml, kpl. przyłączy tytanowych (separator pyłu - stelaż),z pierścieniami redukcyjnymi na płuczki 500 ml, z pomiarem temperatury na wylocie.
9	Ogrzewany przewód rurowy z regulatorem temperatury, dł. 3,0 m
10	Podpora sondy i separatora.
C	Pozostałe elementy
1	Przewód aspiracyjny 10 mb (może być inna długość) z kpl. złączy.
2	Przewód impulsowy, podwójny 10 mb (może być inna długość), z kpl. złączy.
3	Agregat zasysający + Rozdzielnica 4-gniazdowa
4	Akcesoria (pojemniki transportowe, inne) Pozostałe wyposażenie: klucze, narzędzie do demontaż odcinka pomiarowego, kpl. uszczelek, pojemniki transportowe
Cena musi zawierać:
-	koszt wzorcowania i świadectw wzorcowania wszystkich układów pomiarowych,
-	odbiór z siedziby dostawcy, połączony ze szkoleniem,
-	koszt szkolenia (dowolna ilość pracowników) 
-	bezpłatne doradztwo podczas użytkowej eksploatacji urządzeń,
-	serwis gwarancyjny 12 m-cy,
-	instrukcje obsługi urządzeń w jęz. polskim,
-	deklaracje zgodności

6. Warunki leasingu
1.	Wykonawca będzie zobowiązany do:
1)	zawarcia umowy leasingu operacyjnego na okres 48 miesięcy;
2)	przedstawienia obowiązującej oferty na 47 miesięcznych rat leasingowych płatnych zgodnie z harmonogramem płatności przy uwzględnieniu opłaty wstępnej w wysokości 0% wartości urządzenia brutto oraz kwoty wykupu w wysokości 1% wartości brutto;
W umowie trwającej 48 miesięcy Zamawiający uiści zatem 47 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze urządzenia. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą.
3)	przeszkolenia personelu Zamawiającego w obsłudze urządzenia;
2.	Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w wstępnym zapytaniu ofertowym opisy mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenia, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych we wstępnym zapytaniu ofertowym.
3.	Warunki finansowania:
1)	Zakup urządzenia będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym.
2)	Waluta umowy leasingu – PLN.
3)	Zmienna stopa procentowa wg stawki stopy procentowa WIBOR dla 1 M.
4)	Okres leasingu operacyjnego – 48 miesięcy.
5)	Ilość rat – 47, podzielonych na część kapitałową i odsetkową.
6)	Opłata wstępna w wysokości 0% wartości brutto.
7)	Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, ubezpieczenie sprzętu, szkolenie pracowników itp.
8)	Po zakończeniu trwania umowy leasingowej, z momentem zapłaty ostatniej raty leasingowej, Zamawiający wykupi przedmiot leasingu za cenę równą 1% wartości oferty.

III. Sposób przygotowania oferty wstępnej
1. Ofertę wstępną należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał jedną całkowitą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty wstępnej należy dołączyć oraz załącznik nr 2 – Informacja RODO.

IV. Warunki płatności
Podstawą dla rozliczenia stron, będą faktury VAT wystawiana przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem spłat.
Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

V. Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Piotr Hachuła		- tel. (032) 259 26 47, e-mail:  phachula@gig.eu

VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę wstępną według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 04.09.2026r. do godz. 1100.
2. Ofertę wstępną można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego: 
Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
mail: phachula@gig.eu

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną wstępną ofertą.

VII. Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty wstępnej
2. Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
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Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy:
_____________________________________________
_____________________________________________
Adres: _______________________________
NIP:	 _______________________________
Nr tel.: ______________________________ 
Adres e-mail: _________________________


FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ
z dnia _____________


Dostawę w formie leasingu operacyjnego zestawu urządzeń do poboru próbek ze strumienia gazów emisyjnych.

1. Oferujemy dostaw przedmiotu zamówienia za łączną cenę (raty leasingowe + wartość wykupu)
netto: ........................+ VAT 23% ............. = ……………….............zł brutto
słownie: ………………………………………………złotych brutto,  
[bookmark: _Hlk220056431]Rata netto 			…………………..… zł + VAT 
wartość wykupu 1%		…………………… zł netto +VAT

Wartość zestawu urządzeń : ……………………..zł netto  ………………….  zł brutto

Dla obliczenia ceny oferty w celu  porównania ofert należy przyjąć należy stawkę WIBOR 1M (28.08.2026 r. – 3,81%).

2.	Oświadczenie Odbiorcy:
2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
3. 	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.




      _____________________________			____________________________
(miejscowość, data)						(podpis)
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Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawę w formie leasingu operacyjnego zestawu urządzeń do poboru próbek ze strumienia gazów emisyjnych

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Dostawę w formie leasingu operacyjnego zestawu urządzeń do poboru próbek ze strumienia gazów emisyjnych.
prowadzonym w trybie: wstępnego zapytania ofertowego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 (1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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