FZ-1/4479/KB/16                                                                                                   Katowice,  dnia  18.04.2016

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

na dostawę materiałów i urządzeń laboratoryjnych:

## Część 1.   Pipety

## Część 2.   Sprzęt laboratoryjny

## Część 3.   Materiały eksploatacyjne do posiadanychprzez Zamawiającego zmywarek

## LANCER INDUSTRIE

## Część 4.  Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego dejonizatorów

## Millipore  Simplicity    185 oraz DIRECT-Q 3 Kit

## Część 5.  Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego mineralizatora

## mikrofalowego   Multiwave 3000 firmy Anton Paar

## Część 6.  Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającegodemineralizatora

## SPRING 5R

## Część 7.  Elementy eksploatacyjne do  posiadanego przez Zamawiającego analizatora Skalar

## SAN++

## Część 8.  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników WTW

## pH/ION/Cond750.

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniami:

Pytanie nr 1

1.       W części 2 postępowania w pozycji 99 opis przystawki do dozownika butelkowego jest częściowo identyczny z opisem biurety elektronicznej, stanowiącej pozycję 100. Czy nie jest to przypadkiem błąd?

Dodatkowo, produkty występujące w tych pozycjach, ze względu na bardzo szczegółowy opis, jednoznacznie wskazują producenta. Czy Zamawiający wyrazi zatem zgodę na wyodrębnienie pozycji 99 oraz 100 części 2 postępowania jako osobnego pakietu? Wyodrębnienie wspomnianych pozycji pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów oraz na zachowanie zasady konkurencyjności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wyodrębniamy zestawu do osobnego pakietu z uwagi na fakt,  że  elementy zestawu są  powszechnie dostępne.

Przedstawiamy prawidłowy opis pozycji 99 oraz 100:

Poz. 99 Zestaw zawierający:

1. dozownik butelkowy o nastawianej pojemności dozowania 1-10 ml

- podziałka 0,2 ml;

- dokładność ≤±5%; precyzji ≤0,1%;

- z zaworkiem odpowietrzającym;

- pozwalający dozować stężone kwasy (solny, azotowy, TFA), THF oraz nadtlenki;

- wymienny zawór zasysający;

- Sterylizacja w autoklawie w temperaturze min. 121°C;

- Oznaczenie DE-M;

- Justowanie w ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi zgodnie z normą ISO 9001 i zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) lub równoważnymi;

- indywidualny certyfikat zgodny z ISO 17025 lub równoważny.

2. przystawkę umożliwiającą wyciągniecie końcówki dozownika na 800mm kompatybilną z dozownikiem;

3. butlę do dozownika; o pojemności  min. 1000ml; o kwadratowej podstawie; szkło sodowo wapniowe; bursztynowe; kompatybilną z dozownikiem

Poz. 100 Biureta elektroniczna o pojemności 10 ml wraz z kompatybilną butelką:

- odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra;

- z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm);

- z rurką dozującą zwrotną;

- z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie;

- zasilanie na baterie mikro 1,5 V;

- gwint butelki GL 45;

- tłok biurety z PTFE;

- justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji;

- zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%;

- dokładność +/- dla objętości: 10ml A≤0,10%, CV≤0,05%; 5ml A≤0,20%, CV≤0,10%; 1ml A≤1,00%, CV≤0,50%;

- certyfikat jakości.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może podać numer katalogowy lub określić do celek jakiego typu ekstraktora ASE mają pasować filtry celulozowe z pozycji 86 części 2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Filtry celulozowe do ASE 200

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013  poz. 907 ze zm.) zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ , do opisu przedmiotu zamówienia   i jednocześnie przesuwa termin składania ofert nadzień 25.04.2016  godz.10.00. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 25.04.2016  o godz. 11.15w  Głównym Instytucie Górnictwa,  Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg