FZ-1/5195/AJ/19								Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna przenośnego zestawu pomiarowego z analizatorem gazów:

1. Wymagane są:

  - Spełnienie wszystkich wymagań następujących norm:

- PN-ISO 10396:2001,

- PN-EN 15267-3:2008,

- PN-EN 14792:2006,

- PN-EN 14789:2006,

- PN-EN 14181:2010,

- PN-EN 15058:2006,

- a także Dz. U. 2008, Nr 206, poz. 1291.

1.2. Mierzone wielkości: SO2;  NOx, (wbudowany konwerter) umożliwiający pomiary rzeczywistego stężenia sumy tlenków azotu);  CO;  CO2;  O2

  - Technika pomiaru poniżej wymienionymi metodami:

- Cross-Flow Modulation Non-Dispersive Infrared Absorption dla SO2, CO,

- Cross-Flow Modulation Chemiluminescence Detection (CLD) dla NOx,

- Non-Dispersive Infrared Absorption dla CO2,

- Paramagnetic (PMD) dla O2

  - Parametry pomiarowe analizatora:

- w 4 zakresach  50/100/200/500 ppm dla SO2,

- w 5 zakresach 60/100/200/500/1000 ppm dla CO,

- w 7 zakresach 25/50/100/250/500/1000/2500 ppm dla NOx,

- w 3 zakresach 10/20/30% objętości dla CO2,

- w 2 zakresach 10/25% objętości dla O2

Dryft ±1%/24h podanych wyżej zakresów CO, NOx, CO2, O2, a dla  SO2 dryft 2%/24h,

Liniowość ±2% podanych wyżej zakresów SO2, CO, NOx, CO2, O2,

Powtarzalność ±1% podanych wyżej zakresów dla SO2, CO, NOx, CO2, O2,

2. Wymagane wyposażenie analizatora:

2.1. Oprogramowanie:

- Program do komputera typu PC w języku polskim, pracujący pod WINDOWS 7 i 10 PL –64bit,

- Rejestracja wyników pomiarów z analizatora na karcie pamięci SD,

- Wczytywanie danych zarejestrowanych na karcie pamięci SD w analizatorze,

- Zapis pomiarów na dysku twardym w plikach bazy danych.

2.2. Tor poboru próbki spalin:

- Przenośna, ogrzewana sonda do co najmniej 180oC z filtrem ceramicznym (zintegrowany filtr wstępny) i możliwością dołączania rurek probierczych o różnych średnicach.

- Rurka probiercza stalowa, nieogrzewana o długości 1 m.

- Linia grzana długości 10 m z regulatorem temperatury do co najmniej 180oC.

- Przenośny zespół kondycjonowania próby z chłodnicą gazu, obniżającą jego temperaturę do +5oC, niezależnie od temperatury otoczenia i pompę usuwającą skropliny. Możliwość pracy kondycjonera w temperaturach otoczenia poniżej 10oC i z długością linii „zimnej” transportu próbki do 80 m.

- Linia „zimna” transportu próbki o długości 30 m (rurka PTFE 6/4 mm).

3. Warunki techniczne:

- Przenośny analizator w postaci jednego modułu.

- Obudowa transportowa o wytrzymałej i sztywnej konstrukcji, szczelna i odporna mechanicznie, o kubaturze nie przekraczającej 0,1 m3.

- Masa modułu analizatora < 18 kg.

- Świadectwo wzorcowania analizatora z laboratorium wzorcującego akredytowanego według EN ISO/IEC 17025 (5 gazów, 4 stężenia).

- Certyfikat producenta QAL1.

Zamawiający wymaga również przeprowadzenia uruchomienia dostarczonego urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu jego obsługi dla 3 osób w czasie 2 dni roboczych (16 godzin).