FZ-1/5024/AJ/18

WSTĘPNE  ZAPYTANIE  OFERTOWE  z  dnia  20.07.2018 r.

w celu ustalenia wartości i trybu zamówienia na dostawę chromatografu gazowego – 1 zestaw

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej oferty na dostawę chromatografu gazowego – 1 zestaw.

Wymagane warunki techniczne dla przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego.

Prosimy o podanie we wstępnej ofercie następujących informacji:

- cenę netto w PLN* / brutto w PLN* oraz stawkę i wartość podatku VAT (całkowita cena za przedmiot zamówienia ma obejmować wszystkie koszty jego dostarczenia, w tym koszt dostawy do Zamawiającego);

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia;

- warunki i okres gwarancji;

- warunki płatności.

* lub w innej walucie

Miejsce i termin składania wstępnych ofert:

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 01/08/2018 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- mgr inż. Agata Juraszczyk	 - tel. (32) 259 25 87- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

ZAPRASZAMY  DO  SKŁADANIA  WSTĘPNYCH  OFERT

Kierownik Działu Handlowego

Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5024/AJ/18

Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę : …………………………………….

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Nazwa przedmiotu zamówienia/ model/ producent/szczegółowy opis techniczny / | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …… | Wartość ogółem netto w …… | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….. | Wartość ogółem brutto w …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków1,40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Wojciech Lenart, e-mail: wlenart@gig.eu, tel. (032) 259 22 61.

- Dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO w celu związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego

- Dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

FZ-1/5024/AJ/18								Załącznik nr 2

Specyfikacja  techniczna  chromatografu gazowego – 1 zestaw:

1.1. Chromatograf (wymagane właściwości):

- chromatograf gazowy, na kolumny kapilarne i pakowane.

Elektroniczno-cyfrowe sterowanie ciśnienia i przepływu typu AFC (Automatic Flow Control),

- programowanie przepływów i temperatury,

- nastrzyk kapilarny typu "split/splitless" sterowany komputerowo (temp. otocz+10oC do 400oC), oraz nastrzyk na kolumny pakowane,

- ma być wyposażony we własny panel sterowania,

- ma posiadać przepływy programowane w zakresie od 0 do 100 ml/min (kolumny pakowane),

- do 7 kroków (ramp) programowania zmian przepływu,

- tryb utrzymywania stałej szybkości przepływu, podczas zmian temperatury,

- temperatura pracy pieca od +10oC powyżej temperatury pokojowej do 400oC,

- współczynnik zmienności temperatury w piecu 0,01oC/oC,

- 20 kroków (ramp) programowania zmian temperatury pieca,

- szybkość zmiany temperatury pieca do 250oC/min,

- szybkość chłodzenia pieca od 300 do 50oC poniżej 6 min,

- ma posiadać możliwość jednoczesnego zainstalowania do 4 detektorów w przyrządzie,

- urządzenie ma posiadać zintegrowany duży wyświetlacz: 240 na 320 punktów,

- urządzenie ma posiadać wbudowane tzw. „inteligentne” funkcje auto-diagnostyczne,

- urządzenie ma posiadać wbudowany przepływomierz.

1.2. Detektory (wymagane właściwości):

- detektor FID i TCD o możliwie jak najwyższej czułości,

- czułość detektora TCD 40 000 mV x ml/mg,

- zakres liniowości detektora TCD 10^5,

- czułość detektora FID 3 pg C/s,

- zakres liniowości detektora FID 10^7,

- temperatura pracy detektorów do 400oC,

1.3. Kolumna chromatograficzna (wymagane właściwości):

- kapilarna, typu PLOT o możliwości oznaczenia tlenku węgla, którego pik wystąpi przed pikiem metanu, a nie za nim i występuje dobry rozdział między w/w gazami,

- wysoka – min. 250 oC - temperatura pracy i wysoka (wysoka ilość analiz) trwałość,

- długość kolumny: 30 m (kolumna ma zapewnić, jak najlepszy rozdział substancji).

1.4. Zawór (wymagane właściwości):

Sześcioportowy zawór, sterowany elektrycznie ze specjalną przystawką kontrolną.

1.5. Wymagane narzędzia dodatkowe do chromatografu (wymagane właściwości):

Metanizer wraz ze standardowym zestawem akcesoriów (w tym złoże do metanizera).

2. Jednostka sterująca pracą chromatografu wraz z oprogramowaniem:

Zestaw komputerowy odpowiedni do sterowania urządzeniem:

* dysk co najmniej 500 GB,

* procesor co najmniej i5,

* 8 Gb pamięci RAM,

* Wyposażony w system Windows 10 w wersji PL,

* Microsoft Office

* Monitor 24 cale (opcjonalnie 2 monitory)

* drukarka laserowa dwustronna,

* mysz, klawiatura.

- Oprogramowanie CHROMAX polskojęzyczne do zbierania i obróbki danych.

- Integrator dwukanałowy do w/w oprogramowania.

3. Zamawiający będzie wymagał instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz szkolenia w zakresie jego obsługi.