Szczegółowa specyfikacja techniczna

Dotyczy:

System automatycznej kalibracji przetworników przyśpieszenia, składający się z następujących modułów:

- Bazowe stanowisko:

- Komputer PC z monitorem, klawiaturą, myszką i drukarką laserową (w pełni zapewniający obsługę systemu) z preinstalowanym systemem operacyjnym oraz z: oprogramowaniem sterującym wzbudnikami, oprogramowaniem do akwizycji danych kalibracyjnych i tworzenia certyfikatów kalibracji, oprogramowaniem do zarządzania certyfikatami kalibracyjnymi np.: Microsoft Excel, oprogramowaniem bazodanowym np.: Microsoft Access.

- Układ kondycjonowania przetworników typu: IEPE, ładunkowych.

- Rack montażowy integrujący elementy stanowiska bazowego w jedną całość.

- Wzbudniki elektrodynamiczne z łożyskiem powietrznym:

- Wzbudnik elektrodynamiczny z łożyskiem powietrznym o długim skoku do kalibracji bardzo niskich częstotliwości w zakresie co najmniej od 0,1 Hz do 500 Hz wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

- Wzbudnik elektrodynamiczny z łożyskiem powietrznym do kalibracji w zakresie od 5 Hz do 15 kHz wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

- Wzmacniacz mocy umożliwiający sterowanie powyższymi wzbudnikami i jednocześnie regulację zadawanego ciśnienia powietrza.

- Piedestał do posadowienia wzbudnika o zakresie od 5 Hz do 15 kHz wypełniony piaskiem.

- Akcesoria i inne:

- Zestaw narzędzi i akcesoriów do montażu kalibrowanych przetworników.

- Źródło powietrza: cichy kompresor bezolejowy wraz z zestawem filtrów zapewniających odpowiednią klasę czystości powietrza.

- Instrukcja użytkowania Systemu.

- Certyfikaty kalibracji elementów Systemu.

VI.              Instalacja i szkolenie:

- Sprawdzenie poprawności działania Systemu w pełnym zakresie pomiarowym, według przygotowanej listy punktów, przeprowadzone w obecności klienta.

- Instalacja Systemu oraz szkolenie z jego użytkowania w wymiarze co najmniej 3 dni (24h).

# 1 Wymagania ogólne dla Systemu automatycznej kalibracji przetworników przyśpieszenia:

## 1.1 Wymagania ogólne, które musi spełniać System automatycznej kalibracji przetworników przyśpieszenia:

- Kalibracja: back-to-back zgodna z ISO 16063-21.

- Certyfikaty kalibracji elementów Systemu: mają być zgodne z normą: PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentem DA-06 „Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”.

- Wsparcie przetworników: Przetworniki przyśpieszenia typu: Ładunkowego, IEPE.

- Automatyczny zapis wyników kalibracji w pamięci TEDS kalibrowanych przetworników.

- Możliwość tworzenia świadectw wzorcowania zgodnych z normami ISO 17025, ISO 16063-21 i wymogami PCA.

- Możliwość kalibracji innych rodzajów przetworników po rozbudowie systemu o dalsze moduły kondycjonowania przetworników: Pojemnościowych, Piezorezystywnych (MEMS), Ładunkowych różnicowych, Napięciowych, CLVD.

- Wspierany rodzaj pomiaru: odpowiedź częstotliwościowa, odpowiedź fazowa, napięcie BIAS, pojemność.

- Możliwość wspierania pomiarów po rozbudowie systemu o dalsze moduły: oporność mostka, czułość statyczna, podtrzymanie w wybranej przez użytkownika częstotliwości.

- Typ wzbudzenia: Stepped Sine, Multi Sine

- Liczba wspieranych punktów częstotliwości: ≥ 200.

- Liczba definiowalnych kryteriów Pass / Fail przypadających na jedną oś: ≥ 6.

- Wsparcie jednostek pomiarowych: metrycznych, imperialnych.

- Typowy czas kalibracji: ma być nie dłuższy niż 90 s (szczegółowa specyfikacja i czas procesu kalibracji opisano poniżej).

- Częstotliwość referencyjna: Definiowana przez użytkownika.

- System zasilany z jednego źródła.

- Napięcie zasilania: 220 - 240 V.

- Częstotliwość zasilania: 48 – 62 Hz.

### 1.1.1 Wymagania dla procesu kalibracji

Proces kalibracji musi być w pełni zautomatyzowany, typowy czas przebiegu procesu kalibracji ma być nie dłuższy niż 90 s dla czynności i warunków opisanych poniżej.

System ma podjąć następujące automatyczne czynności podczas procesu kalibracji

- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w celu sprawdzenia poprawności połączenia z przetwornikiem.

- Kalibracja w częstotliwości referencyjnej w celu określenia czułości określonej przez użytkownika.

- Kalibracja w zdefiniowanej częstotliwości testowej w celu określenia odpowiedzi częstotliwościowej. Test ma być powtarzany dla wszystkich wybranych częstotliwości testowych.

Test musi trwać nie dłużej niż 90 sekund dla punktów testowych występujących w 1/3 oktawy dla zakresu częstotliwości od 10 Hz do 20 kHz.

W podanej wartości czasu procesu kalibracji nie zawiera się czas montażu oraz demontażu przetwornika oraz czas wprowadzania danych przez użytkownika.

## 1.2 Inne wymagania:

- Instalacja i szkolenie u klienta w wymiarze: co najmniej 3 dni (24 godziny).

- Sprawdzenie poprawności działania systemu, według przygotowanej listy punktów w obecności klienta.

- Uczestnictwo  w międzylaboratoryjnym programie porównawczym, którego specyfikacja została opisana poniżej.

### 1.2.1 Wymagania dla międzylaboratoryjnego programu porównawczego Uczestnictwo: Pierwszy rok w cenie systemu.

- Typ testu: Ślepy, Anonimowy.

- Liczba Grup Uczestniczących: ≥ 4.

- Źródło pomiarów referencyjnych: Interferometr Laserowy o niepewności pomiarowej przy 100 Hz nie większej niż: 0,2%.

- Porównanie międzylaboratoryjne powinno obejmować cały zakres częstotliwości czyli od 0,1 Hz do 15 kHz.

- Zgodność z wymaganiami standardu ISO 17025.

- Identyfikowalność łańcucha pomiarowego odniesionego do NMI (National Metrology Institutes).

- Realizacja badań w ciągu 6 m-cy po dostarczeniu systemu.

# 2 Wymagania dla stanowiska bazowego i jego elementów automatycznej kalibracji przetworników drgań

Stanowisko bazowe do automatycznej kalibracji przetworników przyśpieszenia ma składać się z wymienionych elementów:

- Komputer PC,

- Monitor, klawiatura, myszka,

- Drukarka laserowa,

- Oprogramowanie preinstalowane na Komputer PC,

- Karta pomiarowa – system akwizycji danych,

- Układ kondycjonowania przetworników: IEPE, ładunkowych,

- Kondensator wzorcowy,

- Rack integrujący elementy systemu,

które mają spełniać szczegółowe wymagania opisane poniżej.

## 2.1 Wymagania dla komputer PC, monitor, drukarka

- Komputer PC ma posiadać preinstalowany system operacyjny Windows 7 lub nowszy oraz oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia automatycznego procesu kalibracji przetworników oraz do zarządzania danymi kalibracyjnymi.

- Monitor: Przekątną ekranu: ≥ 17”.

- Drukarka: laserowa, ma umożliwiać wydruk w kolorze.

## 2.2 Wymagania dla oprogramowania

Oprogramowanie ma umożliwiać:

- Zarządzanie procesem kalibracji:

  - Akwizycja danych,

  - Definiowanie ustawień testu,

  - Definiowanie kryteriów: Pass / Fail (przypadających na jedną oś przetwornika),

  - Zapis / Odczyt danych kalibracji w bazie danych SQL,

  - Eksport danych kalibracji,

  - Definiowanie częstotliwości referencyjnych przez użytkownika,

  - Tworzenie świadectw wzorcowania zgodnych z ISO 17025, ISO 16063-21, wymogami PCA wraz z możliwością ich edycji celem dostosowania do wzoru świadectwa wzorcowania PCA,

  - Tworzenie bazy danych specyfikacji przetworników.

- Zarządzanie danymi kalibracyjnymi: np. Microsoft Access.

- Zarządzanie certyfikatami kalibracji: np. Microsoft Excel.

### 2.3 Wymagania systemu akwizycji danych – karty pomiarowej:

- Liczba kanałów wejściowych: ≥ 2.

- Liczba kanałów wyjściowych: ≥ 2.

- Rozdzielczość: ≥ 24 Bity.

- Maksymalna częstotliwość próbkowania: ≥ 204,8 kS/s.

- Niezgodność pomiędzy kanałami (Wzmocnienie i Faza): Korygowane programowo

- Jednoczesne próbkowanie na wszystkich kanałach.

- FFT Leakage / Błąd okienkowania: 0,0 %.

# 2.4 Wymagania dla układu kondycjonowania przetworników typu: IEPE, ładunkowych

Układ kondycjonowania przetworników typu: IEPE, ładunkowych musi spełniać poniższe wymagania.

## 2.4.1 Wymagania specyfikacyjne

Ogólne:

- Interfejs komunikacyjny: RS-232

- Odpowiedź częstotliwościowa (-10%): dolny zakres ≤0,2 Hz, górny zakres ≥ 0,1 MHz

- Sygnalizowanie statusu przetwornika: Przesterowanie, Błąd napięcia BIAS

- Sygnalizacja przesterowania wyjścia: ≥ 10 ±1 V

- Impedancja wyjścia: < 1 Ω

- Offset DC: < 50 mV

- Całkowita moc wymagana (maks.): < 7 Watów

- Złącza Wejście/Wyjście: BNC / BNC

### 2.4.2 Wymagania dla trybu  IEPE

- Napięcie zasilania przetwornika: 24 ±1 V DC

- Prąd zasilania przetwornika: 4 mA

- Wzmocnienie napięciowe: 1:1

- Dokładność wzmocnienia napięciowego: ≥ ±0,5 %

- Typowy szum spektralny ma być nie większy niż podana wartość dla danej częstotliwości:

  - 1 Hz: ≤ 1 mV/√Hz

  - 10 Hz: ≤ 0,22 mV/√Hz

  - 100 Hz: ≤ 0,08 mV/√Hz

  - 1 000 Hz: ≤ 0,08 mV/√Hz

  - 10 000 Hz: ≤0,07 mV/√Hz

- Typowy szum pasmowy (od 1 Hz do 10 000 Hz): ≤ 9 mV

### 2.4.3 Wymagania dla trybu ładunkowego

- Wejście: wartość maksymalna: 100 000 pC

- Wyjście znormalizowane: 10 mVms-2

- Dokładność wzmocnienia ładunkowego: ≥1 %

- Typowy szum spektralny, ma być nie większy niż podana wartość dla danej częstotliwości:

  - 1 Hz: ≤0,8 mV/√Hz

  - 10 Hz: ≤0,2 mV/√Hz

  - 100 Hz: ≤0,08 mV/√Hz

  - 1 000 Hz: ≤0,08 mV/√Hz

  - 10 000 Hz: ≤0,07 mV/√Hz

  - Typowy szum pasmowy (od 1 Hz do 10 000 Hz): ≤ 9 mV

### 2.5 Wymagania dla kondensatora wzorcowego

- Nominalna pojemność (±1 pF): 1000 pF

- Rezystancja izolacji: > 10 TΩ

- Złącze (Wejście / Wyjście): 10-32 żeńskie, koncentryczne

# 3 Wymagania dla wzbudników elektrodynamicznych z łożyskiem powietrznym współpracujących ze stanowiskiem bazowym

Stanowisko bazowe do automatycznej kalibracji przetworników przyśpieszenia musi współpracować z poniżej wymienionymi wzbudnikami elektrodynamicznymi z łożyskiem powietrznym oraz wzmacniaczem mocy do ich sterowania:

- Wzbudnik elektrodynamiczny do kalibracji bardzo niskich częstotliwości w zakresie co najmniej od 0,1 do 500 Hz wraz z oprzyrządowaniem,

- Wzbudnik elektrodynamiczny z łożyskiem powietrznym  do kalibracji w zakresie co najmniej od 5 Hz do 15 kHz wraz z oprzyrządowaniem,

- Wzmacniacz mocy umożliwiający sterowanie powyższymi wzbudnikami i zapewniający jednocześnie sterowanie powietrzem o odpowiednim ciśnieniu,

które mają spełniać szczegółowe wymagania opisane poniżej.

# 3.1 Wymagania dla wzbudnika elektrodynamicznego do kalibracji bardzo niskich częstotliwości w zakresie co najmniej od 0,1 do 500 Hz wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

Wzbudnik elektrodynamiczny do kalibracji bardzo niskich częstotliwości w zakresie co najmniej od 0,1 do 500 Hz wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem musi posiadać referencyjny enkoder optyczny oraz referencyjny przetwornik IEPE i spełniać poniższe wymagania.

## 3.1.1 Wymagania specyfikacyjne

- Zakres częstotliwości: dolny zakres: ≤ 0,1, górny zakres: ≥500 Hz

- Rozszerzona niepewność pomiarowa musi być mniejsza lub równa wartości podanej dla danej częstotliwości:

  - 0,25 Hz – 0,5 Hz: ≤ 3 %

  - 0,5 Hz – 100 Hz: ≤ 1,1 %

## 3.1.2 Wymagania dla wzbudnika elektrodynamicznego z łożyskiem powietrznym o długim skoku do kalibracji bardzo niskich częstotliwości

- Maksymalny skok (pk – pk): ≥ 255 mm

- Maksymalne obciążenia: ≤ 2 kg

- Maksymalne przyśpieszenie ma mieścić się w zakresie podanym dla poniższych zakresów częstotliwości:

  - 0,1 Hz - 0,25 Hz: 0,005 g pk do 0,032 g pk

  - 0,25 Hz - 0,5 Hz: 0,032 g pk do 0,128 g pk

  - 0,5 Hz - 1 Hz: 0,128 g pk do 0,51 g pk

  - 1 Hz - 10 Hz: 0,51 g pk do 2 g pk

## 3.1.3 Wymagania dla referencyjnego enkodera optycznego

- Rozdzielczość wzorca inkrementalnego: ≤ 20 µm

- Rozdzielczość pomiarowa: ≤ 10 nm

- Liniowość skali: ≤ ±3 µm/m

- Czułość temperaturowa skali: ≤ 10 ppm/K

## 3.1.4 Wymagania dla przetwornika referencyjnego typu IEPE

- Czułość nominalna (±10 %): ≥ 50 mVms-2

- Dolny zakres częstotliwości (-5 %): ≤ 0,035 Hz

- Materiał elementu piezoelektrycznego: kwarc

- Stała czasowa rozładowania: > 15 sekund

- Rozdzielczość pasmowa: ≤ 0,15 mg rms

## 3.1.5 Wymagania dla przetwornika weryfikacyjnego typu IEPE

- Czułość nominalna (±5 %): ≥ 50 mVms-2

- Dolny zakres częstotliwości (-5 %): ≤ 0,1 Hz

- Materiał elementu piezoelektrycznego: kwarc

- Stała czasowa rozładowania: > 10 sekund

- Czas ustalania: > 300 sekund

- Rozdzielczość pasmowa: ≤ 0,15 mg rms

# 3.2 Wymagania dla wzbudnika elektrodynamicznego z łożyskiem powietrznym  do kalibracji w zakresie od 5 Hz do 15 kHz wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

Wzbudnik elektrodynamiczny z łożyskiem powietrznym do kalibracji w zakresie 5 Hz do 15 kHz wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem musi spełniać poniższe wymagania.

## 3.2.1 Wymagania specyfikacyjne

- Zakres częstotliwości: dolny zakres: ≤ 5 Hz, górny zakres: ≥ 15 kHz

- Spodziewana całkowita niepewność pomiarowa ma być mniejsza lub równa wartości podanej dla danego zakresu częstotliwości:

  - 5 do 10 Hz: ≤ 1,7 %

  - 10 Hz do 900 Hz: ≤ 1,2 %

  - 900 do 5000 Hz: ≤ 1,4 %

  - 5000 do 10 000 Hz: ≤ 1,9 %

  - 10 000 do 15 000 Hz: ≤ 2,2 %

- Powtarzalność w tych samych warunkach musi być równa lub lepsza od wartości podanej dla danego zakresu częstotliwości:

  - 5 do 15 kHz: ≤ 0,1 %

- Klasa jakości powietrza według ISO 8573.1 : 4

## 3.2.2 Wymagania dla wzbudnika elektrodynamicznego

- Typ wzbudnika: wzbudnik z łożyskiem powietrznym

- Łożyskowanie: powietrzne

- Materiał łożyska: porowaty grafit

- Materiał rdzenia: Beryl

- Zawieszenie osiowe armatury: elektromagnetyczne

- Zawieszenie osiowe armatury nie może być wykonane przy pomocy elastycznych elementów.

- Akcelerometr referencyjny: umieszczony w rdzeniu, z możliwością łatwego demontażu i wymiany

- Zakres częstotliwości: dolny zakres ≤ 2 Hz, górny zakres ≥ 15 000 Hz

- Maksymalny skok: ≥ 10 mm pk-pk

- Ruch poprzeczny (przy obciążeniu 10 gram, wartość dla danego zakresu ma być nie większa niż:

  - < 5000 Hz: 5 % ruchu osiowego

  - < 10 000 Hz: 10 % ruchu osiowego

  - < 15 000 Hz: 30 % ruchu osiowego

- Pierwszy dynamiczny rezonans osiowy: > 60 kHz

- Materiał armatury: Aluminium anodyzowane

- Obciążenie: ≤500 gram

### 3.2.3 Wymagania dla weryfikacyjnego przetwornika przyśpieszenia.

3.2.3.1 Wymagania specyfikacyjne:

- Typ: IEPE

- Czułość nominalna: (±5 %): 1 mVms-2

- Element piezoelektryczny przetwornika: kwarc

- Odpowiedź częstotliwościowa musi zawierać się w zakresach:

  - ±5 %: dolny zakres: ≤ 1, górny zakres: ≥ 7000 Hz

  - ±10 %: dolny zakres: ≤ 0,7; górny zakres: ≥ 11 000 Hz

  - ±3 dB: dolny zakres: ≤ 0,35; górny zakres: ≥ 20 000 Hz

- Częstotliwość rezonansowa: > 38 kHz

- Zakres pomiarowy: ± 50 ms-2

- Nieliniowość amplitudy: < 1% FS

- Stabilność czułości (dla wszystkich częstotliwości):  lepsza lub równa: 0,05 %/rok

## 3.2.4 Wymagania dla wzorca odniesienia.

- Rodzaj przetwornika: IEPE, kwarcowy, shear

- Czułość nominalna (±5 %): nie mniejsza niż 1 mVms-2

- Częstotliwość rezonansowa: większa niż 70 kHz

- Zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 50 ms-2

- Nieliniowość amplitudy: < 1% FS

- Identyfikowalność łańcucha pomiarowego do: NMI (National Metrology Institutes).

- Niepewność dostarczanej kalibracji (k=2) ma być nie większa niż podana wartość dla danego zakresu częstotliwości:

  - 5 do 9 Hz: 1,0 %

  - 10 do 5000 Hz: 0,7 %

  - 5000 do 15 000 Hz: 1,5 %

- Dostarczane świadectwo kalibracji uznawane przez PCA (dokument DA-06)

- Materiał powierzchni mocującej: Beryl

## 3.3 Wymagania dla wzmacniacza mocy

3.3.1 Wymagania ogólne:

- Skuteczność: ≥ 92 %,

- Moc wyjścia: ≤ 400 Wat,

- Zniekształcenie: < 0,01 %,

- Interlock: Ciśnienie powietrza, Temperatura, Przeciążenie prądowe

- Przycisk „Pauza” odcinający moc bez manipulacji ustawienia wzmocnienia

- Przycisk resetujący wszystkie ustawienia wzmacniacza do ustawień fabrycznych: tak,

- Złącze wejścia: BNC,

- Tryb działania: napięciowy i prądowy,

- Ochrona:

  - Wyłączenie przy niskim poziomie ciśnienia,

  - Wykrywanie przepięć,

  - Wykrywanie: Clipping wyjścia,

  - Bezpieczny start,

  - Wykrywanie przeciążenia prądowego.

3.4 Posadowienie wzbudnika:

Piedestał musi zapewnić odpowiednie tłumienie drgań oraz posadowienie wzbudnika a także ma być wypełniony piaskiem dostarczonym przez Klienta.

4. Wymagania dla akcesoriów i inne

System automatycznej kalibracji przetworników przyśpieszenia musi zawierać narzędzia i akcesoria:

- Narzędzia i akcesoria umożliwiające montaż przetworników na wzbudnikach,

- Źródło powietrza: cichy kompresor bezolejowy wraz z zestawem filtrów zapewniających odpowiednią klasę czystości powietrza,

- Instrukcja użytkowania Systemu,

- Certyfikaty kalibracji elementów Systemu,

- Gwarancja,

- Referencje,

- Wsparcie techniczne,

- Serwis,

które mają spełniać szczegółowe wymagania opisane poniżej.

4.1 Wymagania dla narzędzi i akcesoriów umożliwiających montaż przetworników na wzbudnikach

Zestaw narzędzi i akcesoriów ma składać się z następujących elementów:

- Klucz dynamometryczny z wymiennymi końcówkami, 1 kpl.

- Komplet śrubokrętów, 1 kpl.

- Komplet kluczy płaskich, 1 kpl.

4.2 Wymagania dla kompresora

Wymagania ogólne:

- Kompresor bezolejowy

- Cichy: ≤ 55 dB

- Ciśnienie: ≥ 8 Barów

- Wydajność: ≥ 150 litrów / minutę

- Moc: ≥ 800 W

- Waga: ≤ 24 kg

- Pojemność zbiornika: ≥ 30 litrów

4.3 Wymagania dla Instrukcji użytkowania Systemu

Instrukcja musi zawierać następujące elementy:

- Diagramy podpięcia elementów systemu,

- Opis funkcjonalności oprogramowania,

- Opis funkcjonalności i obsługi wzbudników elektrodynamicznych wraz ze wzmacniaczem mocy,

- Opis procedury ustawienia systemu,

- Opis procedury korekcji kondycjonera,

- Budżet niepewności pomiarowej,

- Opis parametrów technicznych elementów Systemu.

4.4 Weryfikacja stanowiska oraz Certyfikaty kalibracji

Wymagana jest weryfikacja stanowiska spełniająca kryterium En<1. Wymagane jest dostarczenie certyfikatów kalibracji uznawanych przez PCA (zgodnych z dokumentem DA-06) następujących elementów:

- Wzbudnik elektrodynamiczny z łożyskiem powietrznym o długim skoku do kalibracji bardzo niskich częstotliwości w zakresie od 0,1 Hz do 500 Hz wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,

- Wzbudnik elektrodynamiczny z łożyskiem powietrznym do kalibracji w zakresie od 5 Hz do 15 kHz wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,

- Przetworniki: referencyjny i weryfikacyjny,

- Kondensator wzorcowy,

- Wzorzec odniesienia,

- System akwizycji danych - karta pomiarowa,

- Układ kondycjonowania przetworników.

4.5 Gwarancja: Wymagana gwarancja na wszystkie elementy Systemu: co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.6 Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania obowiązujących norm i dokumentów (ISO 17025 oraz ISO 16063-21). Podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację, dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji w Zakładzie (Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej), dla którego kupowany będzie przedmiotowy system automatycznej kalibracji przetworników.