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Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego 




Specyfikacja techniczna:


Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa dwóch (2) czujników  ciśnienia wraz z okablowaniem.

1. Wymagania techniczne

 - czujniki ciśnienia –2 szt.
 - piezorezystywny czujnik ciśnienia, współpracujący ze wzmacniaczem firmy Kistler typu 4624AK (posiadanym przez Zamawiającego),
 - zakres pomiaru ciśnienia:   0 do 20 bar,
 - czułość:   radial ≤±0,4 % mbar/g;   axial ≤±0,2 % mbar/g,
 - liniowość:   ≤±0,1 %FSO,
 - maksymalne odchylenie temperaturowe  ≤±3°C,
 - przeciążenie:  ok. 25 bar,
 - zasilanie:  ze zintegrowanego wzmacniacza 10…30V,
 - zakres kompensacji temperaturowej:   20…120(L), -15…180 (H),
 - cyfrowa kompensacja temperaturowa,
 - zakres temperatur pracy:  nie mniej niż -40/180°C,
 - połączenie mechaniczne czujnika:  kompatybilne z czujnikiem 4043/4045,
[bookmark: _GoBack] - czujnik zintegrowany z kablem o długości 1m lub 2m zakończonego wtyczką przyłączeniową typu fischer (S103A054),
 - funkcja TEDS kompatybilna ze wzmacniaczem (automatyczne przesyłanie parametrów czujnika m.in. czułości do wzmacniacza).

W/w czujniki ciśnienia przeznaczone są do komory badawczej 1 m3 (komora do badań wybuchowości pyłów przemysłowych) posiadanej przez Zamawiającego.
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