Nr sprawy: FZ-1/5259/MKO/19				                 Katowice, 04.10.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę aparatury światłowodowej do statycznych i dynamicznych pomiarów deformacji, przyspieszenia, wychylenia i temperatury.

W skład aparatury pomiarowej:

- interrogator optyczny do współpracy z czujnikami światłowodowymi działającymi na zasadzie siatek Bragga, o następujących parametrach:

- minimalny zakres pomiarowy: 100 nm (od 1500 nm do 1600 nm ),

- możliwość wyboru co najmniej czterech prędkości próbkowania z minimalnego zakresu próbkowania od 50 do 500 próbek/sekundę.

- minimum 4 niezależne kanały optyczne z jednoczesną akwizycją danych na wszystkich kanałach,

- rozdzielczość pomiaru co najmniej 5 pm,

- złącza optyczne typu FC/APC do podłączenia czujników,

- złącze komunikacyjne interfejsu Ethernet do połączenia z komputerem: RJ45

- dodatkowy moduł do istniejącego w laboratorium oprogramowania „catman AP” dla integracji interrogatora optycznego zapewniający pełną kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem „catman AP”, pozwalającym na zbieranie danych pomiarowych z dwóch różnych źródeł (wnioskowanej do zakupu aparatury światłowodowej i aparatury istniejącej w laboratorium – mostki tensometryczne, indukcyjne, piezoelektryczne, piezorezystancyjne i potencjometryczne) oraz ich równoczesny zapis

- optyczny inklinometr do pomiaru kąta wychylenia, oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:

- inklinometr powinien być wyposażony w światłowody przyłączeniowe o dł. co najmniej 2m z każdej strony, zakończone złączami optycznymi typu FC / APC na obu końcach, do podłączenia z interrogatorem,

- powinien posiadać dwie siatki Bragga dla efektywnej eliminacji efektu wpływu temperatury na pomiar zmian kąta,

- długość fali siatek Bragga: 1510nm i 1520nm,

- minimalny zakres pomiaru kąta wychylenia: ±5

- optyczny inklinometr do pomiaru konta wychylenia, oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:

- inklinometr powinien być wyposażony w światłowody przyłączeniowe o dł. co najmniej 2m z każdej strony, zakończone złączami optycznymi typu FC / APC na obu końcach, do podłączenia z interrogatorem,

- powinien posiadać dwie siatki Bragga dla efektywnej eliminacji efektu wpływu temperatury na pomiar zmian kąta,

- długość fali siatek Bragga: 1530 nm i 1540 nm,

- minimalny zakres pomiaru kąta wychylenia: ±5

- pomiarowy łańcuch światłowodowy składający się z następujących czujników światłowodowych:

- 1 tensometr optyczny o minimalnym zakresie pomiarowym 2%, maksymalnej bazie pomiarowej 36 mm i minimalnym zakresie pracy w temperaturach od -40 C do +100C, dł. fali: 1580nm umieszczony w elastycznej powłoce o grubości max. 2mm do przyklejenia na powierzchni o promieniu krzywizny min.25mm ;

- 1 czujnik temperatury, w wersji skalibrowanej, dł. fali: 1585nm;

- - zakończenia łańcucha złączami optycznymi typu FC / APC na obu końcach, do podłączenia z interrogatorem.

- optyczny akcelerometr oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:

- minimalny zakres pomiarowy: ±10 g

- minimalny zakres pomiaru drgań: od 0 do 50Hz.

- minimalna długość światłowodu z każdej strony czujnika: 2m,

- zakończenia odcinków światłowodu: złącza typu FC/APC do podłączenia z interrogatorem,

- długość fali: 1550nm.

- optyczny akcelerometr oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:

- minimalny zakres pomiarowy: ±10 g

- minimalny zakres pomiaru drgań: od 0 do 50Hz.

- minimalna długość światłowodu z każdej strony czujnika: 2m,

- zakończenia odcinków światłowodu: złącza typu FC/APC do podłączenia z interrogatorem,

- długość fali: 1560nm.

- optyczny akcelerometr oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:

- minimalny zakres pomiarowy: ±10 g

- minimalny zakres pomiaru drgań: od 0 do 50Hz.

- minimalna długość światłowodu z każdej strony czujnika: 2m,

- zakończenia odcinków światłowodu: złącza typu FC/APC do podłączenia z interrogatorem,

- długość fali: 1570nm.

- optyczny czujnik temperatury oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, w obudowie ze stali nierdzewnej.

- minimalny zakres mierzonych temperatur: od -20 C do +80C

- przeznaczenie: do pomiaru temperatury np. po zatopieniu w betonie,

- minimalna długość światłowodów z każdej strony czujnika: 2m, zakończenia złączami typu FC/APC.

- klasa szczelności minimum IP68,

- długość fali: 1595nm.

Należy podać:

-	Cenę netto / brutto (cena winna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia) oraz stawkę i wartość podatku VAT,

-   szczegółowy opis techniczny pozwalający Zamawiającemu na ocenę zgodności  zaoferowanego sprzętu z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności

- Okres i warunki gwarancji

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2019r. drogą elektroniczną, lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

adres e-mail: makolczyk@gig.eu

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- e-mail: makolczyk@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT