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FZ-1/5268/KB/2019/SC                                                                               Katowice,  dnia  13.12.2019

Odpowiedzi    na pytania do postępowania przetargowego
na dostawę  sprzętu laboratoryjnego:

Szafy chłodnicze laboratoryjne i lodówki przenośne


Pytanie firmy 1:
Dotyczy części I
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o zakresie temperatury od +3 stopni Celsjusza do + 16 stopni Celsjusza, spełniające wszystkie pozostałe wymagania? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź  Zamawiającego :  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o zakresie temperatury od +3 stopni Celsjusza do + 16 stopni Celsjusza.
Próbki środowiskowe w laboratorium muszą być przechowywane  w temp. od +2 do +4 
stopni Celsjusza.
Pytania  firmy 2:
· Pojemność: min. 30 l 
· Napięcie: 12 V / 24 V ( z możliwością podłączenia do gniazda zapalniczki) oraz 230 V 
· Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: min. 6 godzin 
· Wyświetlacz temperatury 
· Wskaźnik naładowania akumulatora 
· Zakres temperatur: tryb chłodzenia: -5°C do +15°C 
· Różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą chłodzenia lodówki musi wynosić min. 30°C 
· Panel sterowania soft-touch z regulacją temperatury 
· regulacja temperatury 
· Podświetlenie diodami LED 
· Izolacja: wypełnienie pianką poliuretanową 
W nawiązaniu do rozmowy proszę napisać, czy podświetlenie diodami led dotyczy wnętrza lodówki.
Jeżeli chodzi o możliwość podłączenia do gniazda zapalniczki osobiście proponuję podłączyć specjalnym przewodem z zabezpieczeniem bezpośrednio do akumulatora (bardzo łatwy montaż) Przewód taki dostarczam wraz z lodówką.
Posiadam również w swojej ofercie lodówkę 56 litr. https://www.climfrost.pl/oferta/56.
Mam pytanie czy ewentualnie mogę ją Państwu zaoferować zamiast 60 litr.
jest ona trochę tańsza.

Odpowiedź  Zamawiającego : 
 Lodówka musi mieć możliwość podłączenia do gniazda zapalniczki z powodu użytkowania w rożnych pojazdach.  
Wyrażamy zgodę na lodówkę o pojemności min. 56 l  z zachowaniem pozostałych parametrów. 
Oświetlenie dotyczyło panelu sterowania 
Pytania firmy  nr 3
W związku z prowadzonym przez Państwo postępowaniem nr FZ-1-5268/KB/19/SC na "Dostawę sprzętu laboratoryjnego: Szafy chłodnicze laboratoryjne i lodówki przenośne" prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
Część II:
1. Lodówka przenośna samochodowa : 2 szt. (min. 30 l. pojemności)
1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę termoelektryczną o zakresie temperatur w trybie chłodzenia +1°C do +15°C?
Odpowiedź  Zamawiającego :  Zamawiający nie wyraża zgody,  gdyż z powodu transportu próbek w samochodzie w różnych warunkach lodówka musi mieć możliwość schłodzenia próbek poniżej zera
2. Czy Zamawiający dopuści lodówkę sprężarkową o zakresie temperatur w trybie chłodzenia  -18°C do +10°C? 
Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający     dopuszcza powyższe parametry
2. Lodówka przenośna samochodowa : 1 szt. (min. 60 l. pojemności)
1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę sprężarkową o zakresie temperatur w trybie chłodzenia -22°C do +10°C?
Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający    dopuszcza powyższe parametry
Pytania firmy  nr 4:
Dotyczy postepowania: Szafy chłodnicze laboratoryjne i lodówki przenośne                          FZ-1/5268/KB/19/SC

Działając na podstawie art. 38 ust.1 PZP zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień                             w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postepowaniu.
         Pakiet 1.

Pyt.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych       - głębokość 638mm, ( 8 mm więcej niż wymagane)  pozostałe wymiary zgodne z SIWZ.      
[bookmark: _GoBack]  Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający    wyraża zgodę na powyższe parametry
 
Pyt.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zakresu temperatury dla chłodziarki         - +2°C do +8°C ?
Odpowiedź Zamawiającego: zamawiający nie wyraża zgody.  

Pyt.3 
Czy do miejsca docelowego w którym ma być zainstalowana chłodziarka jest możliwość dostarczenia jej windą?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza możliwość  dostawy windą  

Pyt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych                 ( SxGxW ) 676*730*1935mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: zamawiający nie wyraża zgody 

Pyt. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z funkcją NO FROST ?
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 6
Prosimy o zmianę zapisów umowy &5 ust.5 lit. d , 
„Serwis realizowany jest w serwisie producenta w razie konieczności realizacji naprawy „przedmiotu umowy”.  Czas usunięcia awarii/naprawy wynosi do 30 dni roboczych od daty zabrania do serwisu uszkodzonego „przedmiotu umowy”                                                                              i zgodę na naprawę w miejscu użytkowania chłodziarki.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza odpowiednie zmiany do SIWZ: 
Serwis realizowany jest w  miejscu użytkowania chłodziarki lub  w serwisie producenta, w razie konieczności realizacji naprawy „przedmiotu umowy”.  Czas usunięcia awarii/naprawy wynosi do 30 dni roboczych od daty zabrania do serwisu uszkodzonego „przedmiotu umowy”. 

Pyt.7
Prosimy o informację jakie produkty będzie Zamawiający przechowywał w chłodziarce?
Odpowiedź Zamawiającego :  próbki środowiskowe (wody ścieki, gleby, odpady) w zamkniętych butelkach/pojemnikach szklanych lub z tworzywa sztucznego.
 Zamawiąjący  wprowadza  zmiany do SIWZ  i przesuwa termin składania ofert na dzień 20.12.2019 godz. 10.00 Otwarcie ofert nastąpi w dn. 20.12.2019 o godz. 10.30 w Dziale Handlowym GIG Pok. 226
 Przewodniczacy Komisji Przetargowej

          Mgr Monika Wallenburg
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