FZ-1/5291-1/KB/19/SC	                                                                         Katowice, 03.01.2020 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  analizatora

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia …………………….………,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 13.01.2020 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail:

kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:    mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ANALIZATORA AOX

| Lp. | Konfiguracja analizatora | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator AOX w wodzie i ściekach, pracujący w technice wysokotemperaturowego spalania w strumieniu tlenu, pomiar końcowy zawartości chloru techniką miareczkowania mikrokulometrycznego, adsorpcja AOX w technice kolumnowej | komplet | 1 |
| 2. | Stacja przygotowania próbek metodą kolumnową | komplet | 1 |
| 3. | Zapas materiałów eksploatacyjnych, w tym rezerwowe elementy do poszczególnych modułów instrumentu | komplet | 1 |
| 4. | Oprogramowanie do sterowania i akwizycji danych | komplet | 1 |
| 5. | Komputer sterujący klasy PC wraz z monitorem i oprogramowaniem systemowym oraz zasilacz UPS. | komplet | 1 |
| 6. | Zasilanie urządzeń 230V, 50 Hz | - | - |

Wymagania szczegółowe:

Ad. 1

- zakres pomiarowy chloru absolutnego od 1 ug z precyzją dla zawartości 5 µg/l nie gorszą, niż 20% (przy założeniu przeprowadzenia sorpcji z objętości 100 ml próby na szeregowo połączonych: sączku wstępnym oraz dwóch kolumienkach z węglem aktywnym); spełnienie niniejszego warunku musi zostać wykazane przez Oferenta w trakcie uruchomienia urządzenia;

- górna granica zakresu roboczego nie mniejsza niż 100 µg/l (przy objętości 100 ml);

- elektrody pomiarowe zintegrowane, w znacznym stopniu bezobsługowe, cela pomiarowa w całości termostatowana poniżej temperatury otoczenia;

- urządzenie sterowane z zewnętrznego komputera, oprogramowanie działające w środowisku graficznym;

- nie dopuszcza się, aby urządzenie wymagało chłodzenia cieczą (w tym wodą), zarówno w układzie przepływowym, jak i w obiegu zamkniętym;

- automatyczny podajnik do kolumienek z węglem na co najmniej 30 pozycji;

- wykonywane oznaczenie zgodne z normą PN-EN ISO 9562:2007, metoda kolumnowa;

- system podwójnego pieca umożliwiający pracę zarówno w pozycji pionowej jak i w pozycji poziomej pieca w jednym aparacie bez potrzeby dodatkowej rozbudowy analizatora;

- możliwość rozbudowy o analizę EOX / POX;

- możliwość rozbudowy o analizę TX wraz z czujnikiem płomienia, który kontroluje prędkość spalania próby w piecu.

Inne:

- gwarancja na analizator i wyposażenie minimum 24 miesiące od dnia uruchomienia;

- instrukcja do sprzętu i oprogramowania w jęz. polskim oraz oryginalna w jęz. angielskim w formie papierowej jak i komputerowej.

Ad2.

- stacja do adsorpcji AOX na węglu aktywnym umożliwiająca automatyczną, równoczesną obróbkę co najmniej sześciu próbek w technice kolumnowej;

- możliwość programowania objętości sorbowanej próbki;

-możliwość regulacji prędkości przepływu próbki przez kolumienki z węglem aktywnym;

- możliwość stosowania metody dwu jak i trzy kolumnowej.

Ad. 3

- napełnione rurki adsorpcyjne, filtry wstępne, kuwety do spalań, wełna mineralna (jeśli wymagane) na 1000 analiz;

- zapasowa rura do spalań – 1 szt;

- inne elementy zamienne i materiały zużywalne (zapasowe, nie objęte gwarancją) na 2 lata pracy (1000 analiz) oraz inne niezbędne elementy wyposażeniowe analizatora oraz urządzeń pomocniczych w zależności od modelu zaoferowanego przez daną firmę ( np. wężyki doprowadzające próbki, strzykawki dozujące próbki).

Ad. 4

- Wersja oprogramowania sterującego (w języku polskim) najnowsza w momencie dostawy instrumentu. Licencja. Gwarancja bezpłatnych uaktualnień co najmniej w okresie gwarancji urządzenia.

Ad. 5 Wymagania podstawowe:

- komputer z oprogramowaniem systemowym i sterującym zgodny z wymaganiami producenta analizatora (co najmniej jedno złącze Ethernet dostępne dla użytkownika);

- monitor 24”, 16:10, matryca VA/IPS;

- pełnowymiarowa klawiatura, mysz bezprzewodowa;

-   zasilacz UPS co najmniej 1500 VA w technologii line-interactive lub on-line (podłączenie komputera i stacji przygotowania próbek).

Inne wymagania:

- Oferent zapewni montaż, uruchomienie i weryfikację poprawności działania kompletnego urządzenia oraz dwuetapowe szkolenie (bezpośrednio po montażu oraz kolejne po kilku miesiącach eksploatacji), obejmujące m.in. wyjaśnienie ewentualnych problemów analitycznych;

- Oferent zapewni zgodność urządzenia z formalnymi wymaganiami techniczno-handlowymi Unii Europejskiej (np. deklaracja zgodności na oznaczenie CE , certyfikat jakości ISO900X, itp.);

- Oferent wskaże w ofercie autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, określi koszt pracy serwisu (stawki za dojazd oraz pracę na miejscu, inne koszty); wymagany czas reakcji serwisu (rozumiany jako co najmniej pełne zdiagnozowanie uszkodzenia) – 3 dni robocze od dnia zgłoszenia usterki, czas skutecznej naprawy nie dłużej, niż dwa tygodnie;

- do oferty należy dołączyć szczegółowe materiały informacyjne (w języku polskim lub angielskim) opisujące typ (model) i producenta oferowanego urządzenia i jego wyposażenia, wygląd zewnętrzny, wymiary i podstawową charakterystykę działania, dokładne dane analityczne (zakres oznaczalności, precyzja i dokładność).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: kkarel@gig.eu, tel. (032) 259 22 61

- dane osobowe SPRZEDAJĄCEGO przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszą umową,

- odbiorcami danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)

- dane osobowe SPRZEDAJĄCEGO będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- SPRZEDAJĄCY posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących SPRZEDAJĄCEGO;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO  1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy SPRZEDAJĄCY  uzna, że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących SPRZEDAJĄCEGO narusza przepisy RODO;

- SPRZEDAJĄCEMU nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

2.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy Sprzedający nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Sprzedajacy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).