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FZ-1/5291-1/KB/19/SC	                                                                         Katowice, 03.01.2020 r. 
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  analizatora
Należy podać:
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
................................................................................
Adres: ……………………………………………
Nr tel.:	……………………………………………
Nr faksu: ………………………………………..
Adres e-mail:	…………………………………..
Osoba do kontaktu: ………………………….....
Warunki  płatności………………………………….  


Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT……………….. 
Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia …………………….………, 

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 13.01.2020 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: 
kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:    mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 












SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ANALIZATORA AOX

	Lp.
	Konfiguracja analizatora
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Analizator AOX w wodzie i ściekach, pracujący w technice wysokotemperaturowego spalania w strumieniu tlenu, pomiar końcowy zawartości chloru techniką miareczkowania mikrokulometrycznego, adsorpcja AOX w technice kolumnowej
	komplet
	1

	2.
	Stacja przygotowania  próbek metodą kolumnową
	komplet
	1

	3.

	Zapas materiałów eksploatacyjnych, w tym rezerwowe elementy do poszczególnych modułów instrumentu
	komplet
	1

	4.
	Oprogramowanie do sterowania i akwizycji danych
	komplet
	1

	5.
	Komputer sterujący klasy PC wraz z monitorem i oprogramowaniem systemowym oraz zasilacz UPS.
	komplet
	1

	6.
	Zasilanie urządzeń 230V, 50 Hz
	-
	-



Wymagania szczegółowe:

Ad. 1

- zakres pomiarowy chloru absolutnego od 1 ug z precyzją dla zawartości 5 µg/l nie gorszą, niż 20% (przy założeniu przeprowadzenia sorpcji z objętości 100 ml próby na szeregowo połączonych: sączku wstępnym oraz dwóch kolumienkach z węglem aktywnym); spełnienie niniejszego warunku musi zostać wykazane przez Oferenta w trakcie uruchomienia urządzenia;
- górna granica zakresu roboczego nie mniejsza niż 100 µg/l (przy objętości 100 ml);
- elektrody pomiarowe zintegrowane, w znacznym stopniu bezobsługowe, cela pomiarowa w całości termostatowana poniżej temperatury otoczenia;
- urządzenie sterowane z zewnętrznego komputera, oprogramowanie działające w środowisku graficznym;
- nie dopuszcza się, aby urządzenie wymagało chłodzenia cieczą (w tym wodą), zarówno w układzie przepływowym, jak i w obiegu zamkniętym;
- automatyczny podajnik do kolumienek z węglem na co najmniej 30 pozycji;
- wykonywane oznaczenie zgodne z normą PN-EN ISO 9562:2007, metoda kolumnowa;
- system podwójnego pieca umożliwiający pracę zarówno w pozycji pionowej jak i w pozycji poziomej pieca w jednym aparacie bez potrzeby dodatkowej rozbudowy analizatora;
- możliwość rozbudowy o analizę EOX / POX;


- możliwość rozbudowy o analizę TX wraz z czujnikiem płomienia, który kontroluje prędkość spalania próby w piecu. 

Inne:
- gwarancja na analizator i wyposażenie minimum 24 miesiące od dnia uruchomienia;
- instrukcja do sprzętu i oprogramowania w jęz. polskim oraz oryginalna w jęz. angielskim w formie papierowej jak i komputerowej.

Ad2.
- stacja do adsorpcji AOX na węglu aktywnym umożliwiająca automatyczną, równoczesną obróbkę co najmniej sześciu próbek w technice kolumnowej; 
- możliwość programowania objętości sorbowanej próbki;
-możliwość regulacji prędkości przepływu próbki przez kolumienki z węglem aktywnym;
- możliwość stosowania metody dwu jak i trzy kolumnowej.

Ad. 3
- napełnione rurki adsorpcyjne, filtry wstępne, kuwety do spalań, wełna mineralna (jeśli wymagane) na 1000 analiz;
- zapasowa rura do spalań – 1 szt;
- inne elementy zamienne i materiały zużywalne (zapasowe, nie objęte gwarancją) na 2 lata pracy (1000 analiz) oraz inne niezbędne elementy wyposażeniowe analizatora oraz urządzeń pomocniczych w zależności od modelu zaoferowanego przez daną firmę ( np. wężyki doprowadzające próbki, strzykawki dozujące próbki).

Ad. 4	
· Wersja oprogramowania sterującego (w języku polskim) najnowsza w momencie dostawy instrumentu. Licencja. Gwarancja bezpłatnych uaktualnień co najmniej w okresie gwarancji urządzenia.

Ad. 5 Wymagania podstawowe:
· komputer z oprogramowaniem systemowym i sterującym zgodny z wymaganiami producenta analizatora (co najmniej jedno złącze Ethernet dostępne dla użytkownika);


· monitor 24”, 16:10, matryca VA/IPS;
· pełnowymiarowa klawiatura, mysz bezprzewodowa;
-   zasilacz UPS co najmniej 1500 VA w technologii line-interactive lub on-line (podłączenie komputera i stacji przygotowania próbek).

Inne wymagania:	
- Oferent zapewni montaż, uruchomienie i weryfikację poprawności działania kompletnego urządzenia oraz dwuetapowe szkolenie (bezpośrednio po montażu oraz kolejne po kilku miesiącach eksploatacji), obejmujące m.in. wyjaśnienie ewentualnych problemów analitycznych;
- Oferent zapewni zgodność urządzenia z formalnymi wymaganiami techniczno-handlowymi Unii Europejskiej (np. deklaracja zgodności na oznaczenie CE , certyfikat jakości ISO900X, itp.);
- Oferent wskaże w ofercie autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, określi koszt pracy serwisu (stawki za dojazd oraz pracę na miejscu, inne koszty); wymagany czas reakcji serwisu (rozumiany jako co najmniej pełne zdiagnozowanie uszkodzenia) – 3 dni robocze od dnia zgłoszenia usterki, czas skutecznej naprawy nie dłużej, niż dwa tygodnie;
- do oferty należy dołączyć szczegółowe materiały informacyjne (w języku polskim lub angielskim) opisujące typ (model) i producenta oferowanego urządzenia i jego wyposażenia, wygląd zewnętrzny, wymiary i podstawową charakterystykę działania, dokładne dane analityczne (zakres oznaczalności, precyzja i dokładność).


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice
· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: kkarel@gig.eu, tel. (032) 259 22 61
· dane osobowe SPRZEDAJĄCEGO przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszą umową, 
· odbiorcami danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)
· dane osobowe SPRZEDAJĄCEGO będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· w odniesieniu do danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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· SPRZEDAJĄCY posiada:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących SPRZEDAJĄCEGO;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO  1;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy SPRZEDAJĄCY  uzna, że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących SPRZEDAJĄCEGO narusza przepisy RODO;
· SPRZEDAJĄCEMU nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych SPRZEDAJĄCEGO jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 
2.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.


1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.  
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4 W przypadku gdy Sprzedający nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Sprzedajacy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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