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FZ-1/5291/KB/19                                                       Katowice, dnia 17.02.2020

Odpowiedzi na pytania do SIWZ  na dostawę  analizatorów

Część   I:  Analizator AOX
 Część  II:  Analizator do oznaczania azotu

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniu 11.02.2020  wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, części nr 1, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniami:
Pytania do części 1 – analizator AOX

1. Jakie jest zadanie sączka wstępnego, który ma być połączony z dwoma kolumienkami? 
1a. Czy ma on zostać spalony wraz z zawartością kolumienek skoro może pochłonąć część próbki? Czy zamawiający dopuści urządzenie, które w swojej konstrukcji nie posiada i nie wymaga posiadania sączka wstępnego połączonego szeregowo z kolumienkami, z uwagi na to iż cała próbka osadza się skutecznie na kolumienkach?

 ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres normy  ( PN-ISO 9562:2007)"Metoda ma również zastosowanie do analizy  próbek zawierających zawiesiny , ma których zaadsorbowane są chlorowce ( np. nierozpuszczalne chlorki). Filtracja próbki przed analizą umożliwia przeprowadzenie oddzielnego oznaczenia adsorbowalnych , organicznie  związanych chlorowców(AOX)  rozpuszczonych oraz w zawiesinie"
Stosowanie filtrów  w metodzie trzykolumnowej umożliwia oznaczenie  zawartości AOX w zawiesinie                     i w próbce przy jednorazowym przygotowaniu próbki.

2. Zamawiający wymaga aby analizator AOX był wyposażony w system podwójnego pieca do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Jest to przestarzałe rozwiązanie stosowane przez jednego producenta nie wnoszące żadnych wartości dodanych dla takiej konstrukcji*/. 
Czy Zamawiający uzna za spełniającą specyfikację zamówienia ofertę na analizator z piecem poziomym o pełnej funkcjonalności i możliwości dozowania próbek stałych, ciekłych i gazowych, umożlwiający analizy AOX, EOX, POX i TX i uzna ją za równoważną?
*/ ograniczenie możliwości złożenia oferty przez jednego producenta stanowi pogwałcenie zasad uczciwej konkurencji i narusza zasady Prawa Zamówień Publicznych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuści do postępowania analizator z systemem pieca poziomego, jeżeli umożliwia on analizę AOX, EOX, POX i TX.

[bookmark: _GoBack]Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ w oparciu o Art. 38 ust. 4 i 4a   ustawy PZP przesuwa termin składania ofert na dzień 24.02.2020. Otwarcie ofert  nastąpi w dn. 24.02.2020 o godz. 10.30


Przewodniczący Komisji Przetargowej        
       
   Mgr Monika Wallenburg
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