Nr sprawy: FZ-1/5363/SK/20/SN					                                              Katowice, 23/03/2020r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę kolorymetru terenowego wraz z zestawem kompatybilnych testów kuwetowych

Należy podać:

- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- Nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny zaoferowanego sprzętu,

- Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

- Okres i warunki gwarancji i rękojmi.

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1

Wymagania i parametry techniczne:

a. Kolorymetr terenowy (1 szt.):

Przedmiot zamówienia stanowi zakupu 1 szt. kolorymetru terenowego, umożliwiającego ilościowy pomiar stężenia wybranych grup zanieczyszczeń w próbkach ciekłych przy użyciu tzw. testów kuwetowych. Kolorymetr musi posiadać zainstalowane oprogramowanie i wgrane procedury producenta testów, umożliwiające przeprowadzenie oznaczenia i odczyt próbek bezpośrednio w terenie.  Z uwagi na różne typy testów, wymagające w niektórych przypadkach wstępnej preparatyki próbki w warunkach in situ, każdy z zestawów musi być wyposażony w osprzęt (dodatkowe kuwety itp.) umożliwiające przeprowadzenie oznaczeń zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

- interfejs: 	-wbudowane oprogramowanie;

-zaprogramowane protokoły/procedury pomiarowe dedykowane testom kuwetowym umożliwiające bezpośredni odczyt stężenia analizowanych związków chemicznych 
w terenie;

-minimalny zakres wgranych/zaprogramowanych procedur warunkujących pomiar stężenia wybranych związków i jonów tj.: azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, aluminium, arsen, BZT, bromki, chlorki, chlor wolny, chromiany, ChZT, cyjanki, cynk, cyna, fosfor, kadm, kobalt, miedź,  magnes, mangan, molibden, nikiel, ołów, ozon, potas, sód, twardość wody, żelazo, zawiesina ogólna, wapń, oznaczenie koloru próbki,

- funkcja pracy urządzenia:	automatyczny wybór długości fali przy wybranej metodzie pomiaru

- źródło światła:	dioda emitująca światło LED

- detektor:	fotodioda

-odczyt/wyświetlanie danych:	komora pomiarowa (możliwość odczytu testów kuwetowych o średnicy fiolek Ø 24 mm z możliwością prowadzenia testów dla fiolek o Ø16 mm), dopuszcza się stosowanie adaptera

4-ro cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny

wysokość znaku min. 0,5 cm

wersja odczytu: % przepuszczalności (transmitancja); absorbancja, stężenie

data/czas: wbudowany zegar czasu rzeczywistego

-  pamięć pomiarów:		≥ 1 000 pomiarów próbek

- wyjście zewnętrzne:	IR (podczerwień do szeregowego RS-232, z użyciem adaptera przesyłania danych)

- min.  zakres długości fali :	430nm, 530nm, 560nm, 580nm, 610nm, 660nm;

- min. zakres pomiarowy:	               0-2,6 Abs

- dokładność fotometryczna:	dla zakresu pomiarowego 0 ÷1 Abs:	 max ±0,02 Abs

dla zakresu pomiarowego >1 Abs:  	max ±0,05 Abs

- rozdzielczość fotometryczna:	0,005 A

- zakres temperatury roboczej:	od 0oC  do + 50oC

- temperatura przechowywania:	od 0oC  do + 50oC

- inne warunki pracy urządzenia:	praca urządzenia przy wilgotności otoczenia max. do 80%  (w temp. 35oC)

- obudowa urządzenia :		wodoszczelna, pyłoszczelna, klasa ochrony IP67

- wymiar urządzenia	:	250mm x150mm x60mm

- waga urządzenia bez baterii:	max. 0,5 kg

- typ zasilania:			zasilanie bateriami (typ baterii AA/LR6 lub AAA/LR3)

maksymalna liczba baterii zasilających kolorymetr: 4szt.;

- czas pracy:			min. 24 h pracy ciągłej i/ lub możliwość wykonania min. 2000 testów

- dodatkowe wymagania:	plastikowa walizka transportowa o masie max. 0,7 kg;

urządzenie wyposażone w min. 2 kuwety pomiarowe z adapterem

śrubokręt w zestawie

- gwarancja na urządzenie:	min.24 miesiące

b. Testy kuwetowe (odczynniki chemiczne)

| Lp. | Oznaczany parametr | Zakres pomiarowy [mg/L] | Minimalna liczba oznaczeń w zestawie | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azot amonowy ( N-NH4) - test kuwetowy | 0,20-8 | 25 | 2 |
| 2 | Azot amonowy (N-NH4) - test kuwetowy | 4,0-80 | 25 | 2 |
| 3 | Azotany (N-NO3) – test kuwetowy | 0,10-3 | 25 | 2 |
| 4 | Azotyny (N-NO2) – test kuwetowy | 1,0-90 | 25 | 2 |
| 5 | Azotyny (N-NO2) - test kuwetowy | 0,1-3 | 25 | 2 |
| 6 | Fosforany (PO43-) – test kuwetowy | 0,05-4 | 25 | 2 |
| 7 | Fosforany (PO43-) – test kuwetowy | 3,0-100 | 25 | 2 |
| 8 | Biologiczne Zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - test kuwetowy | 0,5-3000 | 25 | 2 |
| 9 | Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) - test kuwetowy | 5,0-80 | 25 | 2 |
| 10 | Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) - test kuwetowy | 50-500 | 25 | 2 |
| 11 | Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) - test kuwetowy | 300-3500 | 25 | 2 |
| 12 | Chlorki (Cl-) - test kuwetowy | 10-250 | 25 | 2 |
| 13 | Siarczany (SO42-) - test kuwetowy | 5,0-250 | 25 | 2 |
| 14 | Arsen (As) - test kuwetowy | 0,005-0,02 | 25 | 2 |
| 15 | Kadm (Cd) - test kuwetowy | 0,025-1 | 25 | 2 |
| 16 | Miedź (Cu) - test kuwetowy | 0,05-8 | 25 | 2 |
| 17 | Ołów (Pb) - test kuwetowy | 0,10-5 | 25 | 2 |
| 18 | Mangan (Mn) - test kuwetowy | 0,10-5 | 25 | 2 |
| 19 | Cyjanki wolne (CN-)- test kuwetowy | 0,010-0,35 | 25 | 2 |
| 20 | Molibden (Mo) – test kuwetowy | 0,5-40 | 25 | 2 |
| 21 | Nikiel (Ni) – test kuwetowy | 0,10-6 | 25 | 2 |
| 22 | Cyna (Sn) – test kuwetowy | 0,10-2,5 | 25 | 2 |
| 23 | Cynk (Zn) – test kuwtowy | 0,20-5 | 25 | 2 |
| 24 | Chromiany (CrO4) – test kuwetowy | 0,05-2 | 25 | 2 |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 30/03/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg 	- tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska       	- tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5363/SK/20/SN				                 	                                          Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę kolorymetru terenowego wraz z zestawem kompatybilnych testów kuwetowych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

............................................................................

Adres: ………………………………………

Nr tel.:	………………………………………

Adres e-mail:	……………………………

Osoba do kontaktu: …………………………

| Lp. | ### Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ/model, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ……………………………..….

- Warunki płatności: ………………………………………………….………..

- Okres i warunki gwarancji i rękojmi: ………………………………………

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-    WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis