Nr sprawy: FZ-1/5419/SK/20/SW					          Katowice, 23/09/2020r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę stanowiska do monitorowania, badania i optymalizacji procesu spalania paliw stałych w warunkach symulacji kotła z ruchomym rusztem

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania:

- Stanowisko musi zapewniać odwzorowanie warunków spalania, jak w energetycznym kotle rusztowym. Ruszt musi być ruchomy i mieć konstrukcję gwarantującą minimalne straty popielnikowe  -jak ruszt typu łuskowego.

- Kompaktowa budowa umożliwiająca usytuowanie stanowiska  w sposób dostosowany do  indywidualnych warunków jego zabudowy w laboratorium  na wzmocnionym stole laboratoryjnym o wymiarach 0,75 x 3,0 m.

- Moc cieplna: maksymalnie 24 kW.

- Regulowana w sposób ciągły prędkość posuwu rusztu w granicach od 0 do 25 mm/min.

- Grubość warstwy paliwa na ruszcie do 30 mm.

- Ilość paliwa na ruszcie w jednym cyklu spalania do 4 kg.

- Czas trwania jednego cyklu spalania wraz z pomiarami: 40-50 min z możliwością regulacji w dużym zakresie.

- Sposób zapłonu paliwa: samoczynny np. elektryczny odwzorowujący zapłon paliwa od sklepienia w energetycznym kotle rusztowym.

- Średnia zawartość popiołu w paliwie 15-20%.

- Urządzenie musi posiadać adapter umożliwiający wydzielenie części strumienia gazów spalinowych do pomiaru w czasie rzeczywistym przez urządzenie zewnętrzne (stanowiące odrębne wyposażenie GIG) oraz dodatkowe oprzyrządowanie do pomiarów ciągłych zawartości pyłu i tlenu. Adapter ten musi posiadać dodatkowo możliwość napełniania worków na próby gazowe.

- Stanowisko  musi zapewniać ciągły pomiar składu atmosfery nad rusztem w minimum 4 strefach rozmieszczonych równomiernie wzdłuż rusztu z oznaczeniem zawartości: tlenu, dwutlenku węgla, tlenku węgla.

- Odbiór spalin: do istniejącej mechanicznej instalacji kominowo-odciągowej o wydajności 8 m3/min (po schłodzeniu poniżej 200 st.)

- Płynna regulacja ilości powietrza wprowadzanego do kotła pod ruszt umożliwiająca pracę 
w szerokim zakresie składu paliwo/powietrze.

- Chłodzenie konstrukcji: wodne.

- Minimum 4 punkty dostępu do rusztu umożliwiające pobranie próbek paliwa w różnym stadium palenia.

- Minimum 4 punkty pomiaru temperatury w strefie spalania paliwa.

- Odbiór stałych produktów spalania – do pojemnika posiadającego odpowiednie chłodzenie lub izolację cieplną.

- Sterowanie procesem za pomocą systemu komputerowego z wizualizacją na monitorze oraz możliwością odczytu wartości mierzonych i nastaw w czasie rzeczywistym.

- Automatyczna regulacja parametrów procesu zapewniająca stabilność parametrów 
w zadanych granicach.

Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia - do końca roku 2021 lecz nie krócej niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 01/10/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

mgr inż. Marzena Kolczyk

Dział Handlowy GIG

Nr sprawy: FZ-1/5419/SK/20/SW						             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę stanowiska do monitorowania, badania i optymalizacji procesu spalania paliw stałych w warunkach symulacji kotła z ruchomym rusztem

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                            Podpis