Nr sprawy: FZ-1/5420/SK/20/SW					          Katowice, 28/09/2020r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z fotometrem do pomiaru refleksyjności węgla

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu,

-    Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Optyka | - Korygowana do nieskończoności. - Apochromatyczne oświetlenie w świetle odbitym. |
| Statyw | - Uchwyt rewolwerowy obiektywowy minimum 6 gniazdowy, gniazda obiektywów centrowane, kodowany - Obrotowy automatyczny uchwyt na moduły optyczne, minimum sześciopozycyjny, wymiana modułów bez narzędzi i bez wyłączania mikroskopu, kodowany - Wbudowany w statyw port kamery cyfrowej, zapewniający inny podział światła niż port wbudowany w tubus binokularowy. Port bez łączników kamery. - Współosiowe osobne śruby mikro/makro do ustawiania ostrości. Oś Z automatyczna sterowana silnikami krokowymi wbudowanymi w statyw mikroskopu, krok automatycznej osi Z 25 nm lub mniejszy - Wbudowane w statyw podwójne koło filtrów neutralnych, zapewniające ustawienie minimum 12 poziomów transmisji światła bez zmiany jego temperatury barwowej - Wbudowane w statyw mikroskopu co najmniej następujące porty: USB do połączenia mikroskopu z komputerem, TCP-IP do połączenia statywu z siecią WAN w celach diagnostycznych - Wbudowane elektromechaniczne migawki światła odbitego i przechodzącego - Funkcja zapamiętywania oraz dodatkowo przewidywania poziomu oświetlenia dla każdego obiektywu oraz dla każdej techniki obserwacji |
| Oświetlacz światła odbitego | - Oświetlacz z diodami LED - Przysłony polowa i aperturowa - Oświetlacz spełniający wszystkie wymogi konieczne do stosowania oświetlenia wg. Koehlera |
| Oświetlacz światła przechodzącego | - Oświetlacz z diodami LED - Przysłony polowa i aperturowa - Oświetlacz spełniający wszystkie wymogi konieczne do stosowania oświetlenia wg. Koehlera |
| Oświetlacz fluorescencyjny | - Lampa rtęciowa automatycznie justująca się po wymianie palnika oraz po każdym włączeniu zasilania, o mocy min. 100 Wat - Zestaw filtrów fluorescencyjnych: - Wzbudzenie 450 – 490 nm, emisja LP 515 nm, zwierciadło dichroiczne 510 nm - Automatyczne przełączanie pomiędzy oświetlaczem światła odbitego i oświetlaczem fluorescencyjnym |
| Tubus | - Pole widzenia co najmniej 23 mm, z portem podłączenia kamery cyfrowej, podział światła okulary : kamera 100:0 / 0:100% - Wbudowany depolaryzator |
| Okulary | - Powiększenie 10x - Pole widzenia min. 23 mm - Z regulacjami dioptryjnymi w obydwu okularach - Płytka okularowa z krzyżem - Płytka okularowa do mikrolitotypów |
| Obiektywy | - Długość optyczna obiektywów maksymalnie 45 mm - Semiplanapochromatyczne, polaryzacyjne, do próbek nienakrytych szkiełkiem nakrywkowym - 2,5x / apertura 0,06 - 5x / apertura 0,13 - 10x / apertura 0,25 - 20x / apertura 0,50 - 20x / apertura 0,50 jasne pole i ciemne, częściowo odprężony - 50x / apertura 0,80 - 50x / apertura 1,00, immersja olejowa - 100x / apertura 1,30, immersja olejowa |
| Stolik obrotowy | - Polaryzacyjny, obrotowy 360 stopni - Podziałka 0,1 stopnia, z „click stop” co 45 stopni - Uchwyty próbek do światła odbitego oraz przechodzącego |
| Stolik skaningowy | - Stolik automatyczny skaningowy, sterowany współosiowymi pokrętłami oraz poprzez oprogramowanie - Zakres ruchu co najmniej 76 x 52 mm |
| Polaryzacja | - Polaryzator do światła przechodzącego obrotowy 360 stopni - Polaryzator do światła odbitego stały - Analizator do światła odbitego i przechodzącego obrotowy o 360 stopni. - Kompensator lambda - Kompensator lambda/4 - Klin kwarcowy lambda 0-4 - Depolaryzator |
| Kamera cyfrowa | - rozdzielczość: 2752 (H) x 2208 (V) = 6 megapikseli lub większa - rozmiar piksela 4,54 μm x 4,54 μm - czas integracji: od 1 ms do 60 s lub większy zakres - typowy zakres dynamiki, co najmniej 2500:1 - prędkość akwizycji: co najmniej 19 fps przy pełnej rozdzielczości - interfejsy: optyczny C-mount, elektroniczne: USB 3.0 - digitalizacja min. 14 bit/piksel |
| Oprogramowanie kamery cyfrowej i mikroskopu automatycznego (parametry minimalne) | - Akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny - Interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia - Interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora - Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym - Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych - Konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów - Nagrywanie sekwencji obrazów / filmów poprzez funkcje START/STOP - Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie - Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu - W pełni automatyczne konfigurowanie eksperymentów akwizycji fluorescencji wielokanałowej (kanały fluorescencyjne + kanał św. przechodzącego) w mikroskopach automatycznych - Wybór fluorochromów z bazy danych zawierającej co najmniej 500 barwników (z informacjami długości fal wzbudzenia i emisji) - Proponowanie przez oprogramowanie do trzech strategii akwizycji (największa czułość, największa szybkość, najlepszy kompromis pomiędzy czułością i szybkością akwizycji) - Sugerowanie źródła wzbudzenia, filtrów fluorescencyjnych, wyświetlanie graficznego obrazu nałożonej charakterystyki filtra na widmo fluorochromu - Akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitów / 3 x 16 bitów - Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli - Automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu) - Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym - Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu) - Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi - Import obrazów (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG). - Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) - Eksport filmów (AVI, Windows Media video formats) - Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym - Paski skali - Adnotacje tekstowe - Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna - Przeglądarka obrazów - Pomiary na histogramach - Pomiary na profilach - Moduł pomiarów interaktywnych - Moduł fluorescencji wielokanałowej - Moduł składania obrazów w osiach XY - Moduł rozszerzonej ostrości działający przez składanie obrazów w osi Z - Moduł tworzenia makroinstrukcji - Moduł automatycznego ustawiania ostrości - Moduł analizy obrazu - Moduł segmentacji w oparciu o technikę uczenia maszynowego - Moduł akwizycji stosów Z - Oprogramowanie obsługi fotometru: - Sterowanie fotometrem - Indywidualne konfigurowanie parametrów pomiarowych - Wyświetlanie wyników w formie tabelarycznej I histogramów - Zapamiętywanie do 10 kanałów danych - Eksportowanie danych - Kalibracja wg. standardów refleksyjności - Moduł wprowadzania mikrolitotypów poprzez programowanie klawiatury |
| Stacja akwizycji obrazu | - Procesor 4-rdzeniowy Intel Xeon E3 lub inny o co najmniej takiej samej mocy obliczeniowej - 64GB pamięci RAM - Dyski SSD 256, SSD512GB, HDD3TB - Monitor 24” 1920x1080 Full HD IPS - System operacyjny |
| Fotometr | - Fotometr pracujący w oparciu o fotopowielacz, z komputerem sterującym i oprogramowaniem, umożliwiający pomiar refleksyjności węgla w oparciu o normy DIN/ISO 7404-5 i DIN/ISO 22020/5, podłączany do mikroskopu poprzez fototubus - Filtr zielony interferencyjny zielony 546 nm - Wzorce o refleksyjności: 0,0%, 0,4%; 0,6%; 0,9%; 1,3%, 1,7%; 3,2%, 5,3% |
| Wyposażenie | - Zestaw ochronny antystatyczny - Zestaw narzędzi - Olejek immersyjny - Próbka do centrowania mikroskopów polaryzacyjnych - Zapasowe palniki oświetlacza fluorescencyjnego (5 szt.) - Eksykator do przechowywania próbek z 4 półkami z PMMA o wymiarach zewnętrznych 420x485x640, z termohigrometrem (dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10%) - Eksykator do przechowywania próbek z możliwością napełniania gazem z 4 półkami z PMMA o wymiarach zewnętrznych 420x485x640, z termohigrometrem (dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10%) |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 06/10/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

mgr inż. Marzena Kolczyk

Dział Handlowy GIG

Nr sprawy: FZ-1/5420/SK/20/SW						             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle odbitym 
i przechodzącym z fotometrem do pomiaru refleksyjności węgla

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                            Podpis