Nr sprawy: FZ-1/5480/SK/20/SW					          Katowice, 01/12/2020r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę przenośnego analizatora fazy gazowej działającego na zasadzie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni wraz 
z oprzyrządowaniem

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymagania techniczne analizatora:

- Metoda pomiarowa: Transformata Fouriera widma w podczerwieni (FT-IR)

- Liczba mierzonych związków gazowych: maksymalnie 50, pomiar równoczesny

- Możliwość uzupełnienia mierzonych związków gazowych oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora

- Temperatura wykonania analizy (grzanie celi pomiarowej): do 180oC

- Cela pomiarowa pokryta rodem – pomiar agresywnych i silnie korozyjnych gazów

- Analizowane składniki: do wyboru z listy zgodnie z wybranymi aplikacjami kalibracyjnymi (są to związki i zakresy przedstawione zgodnie ofercie zgodnie z załącznikami – ich edytowalne formy poniżej)

- Biblioteka z funkcjonalnością przeszukiwania związków z określeniem prawdopodobieństwa ich występowania w badanym widmie - zgodnie z tabelą „Library search”

- Zakres pomiarowy: zgodnie z wymaganiami

- Czas odpowiedzi: < 120 s

- Przepływ próbki, ciśnienie próbki: 120 – 600 l/h, ciśnienie atmosferyczne

- Wymagana filtracja próbki: 2µm

- Zakres długości fali: 900 – 4200 cm-1

- Rozdzielczość: 8 cm-1 lub 4 cm-1

- Długość drogi optycznej: od 1 do 9 m, w zależności od wybranej aplikacji

- Kalibracja: kalibracja zera azotem (co najmniej 4.0) zalecana co 24 godziny ( lub przed ewentualną sesją pomiarową )

- Dryf punktu zerowego: 2% najmniejszego zakresu/czas pomiędzy kolejnymi kalibracjami

- Nieliniowość: 2% najmniejszego zakresu

- Zasilanie: 100-115 lub 230V/50-60 Hz

- Oprogramowanie: program do analizy widma i obróbki danych z przejrzystym interfejsem, możliwością wyświetlania widm pracujący w systemie Windows

- Komputer przenośny do zainstalowania oprogramowania do analizy widma i obróbki danych

- Przyrząd winien posiadać możliwość krajowego serwisu, z czasem reakcji nie dłuższym niż 5 dni oraz gwarancję zakupu części zamiennych w okresie 8 lat.

Wymagania dodatkowego oprzyrządowania:

- Układ poboru próbki złożony z

  - rurki probierczej,

  - przenośnej sondy gazowej wyposażonej w zintegrowany ceramiczny filtr grzany o porowatości 2 µm oraz wbudowanego termostatu z regulacją temperatury w zakresie 100-180 oC

  - przenośnego węża grzanego z wymienną rurką wewnętrzną z PTFE o średnicy 4/6 mm o długości 6 mb.

- Przenośny grzany układ przygotowania gazu wyposażony w filtr pyłowy ze stali nierdzewnej, regulator temperatury, membranową pompę gazu do poboru próbek, zawór do podawania gazu zerowego i kalibracyjnego w przenośnej aluminiowej obudowie

- Analizator tlenu wbudowany w układ przygotowania próbki – metoda pomiarowa – czujnik cyrkonowy, zakres pomiarowy 0-25%, próg detekcji 0,1%

Aplikacje kalibracyjne:

Lista związków i zakresów pomiarowych:

- Podstawowa aplikacja kalibracyjna  :

| # | Nazwa | Formuła | Zakres proponowany | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Water | H2O | 30 | vol-% |
|  | Carbon dioxide | CO2 | 20 | vol-% |
|  | Carbon monoxide | CO | 500 | ppm |
|  | Nitrous oxide | N2O | 100 | ppm |
|  | Nitrogen monoxide (Nitric oxide) | NO | 1000 | ppm |
|  | Nitrogen dioxide | NO2 | 200 | ppm |
|  | Sulfur dioxide | SO2 | 1200 | ppm |
|  | Ammonia | NH3 | 20 | ppm |
|  | Hydrogen chloride | HCl | 200 | ppm |
|  | Hydrogen fluoride | HF | 50 | ppm |
|  | Methane | CH4 | 100 | ppm |
|  | Ethane | C2H6 | 100 | ppm |
|  | Ethylene (Ethene) | C2H4 | 100 | ppm |
|  | n-Propane | C3H8 | 100 | ppm |
|  | n-Hexane | C6H14 | 100 | ppm |
|  | Formaldehyde | HCOH | 50 | ppm |

- Aplikacja kalibracyjna: Fire testing

| # | Nazwa | Formuła | Zakres proponowany | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard components |  |  |  |  |
| 1 | Water | H2O | 25 | vol-% |
| 2 | Carbon dioxide | CO2 | 20 | vol-% |
| 3 | Carbon monoxide Low | CO | 500 | ppm |
| 4 | Carbon monoxide High | CO | 10000 | ppm |
| 5 | Nitrous oxide | N2O | 500 | ppm |
| 6 | Nitrogen monoxide (Nitric oxide) | NO | 500 | ppm |
| 7 | Nitrogen dioxide | NO2 | 500 | ppm |
| 8 | Sulfur dioxide | SO2 | 1000 | ppm |
| 9 | Ammonia | NH3 | 500 | ppm |
| 10 | Hydrogen chloride | HCl | 500 | ppm |
| 11 | Hydrogen fluoride | HF | 100 | ppm |
| 12 | Methane | CH4 | 1000 | ppm |
| 13 | Ethane | C2H6 | 100 | ppm |
| 14 | Ethylene (Ethene) | C2H4 | 100 | ppm |
| 15 | n-Propane | C3H8 | 100 | ppm |
| 16 | n-Hexane | C6H14 | 300 | ppm |
| 17 | Formaldehyde | HCOH | 50 | ppm |
| 18 | Acrolein (Acrylic aldehyde) | CH2=CHCHO | 300 | ppm |
| 19 | Hydrogen cyanide | HCN | 500 | ppm |
| 20 | Hydrogen bromide | HBr | 600 | ppm |
| non-instrument specific references 5m, 180 ⁰C - no accuracy guarantee |  |  |  |  |
| 21 | 1,3-Butadiene | CH2=CHCH=CH2 | 200 | ppm |
| 22 | Benzene | C6H6 | 200 | ppm |
| 23 | Toluene | C6H5CH3 | 200 | ppm |
| 24 | Styrene | C6H5CH=CH2 | 200 | ppm |
| 25 | Ethyl benzene | C6H5C2H5 | 200 | ppm |
| 26 | m-Xylene | 1,3-(CH3)2C6H4 | 200 | ppm |
| 27 | o-Xylene | 1,2-(CH3)2C6H4 | 200 | ppm |
| 28 | p-Xylene | 1,4-(CH3)2C6H4 | 200 | ppm |
| 29 | Formic acid | HCOOH | 100 | ppm |
| 30 | Acetic acid | CH3COOH | 100 | ppm |
| 31 | Acetaldehyde | CH3CHO | 200 | ppm |
| 32 | Acetone | CH3COCH3 | 200 | ppm |
| 33 | Methanol | CH3OH | 200 | ppm |
| 34 | Ethanol | C2H5OH | 200 | ppm |
| 35 | Phenol | C6H5OH | 200 | ppm |
| 36 | Carbonyl sulfide | COS | 10 | ppm |
| 37 | Chlorobenzene (Phenyl chloride) | C6H5Cl | 200 | ppm |

- Aplikacja kalibracyjna: Engine gas reaserch

| # | Nazwa | Formuła | Zakres proponowany | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Water | H2O | 25 | vol-% |
| 2 | Carbon dioxide | CO2 | 20 | vol-% |
| 3 | Carbon monoxide Low | CO | 5000 | ppm |
| 4 | Carbon monoxide High | CO | 10 | vol-% |
| 5 | Nitrous oxide | N2O | 1000 | ppm |
| 6 | Nitrogen monoxide (Nitric oxide) | NO | 5000 | ppm |
| 7 | Nitrogen dioxide | NO2 | 1000 | ppm |
| 8 | Sulfur dioxide | SO2 | 1000 | ppm |
| 9 | Ammonia | NH3 | 1000 | ppm |
| 10 | Methane | CH4 | 1000 | ppm |
| 11 | Ethylene (Ethene) | C2H4 | 1000 | ppm |
| 12 | Ethane | C2H6 | 500 | ppm |
| 13 | n-Propane | C3H8 | 500 | ppm |
| 14 | n-Butane | C4H10 | 200 | ppm |
| 15 | n-Pentane | C5H12 | 200 | ppm |
| 16 | n-Hexane | C6H14 | 200 | ppm |
| 17 | n-Octane | C8H18 | 200 | ppm |
| 18 | Dodecane | C12H26 | 50 | ppm |
| 19 | Cetane (n-Hexadecane) | C16H34 | 50 | ppm |
| 20 | Isobutane (2-Methyl propane) | CH3CH(CH3)CH3 | 200 | ppm |
| 21 | Isopentane (2-Methyl butane) | (CH3)2CHC2H5 | 200 | ppm |
| 22 | n-Propene | C3H6 | 500 | ppm |
| 23 | 1,3-Butadiene | CH2=CHCH=CH2 | 200 | ppm |
| 24 | Acetylene (Ethyne) | CH≡CH | 1000 | ppm |
| 25 | Benzene | C6H6 | 200 | ppm |
| 26 | Toluene | C6H5CH3 | 200 | ppm |
| 27 | m-Xylene | 1,3-(CH3)2C6H4 | 200 | ppm |
| 28 | o-Xylene | 1,2-(CH3)2C6H4 | 200 | ppm |
| 29 | p-Xylene | 1,4-(CH3)2C6H4 | 200 | ppm |
| 30 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 1,2,3-(CH3)3C6H3 | 200 | ppm |
| 31 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 1,2,4-(CH3)3C6H3 | 200 | ppm |
| 32 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 1,3,5-(CH3)3C6H3 | 200 | ppm |
| 33 | Formic acid | HCOOH | 200 | ppm |
| 34 | Acetic acid | CH3COOH | 200 | ppm |
| 35 | Formaldehyde | HCOH | 500 | ppm |
| 36 | Acetaldehyde | CH3CHO | 200 | ppm |
| 37 | Methanol | CH3OH | 500 | ppm |
| 38 | Ethanol | C2H5OH | 500 | ppm |
| 39 | 1-Propanol | C3H7OH | 100 | ppm |
| 40 | 1-Butanol | C4H9OH | 200 | ppm |
| 41 | Isobutanol (2-Methyl-1-propanol) | (CH3)2CHCH2OH | 200 | ppm |
| 42 | tert-Butyl methyl ether (MTBE; 2-Methoxy-2-methyl propane) | CH3OC(CH3)3 | 200 | ppm |
| 43 | Ethyl tert-bytyl ether (ETBE; 2-Ethoxy-2-methyl-propane) | C6H14O | 200 | ppm |
| 44 | Tert-amyl methyl ether (TAME; 2-methoxy-2-methylbutane) | C6H14O | 200 | ppm |
| 45 | Isocyanic acid | HNCO | 500 | ppm |
| 46 | Hydrogen cyanide | HCN | 100 | ppm |
| 47 | Carbonyl sulfide | COS | 200 | ppm |

- Aplikacja kalibracyjna – rozszerzona

| # | Nazwa związku | Zakres | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Isobutane (2-Methyl propane) | 0-200 | ppm |
| 20 | Isopentane (2-Methyl butane) | 0-200 | ppm |
| 21 | Isohexane (2-Methyl pentane) | 0-200 | ppm |
| 22 | n -Heptane | 0-200 | ppm |
| 25 | n -Nonane | 0-200 | ppm |
| 26 | n -Decane | 0-200 | ppm |
| 34 | 1-Butene | 0-200 | ppm |
| 39 | 1-Penten | 0-200 | ppm |
| 40 | Isopentene (2-Methyl-2-butene) | 0-200 | ppm |
| 47 | Cyclopentane | 0-200 | ppm |
| 50 | Cyclohexane | 0-200 | ppm |
| 51 | Methylcyclohexane | 0-200 | ppm |
| 52 | Ethylcyclohexane | 0-200 | ppm |
| 60 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 0-500 | ppm |
| 61 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 0-500 | ppm |
| 62 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 0-500 | ppm |
| 65 | 2-Ethyltoluene | 0-200 | ppm |
| 66 | 3-Ethyltoluene | 0-200 | ppm |
| 67 | 4-Ethyltoluene | 0-200 | ppm |
| 74 | Phenyl acetylene (1-Phenylethyne) | 0-200 | ppm |
| 75 | Methoxybenzene (Anisol) | 0-200 | ppm |
| 149 | Isopropanol (2-Propanol; Isopropyl alcohol) | 0-200 | ppm |
| 151 | 2-Butanol (sec-Butyl alcohol) | 0-200 | ppm |
| 152 | Isobutanol (2-Methyl-1-propanol) | 0-200 | ppm |
| 153 | tert-Butanol (1,1-Dimethyl ethanol) | 0-200 | ppm |
| 202 | Carbon disulfide | 0-200 | ppm |
| 203 | Methylmercaptan (Methanethiol) | 0-200 | ppm |
| 204 | Ethylmercaptan (Ethanethiol) | 0-200 | ppm |
| 205 | Dimethyl sulfide (DMS) | 0-200 | ppm |
| 206 | Dimethyl disulfide (DMDS) | 0-200 | ppm |
| 207 | Tetrahydrothiophene (Tetramethylene sulfide) | 0-100 | ppm |
| 209 | Thiophene (Thiacyclopentadiene) | 0-200 | ppm |
| 210 | Diethyl sulfate (Sulfuric acid diethyl ester) | 0-50 | ppm |
| 211 | Benzenethiol (Phenylthiol; Thiophenol) | 0-200 | ppm |
| 212 | Dimethyl sulfoxide | 0-50 | ppm |
| 213 | Dimethyl sulfate (DMS; Sulfuric acid dimethyl ester) **Rozkłada się w temperaturze wrzenia | 0-50 | ppm |
| 214 | 1,2-Ethanethiol (1,2-Dimercaptoethane Dithioglycol Ethylene mercaptan) | 0-200 | ppm |
| non-instrument specific - no accuracy guarantee |  |  |  |
| 68 | Naphthalene | 0-100 | ppm |
| 69 | 1-Methylnaphthalene | 0-50 | ppm |
| 70 | Acenaphthene | 0-50 | ppm |
| 71 | 2-Methylnaphthalene | 0-50 | ppm |
| 72 | 1-Ethylnaphthalene | 0-200 | ppm |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 07/12/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5480/SK/20/SW						             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę przenośnego analizatora fazy gazowej działającego na zasadzie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni wraz z oprzyrządowaniem

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                            Podpis