FZ-1/5478/AJ/20						Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa aparatury pomiarowej do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu.

Zaoferowana aparatura pomiarowa ma spełniać poniższe wymogi normy oraz specyfikacji technicznej:

1. Jedno stanowisko z aparaturą pomiarową, spełniające wymagania normy PN-EN 50281-2-1 Metoda B (norma PN-EN 50281-2-1:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych; Część 2-1 Metody badania; Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu), opisująca m.in. metodologię oznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu – w/w norma jest normą zharmonizowaną z dyrektywą ATEX.

Stanowisko z aparaturą pomiarową ma być przeznaczone do oznaczania minimalnej temperatury, w której dochodzi do zapłonu obłoku badanego pyłu lub innego rozdrobnionego ciała stałego. Szczegóły konstrukcyjne aparatury pomiarowej zostały przedstawione na rysunkach B.1 do B10 i w tabeli B.1.

2. Główne części aparatury pomiarowej to:

- piec umożliwiający osiągnięcie temperatury wewnętrznej ściany 1 000 °C,

- system rozpraszania pyłu,

- jednostka sterowania temperaturą.

3. Ogrzewana rura krzemionkowa pieca ma być ustawiona pionowo, z dolnym końcem otwartym do otoczenia. Górny koniec rury krzemionkowej ma być połączony poprzez szklaną nasadkę z pojemnikiem na pył. Pył będzie wdmuchiwany do pieca po otwarciu zaworu elektromagnetycznego, który uwalnia sprężone powietrze ze zbiornika. Piec ma być zamontowany na stojaku w sposób umożliwiający łatwą obserwację dolnego końca rury pieca.

Poniżej rury krzemionkowej ma być umieszczone lustro umożliwiające obserwację wnętrza pieca.

Zastosowane termoelementy muszą zapewnić pomiary temperatur powyżej 500°C z niepewnością ± 1 % i pomiary poniżej 300°C z niepewnością ± 3 %.

4. Wraz z aparatura pomiarową należy dostarczyć dodatkowo, jako element eksploatacyjny, minimum 5 szt. zapasowych rur krzemionkowych ze spiralnym rowkiem zgodnie z rysunkiem B.2 normy PN-EN 50281-2-1 i minimum 5 szt. nasadek szklanych.

5. Wyżej przywołana norma (PN-EN 50281-2-1) jest normą zharmonizowaną a spełnienie wymagań w niej zapisanych oznacza spełnienie wymagań dyrektywy ATEX w zakresie objętym normą. Dyrektywa Europejska ATEX: Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich, odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dyrektywę tą wprowadzono w Polsce, następującym rozporządzeniem: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.2016.817).

6. Informacja dodatkowa: norma PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem, opisuje pojęcia podstawowe i metodykę (metodykę zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem),  jest także normą zharmonizowaną z dyrektywą ATEX i stwierdza, że: "Należy mieć na uwadze fakt, że tego typu charakterystyki bezpieczeństwa (należy do nich minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu)  nie są stałymi fizycznymi, ale zależą na przykład od technik użytych do ich pomiaru”. Oznacza to, że wyniki uzyskane na urządzeniu wykonanym niezgodnie z normą PN-EN 50281-2-1 mogą się różnić. Dlatego, ważne jest, aby aparatura spełniała warunki wymienionej normy.