Nr sprawy: FZ-1/5512/SK/21/BCR					               Katowice, 09/03/2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę ultra-niskotłowego licznika ciekłoscyntylacyjnego promieniowania beta, alfa i gamma z układem automatycznej kalibracji,  zestawem nietłumionych standardów do kalibracji aparatu, dedykowanym oprogramowaniem  oraz akcesoriami (komputer, raki,  stolik pod licznik)

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający, 
w tym koszty instalacji i szkolenia). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert,

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, producenta, typ/model,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa stanowiska badawczego: STANOWISKO DO ANALIZ RADIOCHEMICZNYCH

Charakterystyka techniczna stanowiska badawczego (podstawowe komponenty):

Ultra-niskotłowy licznik ciekłoscyntylacyjny promieniowania beta, alfa i gamma z układem automatycznej kalibracji,  zestawem nietłumionych standardów do kalibracji aparatu, dedykowanym oprogramowaniem  oraz akcesoriami (komputer, raki,  stolik pod licznik)

Główne parametry techniczne licznika:

- Sterowany wewnętrznym komputerem z dedykowanym oprogramowaniem QuantaSmart będącym pełną 64-bitową aplikacją pracującą pod systemem operacyjnym Windows’10. Dedykowane oprogramowanie musi umożliwiać:

- rejestrację pełnego widma mierzonej próbki, bez względu na rodzaj mierzonego nuklidu

- automatyczną kalibrację toru pomiarowego za pomocą źródeł zewnętrznych

- pomiar próbki do zadanego czasu lub zdefiniowanego błędu pomiarowego

- określenie czasu zwłoki przed rozpoczęciem pomiaru w celu stabilizacji próbki w komorze pomiarowej np. schłodzenie próbki, wygaszenie chemiluminescencji itp.

- wydruk widma lub parametrów pomiaru

- wyznaczanie stopnia chemiluminescencji

- Komputer wewnętrzny musi posiadać dodatkowe oprogramowanie do analizy widm, umożliwiające optymalizację okien pomiarowych, dostosowaną do poszczególnych nuklidów promieniotwórczych, wyznaczenie podstawowych parametrów pomiaru np. MDA (minumum detectable activity), krzywa tłumienia itp.

- Licznik musi posiadać:

- system redukcji tła, zapewniający wysoką wydajność zliczeń

- funkcję ULL/PAC (Ultra Low Level/ Pulse Amplitude Comparator), służącą do dodatkowej redukcji tła, w przypadku pomiaru próbek o bardzo niskich aktywnościach

- FOM > 500  dla H-3 ULLCM optymalne okno, nietłumione standardy LL

- automatyczny podajnik próbek pozwalający na pomiar maksymalnie 720 próbek w małych (4-8ml) lub 408 próbek w dużych naczynkach scyntylacyjnych (o objętości 20 ml),  bez konieczności stosowania specjalnych adapterów

- system wykrywania ewentualnego zablokowania podajnika próbek, stanowiący zabezpieczenie przed uszkodzeniem podajnika

- liniowy, wieloparametryczny analizator widma, rejestrujący widmo w 4096 kanałach

- elektroniczny system chłodzenia i stabilizowania temperatury w komorze pomiarowej i zmieniacza próbek

- automatyczny system wyświetlania widma mierzonej próbki w czasie rzeczywistym

- niskoenergetyczny standard zewnętrzny (np.Ba-133), pozwalający wyznaczyć stopień gaszenia próbki

- funkcję dyskryminacji alfa/beta metodą PSA (Pulse Shape Analysis), umożliwiającą jednoczesny pomiar nuklidów alfa i beta promieniotwórczych

- zegar czasu rzeczywistego,

- możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych, umieszczanych na próbkach w celu ich identyfikacji

- możliwość identyfikacji próbki w oparciu o odczyt nr protokołu pomiarowego, nr kasety pomiarowej

- co najmniej 30 niezależnych protokołów pomiarowych

- możliwość definiowania przez użytkownika własnych ustawień (protokołów) pomiaru

- system automatycznej kontroli i dokumentowania jakości aparatu tj. wszystkich krytycznych parametrów (Eff%, Bkg, E2/B dla C-14 i H-3) wraz z generowanie ostrzeżeń w przypadku zmiany parametrów

- Wraz z licznikiem powinien być dostarczony:

- zestaw niskotłowych niegaszonych roztworów wzorcowych w fiolkach ciekłoscyntylacyjnych 
o pojemności 20 ml (np. H-3, C-14) do pomiaru tła oraz kontroli parametrów licznika

- zestaw niegaszonych roztworów wzorcowych o znanej aktywności w fiolkach ciekłscyntylacyjnych 
o pojemności 20 ml (np. H-3, C-14) do kalibracji toru pomiarowego urządzenia

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 17/03/2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5512/SK/21/BCR						                Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę ultra-niskotłowego licznika ciekłoscyntylacyjnego promieniowania beta, alfa i gamma z układem automatycznej kalibracji,  zestawem nietłumionych standardów do kalibracji aparatu, dedykowanym oprogramowaniem  oraz akcesoriami (komputer, raki,  stolik pod licznik)

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, producent, typ/model | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w ….* | Wartość ogółem netto w ….* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….* | Wartość ogółem brutto w ….* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy wpisać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis