Nr sprawy: FZ-1/5513/SK/21/BCR					               Katowice, 10/03/2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę systemu 8 - komorowego spektrometru promieniowania alfa z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem, detektorami oraz źródłami kalibracyjnymi

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający
w tym koszty instalacji i szkolenia). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP 
z ostatniego dnia składania ofert,

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, producenta, typ/model,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa stanowiska badawczego: STANOWISKO DO ANALIZ RADIOCHEMICZNYCH

Charakterystyka techniczna stanowiska badawczego (podstawowe komponenty):

System 8 komorowego spektrometru promieniowania alfa, z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem, detektorami oraz źródłami kalibracyjnymi

Główne parametry techniczne:

1) Zestaw musi składać się z 8 komór próżniowych wraz z detektorami typu PIPS z przedwzmacniaczami. Zestaw musi zawierać odpowiednie zawory  oraz pompę próżniową umożliwiające utrzymanie podciśnienia. Zestaw sterowany jest zewnętrznym komputerem z dedykowanym oprogramowaniem. Wszystkie elementy modułu spektrometrycznego powinny być zabudowane w nastołowym zintegrowanym systemie.

2) Dostarczone wraz z systemem detektory typu PIPS (Passivated Implanted Planar Silicon) muszą mieć:

- powierzchnię czynną co najmniej 450 mm2

- niskie tło poniżej 2 zliczeń/godzinę

- energetyczny zakres pracy detektora 3-8 MeV

- zdolność rozdzielczą dla linii 5,49 MeV ( Am-241) poniżej 20 keV

- możliwość czyszczenia powierzchni (np. przemycia za pomocą alkoholu izopropylowego)

3) Dedykowane oprogramowanie dostarczone wraz z systemem musi umożliwiać:

- rejestrację  pełnego widma mierzonej próbki

- analizę widma za pomocą funkcji ROI (Region of Interest)

- kalibrację energetyczną torów pomiarowych za pomocą źródeł zewnętrznych

- emulację

- dodawanie lub usuwanie pików w widmie

- wizualizację parametrów pików w widmie

- równoczesne porównywanie widm kilku próbek

- konwersję i możliwość zapisywania danych z pomiaru w formatach innych aplikacji  np. MS Word, MS Excel itp.

4) Wraz z 8 komorowym spektrometrem promieniowania alfa powinno być dostarczone alfa spektroskopowe źródło kalibracyjne (zawierające izotopy np. U-238, U-234, Pu-241, Am-241 o znanym stężeniu), naniesione na dysk ze stali nierdzewnej metodą elektrodepozycji .

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 18/03/2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5513/SK/21/BCR						                Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę systemu 8 - komorowego spektrometru promieniowania alfa z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem, detektorami oraz źródłami kalibracyjnymi

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, producent, typ/model | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w ….* | Wartość ogółem netto w ….* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….* | Wartość ogółem brutto w ….* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy wpisać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					           Podpis