Załącznik nr 1:  OPZ  do  CZĘŚCI  II

Komora klimatyczna

Komora klimatyczna powinna charakteryzować się następującymi parametrami:

- minimalny zakres regulacji temperatury: od -20°C do +60°C,

- minimalny  zakres regulacji wilgotności: od 40 do 95 %RH,

- rozdzielczość ustawiania temperatury: min. 0,1°C,

- rozdzielczość ustawiania wilgotności względnej w komorze: min. 1% RH,

- rozdzielczość ustawiania czasu: 1 minuta (1 godzina dla segmentów trwających dłużej niż 100 godzin),

- pojemność komory roboczej: min. 100 litrów,

- minimalne wymiary komory roboczej: 500 mm x  550 mm x 350 mm (S x W x G),

- maksymalne wymiary zewnętrzne: 700 mm x 1110 mm x  900 mm (S x W x G),

- czasowa stabilność temperatury: ± 1,0 °C,

- czasowa stabilność wilgotności:  ± 5 % RH,

- osiągi temp. w zakresie  od +20 do -20°C w ciągu max. 130 min.

- możliwość zamontowania min. 6 półek,

- maksymalne obciążenie komory: min. 30 kg,

- możliwość pracy ze stałymi wartościami temperatury i wilgotności dla min. 3 różnych ustawień,

- możliwość zapamiętania 1 programu zmiennych cykli z min. 10 segmentami, czas trwania segmentu od 1 minuty do 9999 godzin, możliwość stosowania min. 2 pętli powtórzeń,

- zasilanie: 230 V / 50 Hz, 7 A.

Komora robocza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i powinna być  wyposażona w:

- 3 półki ze stali nierdzewnej o obciążalności min. 5 kg,

- wbudowany zbiornik na wodę o pojemności min. 20 litrów,

- przepust w lewej ścianie komory o średnicy min. 25 mm (wraz z korkiem),

- układ chłodniczy chłodzony powietrzem,

- główny włącznik zasilania z wbudowanym wyłącznikiem przeciwporażeniowym,

- termostat zabezpieczający przed przegrzaniem próbek,

- ekran dotykowy (min. 4”) o rozdzielczość min. 480 x 272,

- interfejs sieciowy Ethernet, możliwość monitorowania i sterowania za pomocą przeglądarki internetowej, wysyłanie zawiadomień o stanie komory przez e-mail (błąd komory, koniec testu),

- port USB do transferu, archiwizacji i prezentacji parametrów testu oraz programów przy użyciu dedykowanej  aplikacji,

- sygnalizację przekroczenia zadanych wartości alarmowych temperatury i wilgotności.