Nr sprawy: FZ-1/5517/SK/21/SW					                             Katowice, 24/03/2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę analizatora elementarnego do oznaczania węgla, wodoru i siarki w materiałach stałych i ciekłych

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający, w tym koszty dostawy, ewentualnej instalacji, szkolenia),

-     Nazwę producenta, typ / model oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja techniczna:

- Analizator elementarny

  - Jednoczesne oznaczenie zawartości węgla, wodoru i siarki w materiałach ciekłych i stałych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego.

  - Zakresy pomiarowe przy naważce 500mg: węgiel- do 500mg C lub do 100% C; wodór- do75mg H lub do 15% H; siarka- do 10mg S albo do 2,0% S

  - Czułość przy naważce 500mg: węgiel - 5μg C lub 10 ppm C; wodór- 50μg H lub 100 ppm H; siarka- 1μg S lub 2 ppm S

  - Dokładność przy naważce 500mg: węgiel- ±50μg C lub ±100 ppm C lub ± 1% C wyniku pomiaru; wodór- ±100μg H lub ± 200 ppm H lub ± 1% H wyniku pomiaru; siarka- ± 2 μg S albo ± 4 ppm S lub  ± 1 % S wyniku pomiaru.

  - Czas trwania analizy : 60- 180 s

  - W pełni kontrolowany i sterowany mikroprocesorowo system, współpracujący z zewnętrznym komputerem, drukarką oraz wagą.

  - Dwa złącza szeregowe RS 232 dla transmisji danych

  - Zgodny z normą PN-G-04571:1998 : „ Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro.”

  - Wbudowany poziomy piec oporowy do 1550° C z rozdzielczością do 1° C, z zasilaczem prądowym i powietrznym chłodzeniem, w całym zakresie temperatura pieca regulowana bezstopniowo.

  - złote kuwety pomiarowe IR odporne na kwaśne składniki w gazach poreakcyjnych (np. chlor), ( bezterminowa gwarancja )

  - Automatyczne schładzanie pieca do temperatury pokojowej po  zakończonych pomiarach

  - do obsługi potrzebny tylko jeden gaz tj. tlen

  - możliwość współpracy z modułem do oznaczania węgla nieorganicznego TIC

  - Polski program software’owy współpracujący z systemem Windows

  - Oprogramowanie analizatora w języku polskim.

  - Instrukcja w języku polskim.

- Wraz z przyrządem dostarczone będą:

  - komplet materiałów eksploatacyjnych na 1000 analiz,

  - reduktor: do tlenu 1szt, wraz z przewodem łączącymi analizator z reduktorem o długości 5m,

  - filtry pyłowe do CHS

  - Wzorce  do kalibracji

  - Sterujące stanowisko komputerowe z 24” TFT  monitorem , drukarką.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 31/03/2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5517/SK/21/SW						                          Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę analizatora elementarnego do oznaczania węgla, wodoru i siarki w materiałach stałych i ciekłych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia (nazwa producenta, typ/model, opis techniczny) | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis