Nr sprawy: FZ-1/5563/KB/21/BL				                             Katowice, 9.08.2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę stanowiska drganiowego do badań osprzętu i przewodów

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający, w tym koszty dostawy, ewentualnej instalacji, szkolenia),

-     Nazwę producenta, typ / model oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Stanowisko drganiowe do badań osprzętu i przewodów.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego stanowiska do badań przewodów i elementów elektroenergetycznych linii napowietrznych – przewodów fazowych, osprzętu liniowego, osprzętu przewodowego, tłumików drgań eolskich oraz przewodów z włóknami światłowodowych.

Stanowisko będzie elementem pracowni, którą Zamawiający planuje poddać procesowi akredytacji wg norm

- PN-EN-60794-1-21,

- IEC-61854-2020-11E,

- IEC-61897-2020-12E,

- Standard PSE-TS.OPGW.NN PL/2013v1 oraz PSE-SF. Linia 400kV.6 PL/2020v1 – przewód OPGW i osprzęt OPGW

- Stanowisko należy skonfigurować w sposób należyty, aby realizowało wyżej przytoczone badania obciążeń dynamicznych, spełniając poniższe wymagania funkcjonalne:

  - Zmienne przekroje badanych przewodów do min. 525mm2

  - Długość minimalna badanych układów z przewodami 35 [m]

  - Naciąg przewodu o sile min. 30kN (+/-5%), z możliwością zmiany siły naciągu przed rozpoczęciem badania,

  - Wymuszenie harmoniczne przewodu o sile co najmniej 10kN (+/-5%), z możliwością zmiany siły wymuszenia w trakcie badania,

  - Możliwość płynnej nastawy zmiennej pozycji układu wymuszającego obciążenia dynamiczne, przed rozpoczęciem badania, wzdłuż badanego przewodu,

  - Gotowość do realizacji badania w czasie mniej niż 60sek., licząc od czasu zamontowania elementów badanych na stanowisku, do rozpoczęcia cyklu badawczego zgodnego z normą,

  - Pomiar i rejestracja w dziedzinie czasu i częstotliwości przebiegów zmiennych sił, przemieszczeń i przyspieszeń, w wybranych 6x punktach pomiarowych, o prędkości próbkowania, dynamice i parametrach nie gorszych niż przytoczone powyżej wymagania normatywne oraz w dalszej części opisu stanowiska,

  - Zdolność układu wymuszającego do pobudzeń harmonicznych w przedziale częstotliwości wymaganych przez wskazane normy oraz całkowitemu zniekształceniu harmonicznemu ruchu wymuszającego poniżej 10% w całym zakresie częstotliwości przez badania normatywne.

- Elementy składowe stanowiska, muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

  - Układ wymuszenia obciążeń dynamicznych o następujących parametrach:

- Maksymalne wychylenie elementu wykonawczego, do pobudzeń harmonicznych, nie

mniej niż 50mm p-p

    - Maksymalne obciążenie statyczne elementu wykonawczego w osi Z: nie mniej niż 280kg

    - Masa ruchoma elementu wykonawczego, nie większa niż 12kg, masa liczona bez osprzętu do chwytania próbek,

    - Rezonans zespołu wibroizolacji układu wymuszeń dynamicznych, poniżej 5Hz.

    - Średnica elementu wykonawczego nie mniejsza niż 210mm, zawierająca co najmniej 17x otworów montażowych M8 do mocowania osprzętu do chwytania badanych próbek,

    - Masa całkowita układu wymuszającego obciążenia dynamiczne, nie większa niż 1000kg

    - Chłodzenie układu wymuszeń dostosowane do pracy w zmiennej pozycji wymuszenia, na odcinku min. 35 [m] wzdłuż badanego przewodu,

  - Układ kontrolno pomiarowy do sterowania wymuszeń dynamicznych:

    - Co najmniej 2x kanały analogowe wejściowe typu BNC, o rozdzielczości przetwornika A/C 24bit, do pomiaru amplitud przemieszczenia i przyspieszenia, przetwornikami piezoelektrycznymi typu IEPE oraz ładunkowymi typu CHARGE, z możliwością przyszłej rozbudowy do co najmniej 16x kanałów analogowych, gniazda

    - Co najmniej 1x kanał analogowy wyjściowy typu BNC, o rozdzielczości przetwornika C/A minimum 16bit, do generowania sygnału napięciowego +/-10V AC, sterującego układem wymuszeń dynamicznych,

    - Interfejs łączności z PC za pomocą USB lub LAN,

    - Możliwość konfiguracji sygnałów cyfrowych WE/WY, do wsparcia procesu kontroli badania

    - Możliwość generowania sygnału harmonicznego w zakresie od 1Hz do 5000Hz, z nadążnym sterowaniem układem wymuszenia obciążeniami dynamicznymi w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniając zadaną amplitudę i częstotliwość drgań na elemencie wykonawczym oraz badanej próbce,

    - Możliwość identyfikowania, śledzenia oraz utrzymania częstotliwości rezonansowej badanej próbki, za pomocą porównania dwóch sygnałów pomiarowych z kanału 1 oraz 2,

    - Możliwość generowania sygnału harmonicznego w zakresie od 1Hz do 5000Hz, bez nadążnej pętli sterującej, z możliwością pomiaru odpowiedzi pobudzanego układu za pomocą co najmniej 2x kanałów wejściowych

    - Możliwość podglądu na niezależnym wyświetlaczu LCD układu kontrolnego:

      - generowanej częstotliwości,

      - statusu układu kontrolnego,

      - alarmów lub ostrzeżeń

    - Zawiera wyłącznik bezpieczeństwa, zatrzymujący generowany sygnał z nastawnym opóźnieniem.

    - Licencja oprogramowania kontrolno-pomiarowego, przypisana do karty sterującej, bez konieczności odblokowywania funkcjonalności układu kontrolno-pomiarowego, dodatkowymi kluczami programowymi lub sprzętowymi (np. USB dongle)

  - Układ pomiarowo-rejestrujący do archiwizacji przebiegu badania, o następujących właściwościach:

    - Zapewnia rejestrację czasu trwania badania, ilość zrealizowanych cykli wymuszeń dynamicznych oraz amplitud zmierzonych cykli dla wybranych punktów pomiarowych

    - Posiada co najmniej 6x wejść pomiarowych, zapewniających funkcjonalność pełnego- pół- i ćwierć-mostka (120 Ohm i 320 Ohm) oraz pomiaru napięcia – wszystkie funkcje nastawne z poziomu oprogramowania karty, typu DSUB9, z czego co najmniej 1x umożliwia podłączenie przetwornika typu IEPE,

    - Możliwość zwiększenia funkcjonalności w/w wejść, poprzez zastosowanie dodatkowych adapterów typu DSUB9, umożliwiających funkcje wejścia: dla przetworników IEPE, termopar, przetworników rezystancyjnych, LVDT, piezoelektrycznych ładunkowych,

    - Rozdzielczość przetwornika A/C co najmniej 24bit,

    - Prędkość próbkowania sygnałów, co najmniej 20kS/s na kanał, bez redukcji prędkości przy zwiększeniu ilości kanałów podczas synchronicznego pomiaru,

    - Możliwość pomiaru sygnałów surowych oraz filtrowanych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości,

    - Filtry sygnałowe nastawne: anty-aliasingowe, zmiennej nastawnej częstotliwości odcięcia, dolno- i górno- przepustowe, śledzące,

    - Możliwość zaawansowanych obliczeń funkcyjnych na mierzonym sygnale, w czasie rzeczywistym, zarówno w dziedzinie czasu i jak i częstotliwości, takie jak: statystyka (MIN/MAX/RMS/MEAN/Peak-Peak, itd.), całkowanie, różniczkowanie, działania algebraiczne, analiza FFT, obliczanie średnich kroczących i zaawansowane obliczenia korelacji sygnałów,

    - Podgląd sygnału w formie okna oscyloskopowego, rejestratora taśmowego, analizatora widma , miernika cyfrowego, itd.

    - Możliwość rejestracji mierzonego surowego sygnału w dziedzinie czasu oraz sygnału przeliczonego wybranymi funkcjami, o długości ograniczonej pojemnością wskazanego dysku rejestracji: z możliwością wskazania zewnętrznego dysku twardego

    - Możliwość podglądu oraz post-analizy i przetwarzania zarejestrowanego wcześniej sygnału, za pomocą dostarczonego oprogramowania o wyżej wymienionej funkcjonalności, na dowolnej ilości komputerów klasy PC,

    - Wejścia pomiarowe zabezpieczone przed przepięciem 50V (ciągłe) oraz 200V (chwilowe 10ms)

    - Zakres temperatury pracy układu pomiarowego od -40’C do +85’C,

    - Szczelność układu pomiarowego IP67,

    - Licencja oprogramowania pomiarowo-rejestrującego, przypisana do karty pomiarowej, bez konieczności odblokowywania funkcjonalności układu pomiarowego, dodatkowymi kluczami programowymi lub sprzętowymi (np. USB dongle),

    - Interfejs komunikacji z PC za pomocą LAN, z możliwością połączenia większej ilości kompatybilnych wielokanałowych kart pomiarowych, zapewniając synchronizację sygnału pomiarowego ze wszystkich połączonych kart,

    - Zawiera komputer typu przenośnego (laptop) o następujących właściwościach:

      - przekątna ekranu 15,6”

      - procesor co najmniej Intel Core i5 (lub równoważny), minimum cztery rdzenie,

      - pamięć RAM co najmniej16 GB,

      - dysk SSD co najmniej 512TB,

      - złącze HDMI pełnowymiarowe, USB (min. trzy) w tym USB 3.0 (min. dwa),

      - karta sieciowa min. 1 Gb/s, złącze Ethernet, WiFi i Bluetooth,

      - czytnik kart pamięci,

      - klawiatura pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną,

      - system operacyjny Windows 10 Pro, 64 bit

      - akumulator i zasilacz sieciowy,

      - torba,

    - Zawiera przetwornik przyspieszenia typu IEPE, o właściwościach:

      - zakres częstotliwości przynajmniej 1Hz – 5kHz (dla odchylania charakterystyki czułości ±5%),

      - zakres maksymalny ≥98 [m/s2] (peak),

      - czułość przetwornika min. 500 [mV/g]

      - waga - maksymalnie 10 gram,

      - złącze – z boku obudowy,

      - przewód sygnałowy o długości min. 20 [m] zakończony wtykiem BNC,

      - wkręt montażowy i adapter adhezyjny do jego przymocowania.

  - Zestaw uchwytów oraz osprzętu niezbędnych do realizacji badań zgodnie z przytoczonymi normami, zapewniając:

    - Naciąg badanych przewodów min. 30 [kN]

    - Regulację siły naciągu przewodów od 1 [kN] do 30 [kN]

    - Odległość między podporami naciągowymi przewodów, nie mniej niż 35 [m]

    - Gniazdo do pomiaru siły naciągu badanych przewodów

    - Uchwyty do sprzężenia badanych przewodów o różnych przekrojach, z elementem wykonawczym pobudzającym do obciążeń dynamicznych – 2x szt.,

    - Płynne prowadzenie układu do wymuszeń dynamicznych wzdłuż badanego przewodu, zapewniając przemieszczenie pod dowolny odcinek próbki i zmienną pozycję pracy, na całej długości stanowiska badawczego, tj. 35 [m],

    - Bezkolizyjne prowadzenie przewodów sygnałowych, zasilających oraz chłodzących stanowisko badawcze,

- Wykonawca, w ramach realizacji dostawy, zapewnia następujący zakres prac:

  - Kompleksowa dostawa w docelowe miejsce pracy,

  - Montaż elementów składowych stanowiska, integrację wszystkich podzespołów,

  - Instalacja kompletnego stanowiska badawczego w docelowym miejscu pracy,

  - Ustawienie i osiowanie wszystkich podzespołów,

  - Uruchomienie stanowiska i testy rozruchowe,

  - Próby odbiorcze, zgodnie z procedurami badawczymi opisanymi w normach

    - PN-EN-60794-1-21,

    - IEC-61854-2020-11E,

    - IEC-61897-2020-12E,

    - Standard PSE-TS.OPGW.NN PL/2013v1 – przewód OPGE i osprzęt OPGW oraz aktualnie standardy w w/w zakresie

  - Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i eksploatacji stanowiska badawczego, minimum 1x dzień

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 24.08.2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	- tel. (032) 259 25 11, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5563/BK/21/BL						                          Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę

stanowiska drganiowego do badań osprzętu i przewodów

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia (nazwa producenta, typ/model, opis techniczny) | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis