FZ-1/5635/AJ/22							Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa przez okres 12 miesięcy 3000 sztuk zaworów gazowych do worków próbobiorczych, wykonywanych w Zakładzie Aerologii Górniczej GIG.

Zaoferowane zawory gazowe mają spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

1. Zawory mają być lekkie o maksymalnej masie jednej sztuki 15 gramów.

2. Zawory mają być przystosowane do umocowania na folii z tworzywa sztucznego o grubości do 1 mm.

3. Maksymalna długość króćca pomiarowego: 75 mm.

4. Średnica króćca wlotowego powinna być dostosowana do standardowych wężyków próbobiorczych stosowanych w chromatografii, o średnicy wewnętrznej 6 mm.

5. Materiał z którego wykonane zostaną zawory ma być odporny na czynniki chemiczne występujące w kopalniach węgla kamiennego oraz na korozję atmosferyczną i w wodzie (np.: mosiądz, stal nierdzewna). Materiał ten musi być również niepalny i antystatyczny.

6. Zawór ma być skonstruowany w taki sposób, aby jego zamykanie i otwieranie z wężykiem próbobiorczym nałożonym na króciec pomiarowy mogło odbywać się w wyniku obrotu worka próbobiorczego bez konieczności ręcznego dokręcania lub odkręcania.

7. Zawór ma zapewniać szczelność zamknięcia przy nadciśnieniu minimum 500 Pa.