ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: FZ-1/5663/KB/21/BL			     Katowice, dn. 8.02.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji na: zaprojektowanie, dostawę  i instalację  stanowiska drganiowego

do badań osprzętu i przewodów

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania, do Zamawiającego w dniu 7.02.2022  r. wpłynęły pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129), podaje odpowiedzi poniżej:

W związku z opublikowanym postępowaniem przetargowym FZ-1/5563/KB/21/BL, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących treści SWZ:

Dotyczy treści załącznika nr 5 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Stanowisko drganiowe do badań osprzętu i przewodów”

- Czy Zamawiający, przytaczając normę PN-EN-60794-1-21, w kontekście stanowiska drganiowego, wymaga zgodności dostarczanego stanowiska tylko z podpunktami normy E19 oraz E26?

UZASADNIENIE: pozostałe podpunkty normy, definiują innego rodzaju testy, nie związane z przedmiotowym stanowiskiem drganiowym

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga zgodności stanowiska z klauzulami  E19 i E26

- Czy Zamawiający, przytaczając normę PN-EN-600794-1-21, wymaga dostawy aparatury realizującej pomiary optyczne badanej próbki zgodnie z pkt. 31.4?

UZASADNIENIE: wymagania techniczne stanowiska, nie określają minimalnych parametrów aparatury do pomiaru parametrów optycznych

Odpowiedź Zamawiającego:  Nie, pomiary optyczne  nie wchodzą  w zakres Stanowiska drganiowego

- Czy Zamawiający, przytaczając normę PN-EN-IEC-61854-2020-11E, w kontekście stanowiska drganiowego, wymaga zgodności dostarczanego stanowiska tylko z podpunktami normy 7.5.6.3 oraz Annex D?

UZASADNIENIE: pozostałe podpunkty normy, definiują innego rodzaju testy, nie związane z przedmiotowym stanowiskiem drganiowym

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagana jest zgodność stanowiska drganiowego TYLKO z podpunktem 7.5.6.3 oraz Aneks D normy PN EN IEC 61854-2020-11E

- Czy Zamawiający, przytaczając normę PN-EN-IEC-61897-2020-12E, w kontekście stanowiska drganiowego, wymaga zgodności dostarczanego stanowiska tylko z podpunktami normy 7.11.3 oraz 7.12?

UZASADNIENIE: pozostałe podpunkty normy, definiują innego rodzaju testy, nie związane z przedmiotowym stanowiskiem drganiowym

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagana jest zgodność stanowiska drganiowego TYLKO z podpunktem 7.11.3  i 7.12 normy PN EN IEC 61897-2020-12E

- Czy Zamawiający, przytaczając standard PSE-TS.OPGW.NN PL/2013v1, w kontekście stanowiska drganiowego, wymaga zgodności dostarczanego stanowiska tylko z tabelami 6 oraz pkt. 5 w/w standardu?

UZASADNIENIE: pozostałe podpunkty standardu, definiują innego rodzaju testy, nie związane z przedmiotowym stanowiskiem drganiowym

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagana jest  zgodność  stanowiska drganiowego tylko z tab. 6  oraz punktem 5 standardu PSE

- Czy Zamawiający, przytaczając standard PSE-SF. Linia 400kV.6 PL/2020v1 – przewodów OPGW, w kontekście stanowiska drganiowego, wymaga zgodności dostarczanego stanowiska tylko z podpunktem standardu 6.2.7?

UZASADNIENIE: pozostałe podpunkty standardu, definiują innego rodzaju testy, nie związane z przedmiotowym stanowiskiem drganiowym

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagana jest  zgodność  stanowiska drganiowego tylko z  podpunktem  6.2.7   standardu PSE

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia czujników prędkości i przemieszczeń dla wybranych 6x punktów pomiarowych, zgodnie z punktem 1 ppkt.7? Jeśli tak, to uprzejmie proszę o wyspecyfikowanie minimalnych parametrów technicznych wymaganych czujników, oraz ich ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie wymaga dostarczenia czujników.

Dotyczy treści załącznika nr 4, „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu par.10 pkt. 4 o następującym brzmieniu:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO,  WYKONAWCA nie jest uprawniony do dochodzenia utraconych korzyści.”

Na następujący zapis?

„W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie z winy WYKONAWCY,  WYKONAWCA nie jest uprawniony do dochodzenia utraconych korzyści.”

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Jednocześnie informujemy, Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 16.02.2022 godz. 10.00 Otwarcie ofert nastąpi 16.02.2022 . o godz. 11:00. Termin związania ofertą został przedłużony do 17.03.2022

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Monika Wallenburg