Nr sprawy: FZ-1/5651/KB/22/SCR			                             Katowice, 22.03.2022r.

Odpowiedzi do  zapytania ofertowego na dostawę wirówki,

nr sprawy FZ1/5651/KB/22/SCR

Do zapytania ofertowego wpłynęły pytania, na które Zamawiający odpowiada bezpośrednio pod pytaniem

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w pojemniki 200 ml o wymiarach 57 x 100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza wirówkę wyposażoną w pojemniki 200 ml, wymiary 57 x 100 mm

2. Czy Zamawiający dopuści probówki wirówkowe o pojemności 100ml, wykonane z PP o wymiarach 44,7 x 103,7 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza probówki wirówkowe z PP o pojemności 100 ml, wymiary 44,7 x 103,7 mm

3. Zamawiający  wymaga "w  przypadku zaoferowania produktu równoważnego do posiadanego aktualnie przez Zamawiającego oprogramowania –  również  protokół u z instalacji i szkolenia" - w związku z tym zapisem, aby poprawnie oszacować wartość zamówienia proszę o informację jakie oprogramowanie jest w posiadaniu Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:  Wystąpiła omyłka pisarska

4.Czy w opisie wirówki nie doszło do omyłki pisarskiej, gdyż ogólnym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia wirówki z chłodzeniem, jednak poniżej w kryteriach, które wirówka musi posiadać, jest wyszczególniony „efektywny system wentylacji”. Te dwie rzeczy wzajemnie wykluczają się, wirówka z chłodzeniem nie ma otwartego obiegu powietrza który służy wentylacji komory wirowania celem jej schładzania temperaturą zasysanego powietrza.

Odpowiedź Zamawiającego: Wystąpiła omyłka pisarska

5. W treści samego zapytania jest zawarty fragment tekstu „…W ofercie należy podać: - nazwę oprogramowania,.” oraz „…Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego, a w przypadku zaoferowania produktu równoważnego do posiadanego aktualnie przez Zamawiającego oprogramowania – również protokół u z instalacji i szkolenia.”. Proszę o informację czy jest to błąd pisarski, gdyż przedmiot zamówienia jakim jest wirówka raczej nie ma nic do oprogramowania u Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Wystąpiła omyłka pisarska

6.	Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę, w której określona jest maksymalna gęstość wirowanego materiału 1,2 mg/ml bez możliwości  automatycznej korekty prędkości maksymalnej, w zależności od zaprogramowanej gęstości próbek?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wirówki bez automatycznej korekty prędkości maksymalnej w zależności od zaprogramowanej gęstości próbek

7.	Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę posiadającą adaptery 3x50ml na probówki Falcon o max. wymiarach 30x116mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wirówki posiadającej adaptery 3 x 50 ml

Zamawiający wprowadza zmiany do zapytania ofertowego i przesuwa termin składania ofert na dzień 29.03.2022 godz. 9.00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

Mgr Monika  Wallenburg