Nr sprawy: FZ-1/5685/SK/22/SO					                             Katowice, 7.06.2022

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na usługę modernizacji oraz wymiany elementów instalacji upłynniania

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN za każdy z n/w etapów pracy (w sumie 12, lecz ze względu na opcjonalne wykonanie pkt 1 dopuszcza się kwotę 0,00 za wykonanie pierwszego etapu.) oraz łączną kwotę. Cenna winna zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający.

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja instalacji: Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 43 – 190 Mikołów, ul. Podleska 72, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza – Laboratorium Instalacji Doświadczalnych, Hala D.

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia obejmuje:

- Wykonanie modernizacji oraz wymiana elementów instalacji upłynniania zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem koncepcji zmiany instalacji,  lub przedstawienie nowej koncepcji która musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego i w dalszym etapie realizacja pracy zgodnie z przyjętą koncepcją.

- Uruchomienie i przeprowadzenie testów odbiorowych na zmodernizowanej instalacji mających na celu sprawdzenie funkcjonalności wszystkich elementów wyposażenia instalacji,

- Szkolenie z zakresu obsługi zmodernizowanej instalacji w siedzibie Zamawiającego,

- Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi, umożliwiające korzystanie z urządzeń.

Projekt koncepcji zmiany instalacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek Dyrekcji, Dział Handlowy, II piętro, p. 226.

Opis procesu:

Dotychczasowa instalacja pozwala prowadzić proces upłynniania w temperaturze do 4500C w ilości 
1 kg/h. Instalacja dostosowana jest do pracy w obecności wodoru w ciśnieniu 200 – 250 bar. Modernizacja będzie polegała na zmianie parametrów ilościowych procesu. Założono iż instalacja będzie dostosowana do pracy w ilościach 1-15 kg zawiesiny/h. Materiał badawczy to węgiel brunatny i kamienny, biomasa oraz osady ściekowe. Ciśnienie pracy 160 – 200 bar, temperatura 400 +- 300C,  atmosfera wodorowa.

Etapy pracy:

- Opracowanie koncepcji zmiany instalacji. (opcja)

Projekt musi uwzględniać następujące wymagania:

- Proces upłynniania

- Ciśnienie pracy 160 – 200 bar

- Temperatura 400 +- 30°C

- Atmosfera wodorowa

- Materiał do upłynniania –  węgiel brunatny i kamienny, biomasa oraz osady ściekowe

- Wydajność instalacji – 1-15 kg zawiesiny/h

- Zawiesina wodna lub olejowa o zawartość cząstek stałych - 10-30%

- Rozmiar cząstek stałych - 60 µm - 10 mm

- Dostawa pompy dozującej wyszczególnionej w koncepcji lub przedstawienie innej pompy spełniającej wymagania pracy instalacji.

Minimalne parametry pompy:

- Ciśnienie pracy takie jak w instalacji –  160 – 200 bar

- Materiał do przepompowania – węgiel brunatny i kamienny, biomasa oraz osady ściekowe

- Zawiesina wodna lub olejowa o zawartość cząstek stałych - 10-30%

- Rozmiar cząstek stałych - 60 µm - 10 mm

- Opracowanie projektu wykonawczego reaktora.

Projekt musi uwzględniać następujące wymagania:

- Wykonawca musi zaprojektować reaktor do procesu upłynniania wraz z systemem grzania 
i izolacji. Reaktor musi posiadać pojemność zapewniający możliwość przebywania materiału badawczego w temperaturze docelowej, tj. 400 +- 30°C przez czas 1 godziny. Budowa reaktora – dowolna.

- Wykonawca na podstawie posiadanej koncpecji przez zamawiającego lub po przedstaweniu własnej koncepcji musi przedstawić projekt wykonawczy wraz z obliczeniami pozwalającymi ocenić podstawowe założenia takie jak: pojemność reaktora, temperatura pracy.

- Wykonawca musi przedstawić wykaz dobranych materiałów, z których zostanie wykonany reaktor. Konieczność weryfikacji założeń wytrzymałościowych, tj. 160-200 bar i 400 +-30°C.

- Opracowanie projektu wykonawczego sekcji chłodzenia, odzysku i rozdziału otrzymanego produktu

- Sekcja rozdziału musi być zaprojektowana w taki sposób, aby w trakcie prowadzenia procesu zapewnić rozdział otrzymanego materiału na trzy frakcje – gazową ciekłą, wodną i stałą bez utraty ciśnienia w całej instalacji. Instalacji rozdziału powinna zawierać minimum 3 separatory tak aby poprzez obniżanie temperatury w każdym z nich doprowadzić do rozdziału otrzymanego produktu z procesu HTL. Faza gazowa powinna zostać odseparowana i doprowadzona do analizy w linii chromatograficznej. Przed ostatnim separatorem musi być zamontowana chłodnica umożliwiając ostateczne schłodzenie produktu do temp. poniżej 50 °C.

- Wykonanie nowego reaktora wraz z systemem grzania i izolacji

- Reaktor musi być wykonany zgodnie z projektem opisanym w etapie 3. System grzania musi być dobrany w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnątrz reaktora na poziomie  400+-30°C. Jeżeli reaktor będzie się składał z kilku sekcji to każda z nich musi być grzana i sterowana oddzielnie.

- Izolacja musi być dobrana w taki sposób, aby temperatura na zewnątrz była niższa niż 50°C, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy obsługi.

- Wykonanie zaprojektowanych aparatów sekcji odzysku i rozdziału produktów

- Wykonawca zbuduje urządzenia według projektu opracowanego w etapie 4.

- Projekt wykonawczy oraz wykonanie podpory pod nowe części instalacji

- Wykonawca zaprojektuje oraz zbuduje stalową konstrukcję pod reaktor oraz aparaty sekcji chłodzenia i odzysku.

- Analiza zawartych w koncepcji czujników pomiarowych oraz ich dostawa (temperatura oraz ciśnienie)

- Wykonawca przeanalizuje zawarte czujniki oraz dostarczy czujniki temperatury w zakresie do 600°C oraz ciśnieniu do 350 bar. Dopuszczalna jest wymiana czujników zawartych w koncepcji, jednakże konieczne jest wcześniejsze zaakceptowanie przez zamawiającego.

- Okablowanie i zaprogramowanie czujników w szefie sterowniczej

- Wykonawca wykona okablowanie czujników dobranych i dostarczonych zgodnie 
z etapem 8, oraz zaprogramuje je w szafie należącej do Zamawiającego.

- Dostawa regulatorów ciśnienia procesu

- Wykonawca dostarczy mechaniczne regulatory ciśnienia procesu dostosowane do warunków pracy oraz parametrów.

- Wykonanie projektu wykonawczego orurowania instalacji.

- Wykonawca dokona sprawdzenia istniejącego orurowania instalacji oraz dobierze odpowiednie przekroje rur do sprawnego prowadzenia procesu.

- Wymiana orurowania instalacji (dostawa i montaż)

- Wykonawca dostarczy oraz zamontuje nowe orurowanie wraz z wymaganymi mocowaniami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wstępnego zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 15/06/2022r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Prosimy o dołączenie do wstępnej oferty podpisanego poniższego oświadczenia RODO

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis