FZ/5698/AJ/22										Załącznik nr 1

Wymagania techniczne:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa elementów tworzących stanowisko badawcze do badań osadu czynnego, analiz mikrobiologicznych i ekotoksykologicznych – rozbudowa stanowiska.

Zamawiający dopuszcza założenie oferty wstępnej na poszczególne elementy części A oraz części B.

Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą spełniać poniższe wymogi techniczne.

Część A – analizy mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne

1. Zamrażarka laboratoryjna z zakresem chłodzenia do - 60oC

| Typ urządzenia | Niskotemperaturowa zamrażarka skrzyniowa |
| --- | --- |
| Typ otwierania | Od góry |
| Typ chłodzenia | Jednokompresorowy typ chłodzenia |
| Pojemność brutto [L] | 380-450 |
| Zakres temperatur [oC] | -40 do -60 |
| Chłodziwo | Nature R |
| Zużycie energii [kWh/24h] | 7 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Alarm dźwiękowy i wizualny : wysokiej/niskiej temperatury | TAK |
| Cyfrowy kontroler z wyświetlaczem | TAK |
| zamek | TAK |
| Port do wprowadzania sond/podłączenia back upCo2 [mm] | Ø12 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł. / gł. z kondensatorem i rączką) [mm] | 890 x1560 x 630/680 |
| Waga [kg] | 80 |
| Izolacja | Izolacja cyklopentanowa |
| Dodatki i akcesoria | Pudełka/pojemniki w zestawie (min. 6 szt.) |

2. Chłodziarko - zamrażarka

| Wymiar (wys. x szer. x gł.) [cm] | 185,2 x 59,5 x 67 |
| --- | --- |
| Pojemność chłodziarki [L] | 215 |
| Pojemność zamrażarki[L] | 109 |
| Max roczne zużycie prądu [kWh] | 250 |
| Funkcja bezszronowa (NoFrost) | TAK |
| Położenie zamrażarki | dół |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | TAK |
| Liczba drzwi | 2 |
| Kolor producenta | Platynowy lub srebrny |
| Kolor / wykończenie boków | Platynowy lub srebrny |
| Kolor / wykończenie frontów | Platynowy lub srebrny |
| Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Min czas utrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania [h] | 18 |
| Liczba agregatów | 1 |
| Liczba termostatów | 2 |
| Wyświetlacz | TAK |
| Funkcje dodatkowe | Blokada rodzicielska, CoolRoom, Everfresh+, Funkcja ECO, Funkcja wakacje, HarvestFresh, Oświetlenie LED, System SmoothFi |
| Bezpieczeństwo użytkowania | Alarm niezamkniętych drzwi |
| Klasa zamrażarki: | */*** |
| Klasa klimatyczna | SN,T |
| Max poziom hałasu [dB] | 38 |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Pojemność komory chłodzenia [L] | 215 |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | No-Frost |
| Rodzaj półek | szklane |
| Minimalna liczba półek w chłodziarce | 3 |
| Liczba pojemników w chłodziarce | 2 |
| Liczba półek na butelki | 1 |
| Funkcja szybkiego chłodzenia | TAK |
| Komora zero | TAK |
| Szuflada z komora wilgotności | TAK |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | No-Frost |
| Zdolność zamrażania [kg/24h] | 5 |
| Liczba pojemników w zamrażarce | 3 |
| Szybkie zamrażanie | TAK |

3 Stolik podświetlany (testy ekotoksykologiczne i bakteriologiczne) –PANEL LED (Stolik w formie podświetlanego panelu  LED do odczytu testów płytkowych)

| Typ urządzenia | Płyta oświetleniowa LED |
| --- | --- |
| Min długość urządzenia [cm] | 46 |
| Min szerokość urządzenia [cm] | 34 |
| Grubość urządzenia [cm] | 0,5-1,5 |
| Materiał | Aluminium/ odporne trwałe tworzywo sztuczne |
| Obszar oświetlenia [cm] | 41 x 28,5 |
| Przeznaczenie | Edukacja / Rekreacja / Rehabilitacja/ Terapia integracji sensorycznej/ Ćwiczenia motoryki małej |
| Max waga urządzenia [kg] | 2,3 |
| Możliwość zmiany poziomu/intensywności światła | Min. 3 poziomy |
| Forma zasilania | Sieciowe (kabel w zestawie) |

4. Komora termostatyczna (fitotron )

Komora do symulacji odpowiednich warunków nasłonecznienia/temp./wilgotności

| Ty urządzenia | Szafa termostatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza. |
| --- | --- |
| obieg powietrza: | wymuszony |
| pojemność komory [L] | 400 |
| pojemność użytkowa komory [L] | 324 |
| drzwi) | pełne / szklane lub podwójne |
| zakres temperatury pracy [oC] | od +3 do +70 |
| regulacja temperatury [oC] | co 0,1 C |
| Ty sterownika | sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
| materiał komory | wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301) |
| materiał obudowy | blacha malowana proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową |
| wymiary zewnętrzne (szer./wys./gł.) [mm] | 620/1910/650 |
| wymiary komory (szer./wys./gł.)[mm] | 480/1660/420 |
| maksymalne obciążenie półki [kg] | 10 |
| maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 60 |
| Waga urządzenia [kg] | 90 |
| zabezpieczenie | klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 |
| zasilanie | 50Hz: 230 V |
| moc znamionowa [W] | 350 |
| ilość półek standard/max | 4/10 |
| Parametry i funkcje sterownika: | - duży (7"), czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy - komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi - wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (100 segmentów) - podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury - funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników - kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem - pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów - możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych - rejestr zdarzeń z obsługą notatki Użytkownika - oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obsługi dostępne z poziomu sterownika - Alarm Bar szybka wizualna informacja o stanie urządzenia - Quick Note użytkownik może zapisywać notatkę (50 znaków) w pamięci sterownika - Quick Change szybka zmiana parametrów: temperatura, wilgotność, czas, stopień - otwarcia kominka wentylacyjnego i praca wentylatora |
| Funkcje wspierające GLP | - Możliwość tworzenia użytkowników i przypisywania im uprawnień i haseł - pamięć 40 programów Użytkownika - pamięć danych pomiarowych (10 000 danych dla każdego Użytkownika), z możliwością wyświetlania na panelu bądź na monitorze komputera w formie tabeli lub wykresu - zapisywanie danych pomiarowych na zewnętrznej pamięci przez port USB - rejestr zdarzeń |
| Parametry dodatkowe | - dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny - 4 półki druciane INOX, regulowane położenie prowadnic - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm - pamięć wyników pomiarowych - zamknięcie na klucz - sygnalizacja otwartych drzwi - oświetlenie wewnętrzne LED - gniazdo USB (dla dysku zewnętrznego) - możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet) - sterowanie urządzeniem z poziomu komputera - profile czasowo-temperaturowe w każdym programie |

5. Cieplarka laboratoryjna

Inkubator laboratoryjny - do 70°C - 43 l - wymuszony obieg powietrza

| Typ urządzenia | # Inkubator laboratoryjny z wymuszonym obiegiem powietrza |
| --- | --- |
| Wyświetlacz | LED |
| Napięcie [V] | 230 |
| Moc [W] | 350 |
| Wymiar wewnętrzny [cm] | 35 x 35 x 35 |
| Temperatura wewnętrzna [°C] | +5 – do +70 |
| Wahanie temperatury [°C] | ± 1.5 |
| Pojemność [l] | 43 |
| Materiał | Stal (Q235), stal nierdzewna (SS 201), plastik (ABS), organiczna krzemionka, aluminium, wełna mineralna |
| Minutnik – zakres czasu [min] | 0-9999 |
| Minutnik | TAK |
| Samoregulacja PID | TAK |
| Ostrzeżenie o przekroczeniu temperatury | TAK |
| Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość) [cm] | 52.5 x 48 x 62 |
| Waga [kg] | 31.3 |
| Precyzja | Precyzja – utrzymanie stałej temperatury do 70°C z dokładnością do ± 1.5°C oraz timer 0-9999 min z automatycznym wyłączaniem |
| Funkcje sterowania / rodzaj wyświetlacza i interfejs | sterowanie PID z wyświetlaczem LCD, interfejs RS-485 i cyrkulacja powietrza |
| Hermetyczność | TAK (drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego z uszczelką z gumy silikonowej, drzwi zewnętrzne ze stali utrzymywane na miejscu za pomocą pasków magnetycznych) |

6. Autoklaw laboratoryjny (o poj. 9 l)

| Typ urządzenia | autoklaw |
| --- | --- |
| ciśnienie | 1,4 bara |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Częstotliwość [Hz] | 50-60 |
| Moc [W] | 1500 |
| Minimalna pojemność komory [L] | 9 |
| Temperatura sterylizacji [oC] | 126 |
| minimalny czas sterylizacji [min] | 11 |
| Długość cyklu [min] | 22 |
| Wymiary zewnętrzne (szer x wys)[cm] | 34 x 33,5 |
| Wymiar komory - średnica x wysokość [cm] | 21 x 23,6 |
| Waga [kg] | 4,5 |
| Maksymalna waga ładunku [kg] | 3 |
| Kosz do załadunku | Tak (w zestawie) |
| Wymaga ilość wody destylowanej [l] | Ok. 0,75 |

7. Waga analityczna (działka odczytowa do 0,1mg)

Precyzyjna waga analityczna

| Maksymalne obciążenie [g] | 220 |
| --- | --- |
| Czytelność [mg] | 1,0 |
| Czytelność (skalibrowana) [g] | 0,010000 |
| Zasilanie: | Zasilacz sieciowy (w zestawie) |
| Komunikacja | RS232 (w zestawie), USB, host USB |
| Wymiary (wys. x dł. x szer.) [mm] | 340,0 x 354,00 x 230,00 |
| Wyświetlacz: | wysokiej rozdzielczości i kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA |
| Liniowość ± [g] | 0,002000 |
| Max waga netto [kg] | 6,0 |
| Funkcja tarowania | TAK |
| Jednostki miary: | gram, miligram, kilogram, karat, uncja, uncja trojańska, funt, pennyweight, ziarno, Newton, Momme, Mesghal, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Tajwan, Tical, Tola, Baht, |
| Środowisko pracy w zakresie temp. [oC] oraz wilgotności [%] | - temperatura: 10°C - 30°C -wilgotność: 80% wilg. (wilgotność, bez kondensacji) |
| wyposażenie | Wybierane filtry środowiskowe, automatyczne tarowanie, definiowana przez użytkownika regulacja zakresu pomiarowego, blokada oprogramowania i menu resetowania, definiowana przez użytkownika komunikacja i ustawienia ciśnienia, automatyczny tryb czuwania |
| Obszar stosowania | Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne / ważenie zwierząt, sumowanie / statystyka, receptura, wyznaczanie gęstości, pamięć wyświetlacza |
| Materiał budulcowy | Metalowa platforma, górna część obudowy ASB, płytka wagi ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciwwiatrowa z dwoma bocznymi drzwiami u góry i jednymi drzwiami przesuwnymi u góry (tylko dla modeli 1 mg), podświetlany wskaźnik poziomu z przodu, hak do ważenia podpodłogowego, oczko bezpieczeństwa, blokada kalibracji, w pełni ochronna osłona ochronna |

# 8. Promienniki UV / Sterylizator UV-C - 55 l - stal nierdzewna / stal powlekana

Promiennik UV/ sterylizator UV-C ze stali nierdzewnej o poj. roboczej min.  50L

| Pojemność robocza [l] | Min. 50 |
| --- | --- |
| Moc [W] | 55 |
| Timer [min] | 1-60 |
| Funkcja ustalania czasu pracy | TAK |
| Lampa bakteriobójcza | UV-C |
| Wyświetlacz | LED |
| Napięcie [V] | 230 |
| Moc [W] | 55 |
| Materiał komory | Stal nierdzewna |
| Min. pojemność [l] | 50 |
| Przewód zasilający [m] | 2,5 |
| Tryb pracy | Lampa bakteriobójcza UV-C |
| Materiał obudowy | Stal powlekana |
| Minutnik – zakres czasu | 1-60 min |
| Metoda sterylizacji | Lampa bakteriobójcza UV-C |
| Zakres temperatury roboczej [°C] | 0,01-35 |
| Max. Wymiar urządzenia [dł. x szer. x wys.] [cm] | 55 x 60 x 37 |
| Max waga [kg] | 25 |
| Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |

9. Wirówka laboratoryjna

| Napięcie [V] | 230 |
| --- | --- |
| Objętości robocze (możliwość stosowania adapterów)[ml] | # - rotor horyzontalny 32 x 10 ml; # - 8 adapterów na probówki 5 ml |
| Max. Liczba próbek | 32 |
| Moc wirówki [W] | 500 |
| Maksymalna siła odśrodkowa [xg] | 4420 |
| Prędkość wirowania [obr/min] | 300-5000 |
| Minimalna dł. kabla zasilającego [m] | 1,5 |
| Regulacja prędkości wirowania | tak |
| Tryb pracy | Timer & praca ciągła |
| Instrukcja w j. polskim | Tak |

10. Wytrząsarka laboratoryjna

| Rodzaj ruchu | kołowy |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | wytrząsarka orbitalna o maksymalnej wadze wytrząsania do 2 kg, elektroniczna kontrolą prędkości i timerem, wyświetlaczem LED do ustawiania prędkości i czasu |
| Skok wstrząsania [mm] | 4 |
| Dopuszczalny ciężar wstrząsania (wraz z nasadką) [kg] 2,0 | 2,0 |
| Pobór mocy silnika [W] | 45 |
| Moc silnika [W] | 10 |
| Dopuszczalny cykl pracy [%:] 100 | 100 |
| Min. prędkość (regulowana) [obr./min] | 80 |
| Zakres prędkości [obr/min] | 0 - 800 |
| Wyświetlacz prędkości | tak |
| Funkcja zegara | tak |
| Wyświetlacz timera | tak |
| Zakres ustawiania czasu [min] | 5 - 50 |
| Tryb pracy | timer i praca ciągła |
| Blokada stołu wstrząsającego | opcjonalnie |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm] 270 x | 270 x 98 x 316 |
| Maksymalna waga urządzenia [kg] | 10 |
| Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia [°C] | 5 – 50 |
| Dopuszczalna wilgotność względna [%] | 80 |
| Stopień ochrony zgodnie z DIN EN 60529 | IP 21 |
| Napięcie [V] | 220-240 |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Moc wejściowa urządzenia [W] | 45 |
| Wyposażenie dodatkowe | Uniwersalny uchwyt do mocowania różnych naczyń, butelek, kolb Erlenmeyera, kolb okrągłych i płaskodennych, kolb miarowych, probówek, rozdzielaczy lub wkraplaczy itp. |

Część B – biotechnologia/ analizy z wykorzystaniem osadu czynnego

Stanowisko badawcze umożliwiające badanie szybkości biologicznego rozkładu związków azotu w przemysłowych i komunalnych instalacjach oczyszczania ścieków.

1. Wytrząsarka orbitalna z funkcją z funkcja izolacji

| Typ urządzenia | Inkubator z wytrząsaniem o nowatorskiej konstrukcji może pracować bez nadzoru w środowisku o ściśle kontrolowanej temperaturze. |
| --- | --- |
| Wyświetlacz | duży wyświetlacz LED ze wskaźnikami ustawień czasu i prędkości |
| Regulacja temperatury | -Wbudowany regulator temperatury o logice PID (współpracuje z 2 czujnikami temperatury PT 1000); - Skrzynka rozdzielcza w strefie roboczej do podłączania dodatkowego czujnika temperatury, np. PT 1000.60 - |
| Regulacja i parametry pracy urządzenia | -Elektroniczny wyłącznik zegarowy: 0-999 h (rozdzielczość ustawień w minutach lub godzinach); -- Elektroniczna regulacja prędkości pracy; --Elektroniczna regulacja temperatury - Automatyczne wyłączenie przyrządu w razie zaburzeń - Automatyczne wyłączenie przyrządu w razie otwarcia pokrywy - Automatyczne wyłączenie przyrządu w razie otwarcia pokrywy; - Możliwość regulacji i zapisu wszystkich funkcji |
| Ruch wytrząsania | okrężny |
| Amplituda ruchu okrężnego [mm] | 20 |
| Masa maks. próbek wytrząsanych (z platformami i osprzętem)[kg] | 20 |
| Zakres bezstopniowej regulacji prędkości [obr./min] | 10 - 500 |
| Moc grzewcza [W] | 1000 |
| Zakres temperatury: temp. pok. [oC] | 5°C do 80°C |
| Moc silnika wejściowa [W] | 82 |
| Moc wyjściowa silnika [W] | 24 |
| Prędkość min. (regulowana) [rpm] | 10 |
| Zakres obrotów [rpm] | 10 - 500 |
| Wskaźnik obrotów | LED |
| Odchyłka prędkości [%] | 1 |
| Odchyłka prędkości [rpm] | ±1 |
| Regulacja prędkości [obr./min] | co 1 |
| Programator czasowy | TAK |
| Wskaźnik programatora czasowego | LED 7-segmentowy |
| Min zakres czasu zadanego [min] | 1 - 59940 |
| Tryb pracy | praca sterowana zegarem i ciągła |
| Wskaźnik temperatury | TAK |
| Stabilność temp. | (0,2 l H2O; RT 25°C, T = 37°C) 0.1 ±K |
| Powierzchnia robocza komory wewnętrznej[ mm] | 440 x 440 x 352 |
| Pojemność całkowita komory wewnętrznej [l] | 90 |
| Surowiec obudowy | Blacha malowana proszkowo |
| Surowiec folii przedniej | poliester |
| Wysokość z otwartą pokrywą [mm] | 875 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] | 580 x 525 x 750 |

2. Zestaw sond jonowymiennych  x 2 komplety

Elementy kompletu

| 1 | Elektroda jonoselektywna z funkcją wykrywania gazu do oznaczania amoniaku (NH3) w roztworze |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczany parametr | Amoniak (NH3) |  |
|  | Typ sondy | półprzewodnikowa, kombinowana |  |
|  | Zakres pomiaru | 1M do 1X 10-6M, 17000 do 0.02 ppm |  |
|  | Materiał korpusu | Delrin |  |
|  | Optymalny zakres pH | >11 pH |  |
|  | Zakres temperatury | 0 do 40°C |  |
|  | Całkowita długość sondy | 120 mm |  |
|  | Średnica sondy | 12 mm |  |
|  | Kabel | 1 m, koncentryczny |  |
|  | Typ złącza | BNC |  |
|  | Przybliżone nachylenie | +56 |  |
| 2 | Elektroda jonoselektywna - Azotan |  |  |
|  | Parametr |  | Azotany (NO3-) |
|  | Typ sondy |  | kombinowana, membranowa |
|  | Zakres pomiaru |  | 1M do 1X 10-5M, 6200 do 0.62 ppm |
|  | Materiał korpusu |  | PEI/PVC |
|  | Optymalny zakres pH |  | 3.0 do 8 pH |
|  | Zakres temperatury |  | 0 do 40°C |
|  | Całkowita długość sondy |  | 120 mm |
|  | Średnica sondy |  | 12 mm |
|  | Kabel |  | 1 m, koncentryczny |
|  | Typ złącza |  | BNC |
|  | Przybliżone nachylenie |  | +56 mV |
| 3 | Laboratoryjny, stacjonarny miernik do pomiaru pH/ISE/ORP/EC/TDS/Zasolenie/Oporność z diagnostycznym systemem kontroli kalibracji w elektrodzie pH |  |  |
|  | Typ urządzenia |  | Stacjonarny miernik laboratoryjny z wyświetlaczem graficznym, wykonujący pomiar pH i przewodności (EC). Miernik pH umożliwia 5-punktową kalibrację z możliwością wyboru wzorca użytkownika oraz zapewnia diagnostyczny system kontroli kalibracji CAL CHECK™ w elektrodzie pH. Miernik dostarczany wraz z kombinowaną elektrodą pH, sondą temperaturową, sondą 4-pierścieniową, roztworami kalibracyjnymi pH 4, pH 12,88 µS/cm, roztworem elektrolitu, uchwytem do elektrody i zasilaczem. |
|  | Funkcje/ cechy urządzenia: |  | -skale zasolenia - współpracuje z każdym typem sondy (2- lub 4-pierścieniowe); automatyczne rozpoznanie sondy - kalibracja w 4 punktach zapewniająca dokładność pomiaru - liniowa i naturalna kompensacja temperatury - funkcja automatycznej kalibracji: kontrola stanu elektrody (rozpoznanie stanu zużycia, czystości, alarm w razie identyfikacji zanieczyszczonych buforów lub pomiarów przekraczających zakres kalibracji) - kalibracja pH w 5 punktach i 5 specyficznych buforów określonych przez użytkownika - zgodność z USP 645 - pamięć do 50 000 pomiarów - graficzny, kolorowy ekran z możliwością wyboru języka minimalizujący ryzyko pomyłek - bogaty i przyjazny interfejs z intuicyjną obsługą - komunikacja z komputerem przez port USB |
|  | Zakres pomiarowy sond na wyposażeniu |  | Miernik/sonda pomiaru pH: -. Zakres; -2.0 ÷ 20.0 ; -2.00 ÷ 20.00 ; -2.000 ÷ 20.000 pH. Rozdzielczość:; 0,1; 0,01; 0,001 pH. Dokładność (w 25°C):; ±0,1; ±0,01; ±0,002 pH. Oznaczenie mV. Zakres:; ±2000 mV. Rozdzielczość:; 0,1 mV. Dokładność (w 25°C):; ±0,2 mV. Miernik/sonda pomiaru EC. Zakres:; 0,000 ÷ 9,999 µS/cm; 10.00 ÷ 99,99 µS/cm; 100,0 ÷ 999,9 µS/cm; 1,000 ÷ 9,999 mS/cm; 10,00 ÷ 99,99 mS/cm; 100,0 ÷ 999,9 mS/cm; 1000mS/cm. Rozdzielczość:; 0,001 µS/cm; 0,01µS/cm; 0,1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm. Dokładność (w 25°C):; ±1% odczytu (±0,01 µS/cm). Miernik/sonda pomiaru Oporność. Zakres:; 1,00 ÷ 99,99 ?·cm; 100,0 ÷ 999,9 k?·cm; 1,000 ÷ 9,999 k?·cm; 10,00 ÷ 99,99 k?·cm; 100,0 ÷ 999,9 k?·cm; 1,00 ÷ 9,99 M?·cm; 10,0 ÷ 100,0 M?·cm. Rozdzielczość:; 0,01 ?·cm; 0,1 ?·cm; 0,001 k?·cm; 0,01 k?·cm; 0,1 k?·cm; 0,01 M?·cm; 0,1 M?. Dokładność (w 25°C):; ±2% odczytu (±1 ?·cm). Miernik/sonda pomiaru TDS. Zakres:; 0,000 ÷ 9,999 ppm; 10,00 ÷ 99,99 ppm; 100,0 ÷ 999,9 ppm; 1,000 ÷ 9,999 ppt; 10,00 ÷ 99,99 ppt; 100.0 ÷ 400,0 ppt. Rozdzielczość:; 0,001 ppm; 0,01 ppm; 0,1 ppm; 0,001 ppt; 0,1 ppt; 0,1 ppt. Dokładność (w 25°C):; ±1% odczytu (±0,01 ppm), faktor 0,40 do 1,00. Miernik/sonda pomiaru Zasolenia. Zakres:; Rzeczywiste zasolenie: 0,00 ÷ 42,00 ppt; naturalna woda morska: 0,00 ÷ 80,00 ppt; procent: 0,0 ÷ 400%. Rozdzielczość:; 0,01 dla zasolenia rzeczywistego/woda morska; 0,1% - dla skali procentowej. Dokładność (w 25°C):; ±1% odczytu. Miernik/sonda pomiaru = ISE. Zakres:; 1 x 10-6 to 9,99 x 1010 stężenia. Rozdzielczość:; 1; 0,1; 0,01; 0,001 stężenia. Dokładność (w 25°C):; ±0,5% (jony jednowartościowe); ±1% odczytu. Miernik/sonda pomiaru temperatury. Zakres:; -20 ÷ 120°C. Rozdzielczość:; 0,1°C. Dokładność (w 25°C):; ±0,2°C. Kalibracja. pH:; Automatyczna w 5 punktach na 8 roztworach buforowych pH (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + roztwory buforowe własne. ISE:; do 5 punktów z 6 buforami standardowymi będącymi w pamięci + 5 buforów użytkownika. EC:; 4 - punktowa, z 4 zapamiętanymi standardami + 1 standard specyficzny. Zasolenie:; skala procentowa - w 1 punkcie (z wzorcem HI 7037). Kompensacja temperatury. pH:; automatyczna lub ręczna (-20,0 ÷ 120°C). EC:; liniowa i wody naturalnej. Inne parametry. mV względne zakres:; ±2000 mV. Wejście sondy/elektrody:; 1 pH/mV + EC/TDS. Kontrola kalibracji:; stan elektrody pH i buforu. Rejestracja ręczna/ automatyczna:; automatyczna lub na żądanie, 10 serii, 5000 pomiarów na serie. Podłączenie do PC:; port USB optycznie izolowany i port seryjny RS232 (z programem HI 92000 w opcji). Kanały:; 1 pH/ORP/ISE + 1 EC/TDS/Zasolenie/Oporność. Wyświetlacz:; Kolorowy wyświetlacz LCD 240x320 pikseli. Zasilanie:; Sieciowe, zasilacz 12 VDC (w zestawie). Wymiary:; 230 x 159 x 93 mm. Waga:; 800 g. |

3 Stacja rejestracji i analizy danych

| Procesor | Intel Core i5-11260H |
| --- | --- |
| Taktowanie procesora [GHz] | 2.6 - 4.4 |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Pojemność dysku SSD [GB] | 512 |
| Wielkość pamięci RAM [GB] | 16 |
| Częstotliwość pamięci RAM [MHz] | 3200 |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba gniazd pamięci RAM | 2 |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |
| Przekątna ekranu [cal] | 15.6 |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 120 |
| Typ matrycy | WVA |
| Rodzaj matrycy | Matowa |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| Złącze USB 3.1 Typ C | Min. 1 |
| Wyjście HDMI - obecność | Tak |
| Karta sieciowa - standard | 10/100/1000 |
| Wi-Fi - standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wyjście audio | TAK |
| Wyjście mikrofonu | TAK |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Bluetooth | 5.2 |
| Liczba złączy USB 3.0 | 3 |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad Multi-touch |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wysokość [cm] | 2.53 |
| Szerokość [cm] | 35.72 |
| Głębokość [cm] | 27.21 |
| Maksymalna waga urządzenia [kg] | 3,0 |
| Oprogramowanie | System operacyjny Windows 11 Home |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | Polska |
| Kolor obudowy | Czarny / srebrny |
| Wyposażenie | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Zasilacz |

4. Zestaw modułowy do elektroforezy pionowej, kapilarnej i blottingu

| Typ urządzenia | Zestaw modułowy do elektroforezy pionowej, kapilarnej i blottingu |
| --- | --- |
| Skład zestawu | - moduł do elektroforezy pionowej, - moduł do elektroblottingu, - moduł do elektroforezy kapilarnej - baza do wylewania żeli, - mata silikonowa, - 2 komplety szklanych szybek z 1 mm przyklejonymi przekładkami, - płytka zaślepka, - 2 x 1 mm grzebienie na 12 próbek, grzebienie 2-D i przekładki - wkład chłodzący, - 4 kasetki 10 x 10 cm do elektroblottingu, - 16 gąbek do kasetek |
| Moduł do elektroforezy pionowej: | Aparat składa się z komory i pokrywy z kablami, modułu do elektroforezy pionowej, podstawy do wylewania żeli, 2 kompletów szybek (grubości 2 mm) z przekładkami (grubości 1 mm), płytki-zaślepki, 2 grzebieni (1 mm grubości, 12-dołkowych), wkład chłodzący, baza do wylewania żeli. |
| Maksymalna liczba żeli: | 2 lub 4 (przy grzebieniach i przekładkach o grubości 0,75 lub 1 mm) |
| Możliwe rozmiary żelu: | 8,5x8 cm. Kompatybilny również z żelami typu precast o rozmiarach 8x10 cm i 10x10 cm |
| Maksymalna liczba próbek: | 80 (20 na żel) |
| Objętość buforu: | min. 250 ml, max. 1200 ml |
| Wymiary aparatu: | 19x13x15 cm (szer. x dł. x wys.) |
| Moduł do elektroblottingu | Moduł składa się z wkładu mieszczącego do 4 kaset na żele o wymiarach do 10x10 cm oraz 16 gąbek. |
| Moduł do elektroforezy kapilarnej | Moduł składa się z wkładu mieszczącego do 10 kapilar, 10 kapilar, zaślepek, grzebieni 2-D i przekładek. |