FZ/5704/AJ/22										Załącznik nr 1

Wymagania techniczne:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa zestawu do badania mrozoodporności: komory klimatycznej, pojemników z pokrywką oraz termometru kontrolnego – 1 zestaw.

Zaoferowany zestaw musi składać się z elementów fabrycznie nowych oraz musi spełniać poniższe wymogi techniczne:

Zestaw do badania mrozoodporności – 1 zestaw

1. Komora klimatyczna

Pojemność komory  w zakresie  300 L  -  400L

Minimalny zakres temperatury: od  -25°C do +60°C

Stabilność temperatury: max. ±1°C

Komora jednodrzwiowa,  drzwi pełne

Komora wyposażona w półki wykonane ze stali ( min. 4 szt.)

Obudowa ze stali nierdzewnej

Komora z funkcją nawilżania parowego tj. umożlwiająca ustawienie wilgotności w zakresie od 10 do 98 % ± 1% poprzez wytworzenie pary lub mgiełki wodnej

Komora wyposażona w sterownik z ekranem dotykowym umożliwiający ustawienie i kontrolę temperatury i wilgotności, możliwość programowania min. 5 programów, każdy w min. 50 krokach

Rejestracja i zapis przebiegu badania

Sygnalizacja przekroczenia zadanych parametrów

Zasilanie: 220-230 V 50 Hz

Komora ma spełniać następujące wymagania:

- ma umożliwić obniżenie temperatury z (20 ± 3)°C do (-1,0 ± 0,5)°C w (150 ±30) min. i utrzymywanie w

(-1,0 ± 0,5)°C przez  minimum 240 min.

- ma umożliwić obniżenie temperatury z (-1,0 ± 0,5)°C do (-17,5 ± 2,5)°C w (150 ±30) min. i utrzymywanie (-17,5 ± 2,5)°C przez min. 240 min.

- ma  być odporna na kontakt z  roztworem NaCl, aby była możliwość prowadzenia badań mrozoodporności w obecności soli.

- ma być zgodna z normą EN 196-1 lub równoważną,  tj. komora ma zapewnić utrzymanie temperatury (20,0 ± 1,0)°C i wilgotność względną nie mniejszą niż 90%.

2. Pojemniki z pokrywką (10 szt.) zgodne z normą  EN-1367-6 lub równoważną,  tj. spełniające następujące wymagania: nominalna pojemność 2 000 ml, wewnętrzna średnica 130 mm ±10 mm, wewnętrzna wysokość 200 mm ±20 mm,  wykonane z blachy odpornej na korozję.

3. Termometr kontrolny pracujący minimum w zakresie  -30°C do 70°C.